## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | δ13C (PDB) | δ13C error (1σ) | Analyst | Researcher | Reaction Temperature (°C) | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
DI | 2013-11-19 | 3 | DI | 1 |  |  |  | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | DI blank
DI | 2013-11-19 | 4 | DI | 1 |  |  |  | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8 | DI blank
ISCD Dir 2 111613 | 2013-11-19 | 17 | ISCD Dir 2 111613 | 0.4 |  | 10.669 | -10.6939 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISSR 3 2 111613 | 2013-11-19 | 18 | ISSR 3 2 111613 | 0.4 |  | 14.202 | -10.5134 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISSR 3 1 111613 | 2013-11-19 | 19 | ISSR 3 1 111613 | 0.4 |  | 13.923 | -10.6883 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISSR 4 2 111613 | 2013-11-19 | 20 | ISSR 4 2 111613 | 0.4 |  | 13.352 | -10.5313 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISCD Ind 1 111613 | 2013-11-19 | 21 | ISCD Ind 1 111613 | 0.4 |  | 10.697 | -10.5724 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISLM 1 111613 | 2013-11-19 | 22 | ISLM 1 111613 | 0.4 |  | 17.836 | -12.1778 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISLM ISSR 8 111613 | 2013-11-19 | 23 | ISLM ISSR 8 111613 | 0.8 |  | 38.716 | -10.9483 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISST Ind 1 111613 | 2013-11-19 | 25 | ISST Ind 1 111613 | 0.4 |  | 12.705 | -6.9813 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISST Dir 2 111613 | 2013-11-19 | 26 | ISST Dir 2 111613 | 0.4 |  | 16.132 | -10.1227 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISSR 4 1 111613 | 2013-11-19 | 27 | ISSR 4 1 111613 | 0.4 |  | 18.282 | -10.621 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISSR 8 2 111613 | 2013-11-19 | 28 | ISSR 8 2 111613 | 0.4 |  | 14.74 | -9.796 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISST Ind 2 111613 | 2013-11-19 | 29 | ISST Ind 2 111613 | 0.4 |  | 12.336 | -7.1028 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISST Dir 1 111613 | 2013-11-19 | 30 | ISST Dir 1 111613 | 0.4 |  | 14.686 | -10.1383 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISSR 7 2 111613 | 2013-11-19 | 31 | ISSR 7 2 111613 | 0.4 |  | 12.423 | -10.5524 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISCD Ind 2 111613 | 2013-11-19 | 32 | ISCD Ind 2 111613 | 0.4 |  | 10.526 | -10.4997 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISCD Dir 1 111613 | 2013-11-19 | 34 | ISCD Dir 1 111613 | 0.4 |  | 11.031 | -10.8226 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
ISSR 7 1 111613 | 2013-11-19 | 35 | ISSR 7 1 111613 | 0.4 |  | 12.587 | -10.5232 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Toti 1 | 2013-11-19 | 36 | Toti 1 | 0.1 |  | 14.794 | -5.1634 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Toti 2 | 2013-11-19 | 37 | Toti 2 | 0.05 |  | 6.658 | -5.2453 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Toti 3 | 2013-11-19 | 38 | Toti 3 | 0.03 |  | 3.771 | -5.177 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Toti 4 | 2013-11-19 | 39 | Toti 4 | 0.02 |  | 4.164 | -7.0129 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8
Toti 5 | 2013-11-19 | 40 | Toti 5 | 0.01 |  | 1.271 | -4.9976 | 0.23976 | Peter Carlson |  | 40 | 8

## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2013-11-19
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (Auto)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 39.022 | 500 | 0.92902 | 11.1582 | 56.686 | 11.1582 | 7.227 | -18.6965
|  |  | B | 49.756 | 250 | 2.3691 | 28.4551 | 144.5578 | 28.4551 | 19.8678 | -19.1867
|  |  | C | 78.09 | 250 | 3.7183 | 44.6591 | 226.8775 | 44.6591 | 31.37 | -18.8721
|  |  | D | 101.292 | 250 | 4.823 | 57.9282 | 294.2871 | 57.9282 | 40.652 | -18.9937
|  |  | E | 199.314 | 250 | 9.4904 | 113.9863 | 579.0738 | #DIV/0!
|  |  | F | 29.44 | 250 | 1.4018 | 16.8365 | 85.533 | 16.8365 | 11.6537 | -19.2371
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -0.0089043 | -0.00056605 | -0.42049
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | Blank | 0 | 431 | 2.218 | -12.342 | 28.7725 | 0.42568 | 1.5903 | 2.218 | -12.342 |  | -12.3223 | -12.3223 | -12.7427 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | DI | 1 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | DI | 1 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | A | 1 | 1486 | 7.171 | -18.8675 | 25.1565 | 0.040305 | 0.053033 | 7.171 | -18.8675 |  | -18.8036 | -18.8014 | -19.2219 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | A | 1 | 1474 | 7.243 | -18.7285 | 25.1875 | 0.03182 | 0.18314 | 7.243 | -18.7285 |  | -18.664 | -18.6612 | -19.0817 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | F | 1 | 2370 | 11.498 | -19.3545 | 25.2075 | 0.016263 | 0.1393 | 11.498 | -19.3545 |  | -19.2521 | -19.2487 | -19.6692 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | F | 1 | 2387 | 11.778 | -19.349 | 25.209 | 0.0084853 | 0.0056569 | 11.778 | -19.349 |  | -19.2441 | -19.2402 | -19.6606 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | B | 1 | 4023 | 19.674 | -19.4575 | 25.2825 | 0.00070711 | 0.017678 | 19.674 | -19.4575 |  | -19.2823 | -19.2778 | -19.6983 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | B | 1 | 4014 | 19.827 | -19.417 | 25.208 | 0.019799 | 0.021213 | 19.827 | -19.417 |  | -19.2405 | -19.2354 | -19.6558 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | C | 1 | 6456 | 31.781 | -18.784 | 25.3295 | 0.014142 | 0.014849 | 31.781 | -18.784 |  | -18.501 | -18.4954 | -18.9158 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | C | 1 | 6292 | 31.153 | -19.3705 | 25.3165 | 0.026163 | 0.026163 | 31.153 | -19.3705 |  | -19.0931 | -19.0869 | -19.5074 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | D | 1 | 8099 | 40.014 | -19.396 | 25.234 | 0.014142 | 0.012728 | 40.014 | -19.396 |  | -19.0397 | -19.0329 | -19.4534 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | D | 1 | 8198 | 40.55 | -19.3805 | 25.138 | 0.0077782 | 0.025456 | 40.55 | -19.3805 |  | -19.0194 | -19.0121 | -19.4326 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | E | 1 | 15910 | 80.331 | -19.366 | 25.087 | 0.015556 | 0.0042426 | 80.331 | -19.366 |  | -18.6507 | -18.6428 | -19.0633 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | E | 1 | 17918 | 90.7 | -19.312 | 25.0395 | 0.019799 | 0.027577 | 90.7 | -19.312 |  | -18.5044 | -18.4959 | -18.9164 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | ISCD Dir 2 111613 | 0.4 | 2186 | 10.669 | -10.3775 | 22.796 | 0.017678 | 0.046669 | 10.669 | -10.3775 |  | -10.2825 | -10.2734 | -10.6939 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | ISSR 3 2 111613 | 0.4 | 2937 | 14.202 | -10.229 | 22.9055 | 0.048083 | 0.03182 | 14.202 | -10.229 |  | -10.1025 | -10.0929 | -10.5134 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | ISSR 3 1 111613 | 0.4 | 2844 | 13.923 | -10.402 | 22.7725 | 0.0056569 | 0.020506 | 13.923 | -10.402 |  | -10.278 | -10.2678 | -10.6883 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | ISSR 4 2 111613 | 0.4 | 2770 | 13.352 | -10.2405 | 22.854 | 0.006364 | 0.048083 | 13.352 | -10.2405 |  | -10.1216 | -10.1109 | -10.5313 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | ISCD Ind 1 111613 | 0.4 | 2186 | 10.697 | -10.2585 | 22.814 | 0.038891 | 0.086267 | 10.697 | -10.2585 |  | -10.1633 | -10.1519 | -10.5724 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | ISLM 1 111613 | 0.4 | 3684 | 17.836 | -11.928 | 22.497 | 0.028284 | 0.042426 | 17.836 | -11.928 |  | -11.7692 | -11.7573 | -12.1778 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 0.8 | 7779 | 38.716 | -10.885 | 22.443 | 0.024042 | 0.011314 | 38.716 | -10.885 |  | -10.5403 | -10.5278 | -10.9483 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | B | 1 | 4101 | 19.916 | -19.362 | 25.095 | 0.0014142 | 0.024042 | 19.916 | -19.362 |  | -19.1847 | -19.1716 | -19.5921 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | ISST Ind 1 111613 | 0.4 | 2581 | 12.705 | -6.6875 | 22.67 | 0.026163 | 0.052326 | 12.705 | -6.6875 |  | -6.5744 | -6.5608 | -6.9813 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | ISST Dir 2 111613 | 0.4 | 3321 | 16.132 | -9.86 | 22.484 | 0.0014142 | 0.039598 | 16.132 | -9.86 |  | -9.7164 | -9.7022 | -10.1227 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | ISSR 4 1 111613 | 0.4 | 3697 | 18.282 | -10.378 | 22.897 | 0.019799 | 0.039598 | 18.282 | -10.378 |  | -10.2152 | -10.2005 | -10.621 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | ISSR 8 2 111613 | 0.4 | 3032 | 14.74 | -9.522 | 22.1985 | 0.0098995 | 0.095459 | 14.74 | -9.522 |  | -9.3908 | -9.3755 | -9.796 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | ISST Ind 2 111613 | 0.4 | 2505 | 12.336 | -6.808 | 22.366 | 0.029698 | 0.022627 | 12.336 | -6.808 |  | -6.6982 | -6.6823 | -7.1028 | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | ISST Dir 1 111613 | 0.4 | 3018 | 14.686 | -9.865 | 22.439 | 0 | 0.029698 | 14.686 | -9.865 |  | -9.7342 | -9.7178 | -10.1383 | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | ISSR 7 2 111613 | 0.4 | 2533 | 12.423 | -10.2595 | 22.9765 | 0.017678 | 0.010607 | 12.423 | -10.2595 |  | -10.1489 | -10.1319 | -10.5524 | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | ISCD Ind 2 111613 | 0.4 | 2167 | 10.526 | -10.1905 | 22.6895 | 0.027577 | 0.047376 | 10.526 | -10.1905 |  | -10.0968 | -10.0792 | -10.4997 | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | B | 1 | 4043 | 19.857 | -19.287 | 25.133 | 0.03677 | 0.03677 | 19.857 | -19.287 |  | -19.1102 | -19.0921 | -19.5126 | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | ISCD Dir 1 111613 | 0.4 | 2265 | 11.031 | -10.519 | 22.6255 | 0.0042426 | 0.045962 | 11.031 | -10.519 |  | -10.4208 | -10.4021 | -10.8226 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | ISSR 7 1 111613 | 0.4 | 2597 | 12.587 | -10.234 | 22.4415 | 0.042426 | 0.030406 | 12.587 | -10.234 |  | -10.1219 | -10.1027 | -10.5232 | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | Toti 1 | 0.1 | 3029 | 14.794 | -4.8945 | 25.9265 | 0.027577 | 0.047376 | 14.794 | -4.8945 |  | -4.7628 | -4.743 | -5.1634 | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | Toti 2 | 0.05 | 1385 | 6.658 | -4.9045 | 27.9485 | 0.037477 | 0.08556 | 6.658 | -4.9045 |  | -4.8452 | -4.8248 | -5.2453 | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | Toti 3 | 0.03 | 775 | 3.771 | -4.811 | 28.6685 | 0.029698 | 0.079903 | 3.771 | -4.811 |  | -4.7774 | -4.7565 | -5.177 | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | Toti 4 | 0.02 | 870 | 4.164 | -6.651 | 26.0765 | 0.10465 | 0.067175 | 4.164 | -6.651 |  | -6.6139 | -6.5924 | -7.0129 | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | Toti 5 | 0.01 | 261 | 1.271 | -4.6105 | 29.227 | 0.19587 | 0.098995 | 1.271 | -4.6105 |  | -4.5992 | -4.5771 | -4.9976 | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | E | 1 | 16219 | 81.246 | -19.3035 | 24.7495 | 0.0021213 | 0.012021 | 81.246 | -19.3035 |  | -18.5801 | -18.5574 | -18.9779 | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | D | 1 | 8308 | 41.392 | -19.328 | 24.957 | 0.032527 | 0.011314 | 41.392 | -19.328 |  | -18.9594 | -18.9362 | -19.3567 | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | C | 1 | 6385 | 31.176 | -19.3355 | 24.96 | 0.010607 | 0.028284 | 31.176 | -19.3355 |  | -19.0579 | -19.0341 | -19.4546 | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | B | 1 | 4054 | 20.065 | -19.3595 | 24.9015 | 0.00070711 | 0.027577 | 20.065 | -19.3595 |  | -19.1808 | -19.1565 | -19.577 | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | F | 1 | 2413 | 11.685 | -19.3515 | 24.9235 | 0.006364 | 0.019092 | 11.685 | -19.3515 |  | -19.2475 | -19.2225 | -19.643 | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | A | 1 | 1483 | 7.267 | -18.717 | 25.0615 | 0.069296 | 0.07566 | 7.267 | -18.717 |  | -18.6523 | -18.6268 | -19.0473 | #DIV/0! | #DIV/0!
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | Blank | 0 | 431 | 2.218 | -12.342 | 28.7725 | 0.42568 | 1.5903 | 2.218 | -12.342 |  | -12.3223 | -12.3223 | -12.7427 | #DIV/0! | #DIV/0!
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | δ13C | δ18O | st dev δ13C | stdev δ18O | Area 44 | δ13C |  | δ13C | δ13C | δ13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
5 | A | 1 | 1486 | 7.171 | -18.8675 | 25.1565 | 0.040305 | 0.053033 | 7.171 | -18.8675 |  | -18.8036 | -18.8014 | -19.2219 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | A | 1 | 1474 | 7.243 | -18.7285 | 25.1875 | 0.03182 | 0.18314 | 7.243 | -18.7285 |  | -18.664 | -18.6612 | -19.0817 | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | A | 1 | 1483 | 7.267 | -18.717 | 25.0615 | 0.069296 | 0.07566 | 7.267 | -18.717 |  | -18.6523 | -18.6268 | -19.0473 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | B | 1 | 4023 | 19.674 | -19.4575 | 25.2825 | 0.00070711 | 0.017678 | 19.674 | -19.4575 |  | -19.2823 | -19.2778 | -19.6983 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | B | 1 | 4014 | 19.827 | -19.417 | 25.208 | 0.019799 | 0.021213 | 19.827 | -19.417 |  | -19.2405 | -19.2354 | -19.6558 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | B | 1 | 4101 | 19.916 | -19.362 | 25.095 | 0.0014142 | 0.024042 | 19.916 | -19.362 |  | -19.1847 | -19.1716 | -19.5921 | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | B | 1 | 4043 | 19.857 | -19.287 | 25.133 | 0.03677 | 0.03677 | 19.857 | -19.287 |  | -19.1102 | -19.0921 | -19.5126 | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | B | 1 | 4054 | 20.065 | -19.3595 | 24.9015 | 0.00070711 | 0.027577 | 20.065 | -19.3595 |  | -19.1808 | -19.1565 | -19.577 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | C | 1 | 6456 | 31.781 | -18.784 | 25.3295 | 0.014142 | 0.014849 | 31.781 | -18.784 |  | -18.501 | -18.4954 | -18.9158 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | C | 1 | 6292 | 31.153 | -19.3705 | 25.3165 | 0.026163 | 0.026163 | 31.153 | -19.3705 |  | -19.0931 | -19.0869 | -19.5074 | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | C | 1 | 6385 | 31.176 | -19.3355 | 24.96 | 0.010607 | 0.028284 | 31.176 | -19.3355 |  | -19.0579 | -19.0341 | -19.4546 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | D | 1 | 8099 | 40.014 | -19.396 | 25.234 | 0.014142 | 0.012728 | 40.014 | -19.396 |  | -19.0397 | -19.0329 | -19.4534 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | D | 1 | 8198 | 40.55 | -19.3805 | 25.138 | 0.0077782 | 0.025456 | 40.55 | -19.3805 |  | -19.0194 | -19.0121 | -19.4326 | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | D | 1 | 8308 | 41.392 | -19.328 | 24.957 | 0.032527 | 0.011314 | 41.392 | -19.328 |  | -18.9594 | -18.9362 | -19.3567 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | F | 1 | 2370 | 11.498 | -19.3545 | 25.2075 | 0.016263 | 0.1393 | 11.498 | -19.3545 |  | -19.2521 | -19.2487 | -19.6692 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | F | 1 | 2387 | 11.778 | -19.349 | 25.209 | 0.0084853 | 0.0056569 | 11.778 | -19.349 |  | -19.2441 | -19.2402 | -19.6606 | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | F | 1 | 2413 | 11.685 | -19.3515 | 24.9235 | 0.006364 | 0.019092 | 11.685 | -19.3515 |  | -19.2475 | -19.2225 | -19.643 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Run Log
Row | Name | Volume | Notes | Var5 | Var6 | Var7 | Var8
1 | Blank | 0
2 | Blank | 0 |  |  | Standards | mg NaCO32 | mL H2O
3 | DI | 1 | DI blank |  | A | 39.022 | 500
4 | DI | 1 | DI blank |  | B | 49.756 | 250
5 | A | 1 |  |  | C | 78.09 | 250
6 | A | 1 |  |  | D | 101.292 | 250
7 | F | 1 |  |  | E | 199.314 | 250
8 | F | 1 |  |  | F | 29.44 | 250
9 | B | 1
10 | B | 1
11 | C | 1
12 | C | 1
13 | D | 1
14 | D | 1
15 | E | 1
16 | E | 1
17 | ISCD Dir 2 11.16.13 | 0.4
18 | ISSR 3 2 11.16.13 | 0.4
19 | ISSR 3 1 11.16.13 | 0.4
20 | ISSR 4 2 11.16.13 | 0.4
21 | ISCD Ind 1 11.16.13 | 0.4
22 | ISLM 1 11.16.13 | 0.4
23 | ISLM ISSR 8 11.16.13 | 0.8
24 | B | 1
25 | ISST Ind 1 11.16.13 | 0.4
26 | ISST Dir 2 11.16.13 | 0.4
27 | ISSR 4 1 11.16.13 | 0.4
28 | ISSR 8 2 11.16.13 | 0.4
29 | ISST Ind 2 11.16.13 | 0.4
30 | ISST Dir 1 11.16.13 | 0.4
31 | ISSR 7 2 11.16.13 | 0.4
32 | ISCD Ind 2 11.16.13 | 0.4
33 | B | 1
34 | ISCD Dir 1 11.16.13 | 0.4
35 | ISSR 7 1 11.16.13 | 0.4
36 | Toti 1 | 0.1
37 | Toti 2 | 0.05
38 | Toti 3 | 0.03
39 | Toti 4 | 0.02
40 | Toti 5 | 0.01
41 | E | 1
42 | D | 1
43 | C | 1
44 | B | 1
45 | F | 1
46 | A | 1

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O
1 | Blank | 4166 | 59.025 | -4.37 | 19.709
1 | Blank | 4166 | 59.828 | -4.57 | 19.67
1 | Blank | 4167 | 59.847 | -4.698 | 19.628
1 | Blank | 4160 | 59.79 | -4.807 | 19.634
1 | Blank | 4163 | 59.783 | -4.879 | 19.621
1 | Blank | 94 | 0.57 | 94.608 | 735.884
1 | Blank | 271 | 2.075 | 24.214 | 434.113
1 | Blank | 223 | 1.112 | -9.712 | 24.226
1 | Blank | 193 | 1.571 | 18.781 | 547.19
1 | Blank | 584 | 3.123 | -11.8 | 27.965
1 | Blank | 192 | 1.529 | 6.343 | 544.631
1 | Blank | 563 | 2.998 | -11.824 | 27.798
1 | Blank | 191 | 1.478 | -2.501 | 544.627
1 | Blank | 538 | 2.85 | -11.857 | 27.957
1 | Blank | 189 | 1.425 | -9.73 | 546.037
1 | Blank | 515 | 2.712 | -11.846 | 27.743
1 | Blank | 185 | 1.364 | -14.447 | 549.948
1 | Blank | 492 | 2.577 | -11.99 | 27.622
1 | Blank | 182 | 1.305 | -19.444 | 555.504
1 | Blank | 471 | 2.452 | -12.09 | 27.725
1 | Blank | 178 | 1.247 | -22.995 | 562.905
1 | Blank | 451 | 2.332 | -11.933 | 27.467
1 | Blank | 174 | 1.185 | -25.237 | 570.843
1 | Blank | 431 | 2.218 | -12.041 | 27.648
1 | Blank | 411 | 2.117 | -12.643 | 29.897
2 | Blank | 4173 | 59.018 | -4.506 | 19.768
2 | Blank | 4166 | 59.823 | -4.57 | 19.67
2 | Blank | 4168 | 59.832 | -4.6 | 19.67
2 | Blank | 4168 | 59.82 | -4.608 | 19.721
2 | Blank | 4167 | 59.875 | -4.591 | 19.683
2 | Blank | 76 | 0.202 | -11.451 | 34.006
3 | DI | 4164 | 58.921 | -4.538 | 19.723
3 | DI | 4159 | 59.716 | -4.57 | 19.67
3 | DI | 4159 | 59.703 | -4.58 | 19.672
3 | DI | 4156 | 59.657 | -4.591 | 19.69
3 | DI | 4157 | 59.687 | -4.554 | 19.745
4 | DI | 4157 | 58.753 | -4.542 | 19.779
4 | DI | 4148 | 59.574 | -4.57 | 19.67
4 | DI | 4150 | 59.619 | -4.559 | 19.658
4 | DI | 4153 | 59.613 | -4.555 | 19.687
4 | DI | 4155 | 59.673 | -4.561 | 19.664
5 | A | 4156 | 58.831 | -4.513 | 19.775
5 | A | 4151 | 59.616 | -4.57 | 19.67
5 | A | 4159 | 59.672 | -4.585 | 19.678
5 | A | 4154 | 59.645 | -4.574 | 19.707
5 | A | 4153 | 59.634 | -4.584 | 19.693
5 | A | 721 | 1.927 | -19.138 | 26.802
5 | A | 2387 | 11.653 | -18.731 | 25.218
5 | A | 2237 | 10.907 | -18.776 | 25.248
5 | A | 2109 | 10.268 | -18.823 | 25.216
5 | A | 1990 | 9.677 | -18.769 | 25.192
5 | A | 1876 | 9.107 | -18.727 | 25.24
5 | A | 1767 | 8.577 | -18.852 | 25.184
5 | A | 1667 | 8.081 | -18.835 | 25.195
5 | A | 1573 | 7.608 | -18.844 | 25.074
5 | A | 1486 | 7.171 | -18.896 | 25.119
5 | A | 1404 | 6.762 | -18.839 | 25.194
6 | A | 4154 | 58.75 | -4.555 | 19.701
6 | A | 4151 | 59.569 | -4.57 | 19.67
6 | A | 4150 | 59.632 | -4.563 | 19.67
6 | A | 4149 | 59.596 | -4.561 | 19.687
6 | A | 4150 | 59.596 | -4.57 | 19.698
6 | A | 717 | 1.92 | -18.91 | 26.488
6 | A | 2395 | 11.622 | -18.589 | 25.231
6 | A | 2232 | 10.873 | -18.676 | 25.229
6 | A | 2099 | 10.254 | -18.609 | 25.211
6 | A | 1979 | 9.687 | -18.672 | 25.174
6 | A | 1862 | 9.136 | -18.636 | 25.11
6 | A | 1753 | 8.619 | -18.614 | 25.179
6 | A | 1653 | 8.133 | -18.692 | 25.194
6 | A | 1559 | 7.674 | -18.703 | 25.106
6 | A | 1474 | 7.243 | -18.751 | 25.058
6 | A | 1392 | 6.834 | -18.706 | 25.317
7 | F | 4157 | 58.808 | -4.554 | 19.732
7 | F | 4154 | 59.618 | -4.57 | 19.67
7 | F | 4153 | 59.654 | -4.56 | 19.646
7 | F | 4155 | 59.644 | -4.574 | 19.702
7 | F | 4153 | 59.656 | -4.577 | 19.65
7 | F | 1122 | 2.992 | -19.744 | 26.218
7 | F | 3733 | 18.355 | -19.31 | 25.282
7 | F | 3503 | 17.184 | -19.342 | 25.192
7 | F | 3311 | 16.214 | -19.362 | 25.182
7 | F | 3130 | 15.308 | -19.334 | 25.193
7 | F | 2959 | 14.447 | -19.36 | 25.182
7 | F | 2801 | 13.655 | -19.324 | 25.165
7 | F | 2650 | 12.893 | -19.304 | 25.177
7 | F | 2505 | 12.171 | -19.368 | 25.171
7 | F | 2370 | 11.498 | -19.343 | 25.306
7 | F | 2242 | 10.859 | -19.366 | 25.109
8 | F | 4154 | 58.692 | -4.546 | 19.766
8 | F | 4152 | 59.58 | -4.57 | 19.67
8 | F | 4152 | 59.608 | -4.575 | 19.654
8 | F | 4155 | 59.619 | -4.577 | 19.65
8 | F | 4154 | 59.643 | -4.561 | 19.667
8 | F | 1197 | 3.194 | -19.712 | 26.406
8 | F | 3928 | 19.063 | -19.282 | 25.286
8 | F | 3669 | 17.836 | -19.316 | 25.201
8 | F | 3449 | 16.826 | -19.278 | 25.207
8 | F | 3247 | 15.856 | -19.342 | 25.196
8 | F | 3053 | 14.94 | -19.297 | 25.179
8 | F | 2869 | 14.085 | -19.266 | 25.224
8 | F | 2697 | 13.271 | -19.37 | 25.129
8 | F | 2537 | 12.504 | -19.324 | 25.174
8 | F | 2387 | 11.778 | -19.355 | 25.213
8 | F | 2252 | 11.096 | -19.343 | 25.205
9 | B | 4158 | 58.862 | -4.575 | 19.676
9 | B | 4152 | 59.631 | -4.57 | 19.67
9 | B | 4155 | 59.668 | -4.582 | 19.645
9 | B | 4157 | 59.646 | -4.59 | 19.676
9 | B | 4155 | 59.68 | -4.564 | 19.684
9 | B | 1902 | 5.121 | -19.84 | 25.873
9 | B | 6365 | 31.528 | -19.342 | 25.323
9 | B | 5978 | 29.542 | -19.383 | 25.248
9 | B | 5653 | 27.873 | -19.41 | 25.247
9 | B | 5343 | 26.308 | -19.418 | 25.26
9 | B | 5048 | 24.814 | -19.418 | 25.242
9 | B | 4769 | 23.406 | -19.36 | 25.255
9 | B | 4507 | 22.089 | -19.41 | 25.238
9 | B | 4258 | 20.851 | -19.425 | 25.228
9 | B | 4023 | 19.674 | -19.458 | 25.295
9 | B | 3807 | 18.572 | -19.457 | 25.27
10 | B | 4159 | 58.789 | -4.497 | 19.749
10 | B | 4153 | 59.63 | -4.57 | 19.67
10 | B | 4154 | 59.657 | -4.565 | 19.635
10 | B | 4154 | 59.657 | -4.548 | 19.71
10 | B | 4151 | 59.68 | -4.557 | 19.67
10 | B | 1976 | 5.295 | -19.758 | 25.621
10 | B | 6513 | 31.81 | -19.344 | 25.274
10 | B | 6126 | 29.889 | -19.362 | 25.176
10 | B | 5778 | 28.193 | -19.402 | 25.2
10 | B | 5439 | 26.602 | -19.427 | 25.183
10 | B | 5121 | 25.09 | -19.386 | 25.188
10 | B | 4812 | 23.664 | -19.406 | 25.181
10 | B | 4532 | 22.315 | -19.376 | 25.198
10 | B | 4264 | 21.031 | -19.399 | 25.19
10 | B | 4014 | 19.827 | -19.431 | 25.223
10 | B | 3772 | 18.659 | -19.403 | 25.193
11 | C | 4159 | 58.88 | -4.547 | 19.749
11 | C | 4158 | 59.677 | -4.57 | 19.67
11 | C | 4159 | 59.682 | -4.577 | 19.684
11 | C | 4158 | 59.691 | -4.599 | 19.661
11 | C | 4160 | 59.697 | -4.579 | 19.639
11 | C | 3127 | 8.479 | -19.176 | 25.895
11 | C | 10236 | 51.236 | -18.746 | 25.361
11 | C | 9618 | 47.963 | -18.749 | 25.312
11 | C | 9091 | 45.206 | -18.769 | 25.287
11 | C | 8591 | 42.631 | -18.772 | 25.303
11 | C | 8115 | 40.207 | -18.766 | 25.324
11 | C | 7666 | 37.926 | -18.796 | 25.36
11 | C | 7245 | 35.752 | -18.786 | 25.314
11 | C | 6844 | 33.714 | -18.777 | 25.319
11 | C | 6456 | 31.781 | -18.774 | 25.34
11 | C | 6104 | 29.976 | -18.794 | 25.319
12 | C | 4161 | 58.804 | -4.56 | 19.728
12 | C | 4154 | 59.637 | -4.57 | 19.67
12 | C | 4156 | 59.676 | -4.573 | 19.691
12 | C | 4154 | 59.645 | -4.58 | 19.697
12 | C | 4156 | 59.705 | -4.57 | 19.708
12 | C | 3054 | 8.283 | -19.623 | 25.775
12 | C | 10108 | 49.795 | -19.319 | 25.361
12 | C | 9508 | 46.682 | -19.341 | 25.359
12 | C | 8981 | 44.071 | -19.336 | 25.308
12 | C | 8483 | 41.605 | -19.354 | 25.293
12 | C | 7996 | 39.273 | -19.366 | 25.303
12 | C | 7549 | 37.102 | -19.346 | 25.307
12 | C | 7103 | 34.995 | -19.395 | 25.285
12 | C | 6691 | 33.018 | -19.374 | 25.295
12 | C | 6292 | 31.153 | -19.389 | 25.298
12 | C | 5926 | 29.384 | -19.352 | 25.335
13 | D | 4160 | 58.926 | -4.567 | 19.749
13 | D | 4159 | 59.743 | -4.57 | 19.67
13 | D | 4159 | 59.717 | -4.562 | 19.653
13 | D | 4162 | 59.712 | -4.569 | 19.726
13 | D | 4161 | 59.75 | -4.544 | 19.677
13 | D | 3835 | 10.48 | -19.749 | 25.848
13 | D | 12668 | 63.894 | -19.343 | 25.23
13 | D | 11880 | 59.706 | -19.388 | 25.181
13 | D | 11258 | 56.373 | -19.376 | 25.24
13 | D | 10676 | 53.327 | -19.383 | 25.231
13 | D | 10105 | 50.344 | -19.365 | 25.213
13 | D | 9559 | 47.525 | -19.412 | 25.244
13 | D | 9053 | 44.895 | -19.375 | 25.242
13 | D | 8552 | 42.339 | -19.42 | 25.217
13 | D | 8099 | 40.014 | -19.386 | 25.225
13 | D | 7656 | 37.787 | -19.406 | 25.243
14 | D | 4165 | 58.867 | -4.577 | 19.81
14 | D | 4162 | 59.737 | -4.57 | 19.67
14 | D | 4160 | 59.733 | -4.566 | 19.687
14 | D | 4158 | 59.677 | -4.56 | 19.707
14 | D | 4155 | 59.758 | -4.582 | 19.702
14 | D | 3919 | 10.695 | -19.633 | 25.534
14 | D | 12891 | 64.169 | -19.333 | 25.138
14 | D | 12148 | 60.207 | -19.341 | 25.085
14 | D | 11526 | 56.893 | -19.366 | 25.116
14 | D | 10914 | 53.792 | -19.379 | 25.128
14 | D | 10304 | 50.794 | -19.363 | 25.14
14 | D | 9748 | 48.083 | -19.38 | 25.105
14 | D | 9205 | 45.417 | -19.371 | 25.146
14 | D | 8688 | 42.919 | -19.366 | 25.117
14 | D | 8198 | 40.55 | -19.375 | 25.12
14 | D | 7718 | 38.303 | -19.386 | 25.156
15 | E | 4169 | 59.017 | -4.505 | 19.731
15 | E | 4163 | 59.8 | -4.57 | 19.67
15 | E | 4164 | 59.813 | -4.56 | 19.654
15 | E | 4169 | 59.838 | -4.552 | 19.684
15 | E | 4165 | 59.809 | -4.565 | 19.674
15 | E | 7384 | 20.982 | -19.594 | 25.534
15 | E | 24546 | 129.461 | -19.28 | 24.976
15 | E | 23152 | 121.107 | -19.289 | 24.963
15 | E | 21939 | 114.077 | -19.319 | 24.999
15 | E | 20808 | 107.57 | -19.337 | 24.984
15 | E | 19725 | 101.403 | -19.368 | 25.003
15 | E | 18731 | 95.808 | -19.329 | 25.038
15 | E | 17742 | 90.321 | -19.361 | 25.039
15 | E | 16806 | 85.211 | -19.34 | 25.061
15 | E | 15910 | 80.331 | -19.355 | 25.09
15 | E | 15063 | 75.771 | -19.377 | 25.084
16 | E | 4169 | 58.921 | -4.529 | 19.727
16 | E | 4163 | 59.756 | -4.57 | 19.67
16 | E | 4163 | 59.785 | -4.558 | 19.666
16 | E | 4165 | 59.738 | -4.561 | 19.687
16 | E | 4161 | 59.769 | -4.556 | 19.703
16 | E | 8351 | 24.13 | -19.376 | 25.355
16 | E | 27120 | 145.18 | -19.199 | 24.913
16 | E | 25719 | 136.261 | -19.204 | 24.923
16 | E | 24530 | 128.497 | -19.228 | 24.94
16 | E | 23335 | 121.171 | -19.258 | 24.98
16 | E | 22170 | 114.303 | -19.248 | 24.99
16 | E | 21056 | 107.842 | -19.289 | 25.014
16 | E | 19989 | 101.787 | -19.287 | 24.989
16 | E | 18949 | 96.083 | -19.3 | 25.007
16 | E | 17918 | 90.7 | -19.298 | 25.02
16 | E | 16919 | 85.51 | -19.326 | 25.059
17 | ISCD Dir 2 111613 | 4173 | 59.075 | -4.54 | 19.752
17 | ISCD Dir 2 111613 | 4169 | 59.85 | -4.57 | 19.67
17 | ISCD Dir 2 111613 | 4168 | 59.862 | -4.554 | 19.668
17 | ISCD Dir 2 111613 | 4169 | 59.837 | -4.527 | 19.682
17 | ISCD Dir 2 111613 | 4172 | 59.895 | -4.556 | 19.705
17 | ISCD Dir 2 111613 | 1531 | 4.108 | -14.01 | 25.372
17 | ISCD Dir 2 111613 | 3470 | 17.121 | -10.398 | 22.908
17 | ISCD Dir 2 111613 | 3221 | 15.89 | -10.361 | 22.829
17 | ISCD Dir 2 111613 | 3040 | 14.973 | -10.389 | 22.86
17 | ISCD Dir 2 111613 | 2876 | 14.152 | -10.374 | 22.902
17 | ISCD Dir 2 111613 | 2722 | 13.367 | -10.398 | 22.892
17 | ISCD Dir 2 111613 | 2577 | 12.634 | -10.361 | 22.83
17 | ISCD Dir 2 111613 | 2439 | 11.937 | -10.446 | 22.84
17 | ISCD Dir 2 111613 | 2309 | 11.281 | -10.423 | 22.856
17 | ISCD Dir 2 111613 | 2186 | 10.669 | -10.365 | 22.829
17 | ISCD Dir 2 111613 | 2071 | 10.092 | -10.39 | 22.763
18 | ISSR 3 2 111613 | 4166 | 58.928 | -4.528 | 19.809
18 | ISSR 3 2 111613 | 4162 | 59.781 | -4.57 | 19.67
18 | ISSR 3 2 111613 | 4162 | 59.791 | -4.537 | 19.694
18 | ISSR 3 2 111613 | 4165 | 59.768 | -4.569 | 19.679
18 | ISSR 3 2 111613 | 4163 | 59.781 | -4.54 | 19.692
18 | ISSR 3 2 111613 | 1350 | 3.598 | -10.598 | 23.589
18 | ISSR 3 2 111613 | 4582 | 22.346 | -10.158 | 22.98
18 | ISSR 3 2 111613 | 4288 | 20.899 | -10.174 | 22.881
18 | ISSR 3 2 111613 | 4060 | 19.751 | -10.163 | 22.909
18 | ISSR 3 2 111613 | 3850 | 18.673 | -10.184 | 22.965
18 | ISSR 3 2 111613 | 3646 | 17.658 | -10.19 | 22.968
18 | ISSR 3 2 111613 | 3458 | 16.72 | -10.189 | 22.884
18 | ISSR 3 2 111613 | 3279 | 15.834 | -10.218 | 22.901
18 | ISSR 3 2 111613 | 3105 | 14.993 | -10.192 | 22.864
18 | ISSR 3 2 111613 | 2937 | 14.202 | -10.195 | 22.883
18 | ISSR 3 2 111613 | 2779 | 13.441 | -10.263 | 22.928
19 | ISSR 3 1 111613 | 4168 | 58.999 | -4.52 | 19.771
19 | ISSR 3 1 111613 | 4164 | 59.786 | -4.57 | 19.67
19 | ISSR 3 1 111613 | 4165 | 59.818 | -4.581 | 19.633
19 | ISSR 3 1 111613 | 4164 | 59.813 | -4.563 | 19.705
19 | ISSR 3 1 111613 | 4168 | 59.871 | -4.592 | 19.685
19 | ISSR 3 1 111613 | 1301 | 3.499 | -10.842 | 23.458
19 | ISSR 3 1 111613 | 4375 | 21.668 | -10.304 | 22.832
19 | ISSR 3 1 111613 | 4088 | 20.258 | -10.408 | 22.755
19 | ISSR 3 1 111613 | 3881 | 19.208 | -10.384 | 22.716
19 | ISSR 3 1 111613 | 3686 | 18.211 | -10.362 | 22.713
19 | ISSR 3 1 111613 | 3502 | 17.265 | -10.365 | 22.764
19 | ISSR 3 1 111613 | 3323 | 16.355 | -10.339 | 22.708
19 | ISSR 3 1 111613 | 3155 | 15.499 | -10.364 | 22.81
19 | ISSR 3 1 111613 | 2992 | 14.694 | -10.34 | 22.676
19 | ISSR 3 1 111613 | 2844 | 13.923 | -10.406 | 22.787
19 | ISSR 3 1 111613 | 2699 | 13.194 | -10.398 | 22.758
20 | ISSR 4 2 111613 | 4166 | 58.888 | -4.574 | 19.754
20 | ISSR 4 2 111613 | 4166 | 59.768 | -4.57 | 19.67
20 | ISSR 4 2 111613 | 4164 | 59.825 | -4.582 | 19.672
20 | ISSR 4 2 111613 | 4164 | 59.762 | -4.563 | 19.718
20 | ISSR 4 2 111613 | 4160 | 59.767 | -4.587 | 19.689
20 | ISSR 4 2 111613 | 1317 | 3.517 | -10.579 | 23.519
20 | ISSR 4 2 111613 | 4284 | 20.93 | -10.133 | 22.934
20 | ISSR 4 2 111613 | 3997 | 19.5 | -10.219 | 22.898
20 | ISSR 4 2 111613 | 3786 | 18.436 | -10.212 | 22.851
20 | ISSR 4 2 111613 | 3591 | 17.458 | -10.214 | 22.801
20 | ISSR 4 2 111613 | 3410 | 16.546 | -10.255 | 22.951
20 | ISSR 4 2 111613 | 3242 | 15.698 | -10.232 | 22.867
20 | ISSR 4 2 111613 | 3081 | 14.885 | -10.241 | 22.919
20 | ISSR 4 2 111613 | 2917 | 14.084 | -10.236 | 22.887
20 | ISSR 4 2 111613 | 2770 | 13.352 | -10.245 | 22.888
20 | ISSR 4 2 111613 | 2627 | 12.654 | -10.236 | 22.82
21 | ISCD Ind 1 111613 | 4166 | 59.05 | -4.569 | 19.711
21 | ISCD Ind 1 111613 | 4166 | 59.815 | -4.57 | 19.67
21 | ISCD Ind 1 111613 | 4168 | 59.846 | -4.592 | 19.676
21 | ISCD Ind 1 111613 | 4168 | 59.828 | -4.591 | 19.68
21 | ISCD Ind 1 111613 | 4165 | 59.836 | -4.598 | 19.676
21 | ISCD Ind 1 111613 | 495 | 1.327 | -10.863 | 23.868
21 | ISCD Ind 1 111613 | 3427 | 16.856 | -10.238 | 22.896
21 | ISCD Ind 1 111613 | 3192 | 15.738 | -10.281 | 22.853
21 | ISCD Ind 1 111613 | 3018 | 14.889 | -10.293 | 22.848
21 | ISCD Ind 1 111613 | 2857 | 14.088 | -10.227 | 22.878
21 | ISCD Ind 1 111613 | 2704 | 13.335 | -10.256 | 22.867
21 | ISCD Ind 1 111613 | 2562 | 12.615 | -10.217 | 22.8
21 | ISCD Ind 1 111613 | 2429 | 11.939 | -10.18 | 22.795
21 | ISCD Ind 1 111613 | 2305 | 11.312 | -10.246 | 22.866
21 | ISCD Ind 1 111613 | 2186 | 10.697 | -10.286 | 22.753
21 | ISCD Ind 1 111613 | 2072 | 10.128 | -10.231 | 22.875
22 | ISLM 1 111613 | 4168 | 58.924 | -4.564 | 19.809
22 | ISLM 1 111613 | 4163 | 59.763 | -4.57 | 19.67
22 | ISLM 1 111613 | 4163 | 59.792 | -4.589 | 19.672
22 | ISLM 1 111613 | 4163 | 59.788 | -4.578 | 19.729
22 | ISLM 1 111613 | 4165 | 59.791 | -4.572 | 19.731
22 | ISLM 1 111613 | 637 | 1.692 | -11.418 | 36.406
22 | ISLM 1 111613 | 5712 | 28.07 | -11.862 | 22.54
22 | ISLM 1 111613 | 5345 | 26.248 | -11.883 | 22.482
22 | ISLM 1 111613 | 5064 | 24.837 | -11.885 | 22.483
22 | ISLM 1 111613 | 4799 | 23.49 | -11.906 | 22.515
22 | ISLM 1 111613 | 4549 | 22.242 | -11.908 | 22.476
22 | ISLM 1 111613 | 4310 | 21.028 | -11.922 | 22.53
22 | ISLM 1 111613 | 4089 | 19.891 | -11.867 | 22.462
22 | ISLM 1 111613 | 3879 | 18.828 | -11.921 | 22.448
22 | ISLM 1 111613 | 3684 | 17.836 | -11.948 | 22.467
22 | ISLM 1 111613 | 3494 | 16.892 | -11.908 | 22.527
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 4173 | 59.06 | -4.586 | 19.727
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 4168 | 59.839 | -4.57 | 19.67
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 4167 | 59.86 | -4.598 | 19.678
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 4170 | 59.849 | -4.591 | 19.709
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 4169 | 59.881 | -4.602 | 19.665
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 692 | 1.848 | -12.581 | 25.933
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 12670 | 63.423 | -10.835 | 22.488
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 11741 | 58.866 | -10.858 | 22.387
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 11059 | 55.437 | -10.86 | 22.395
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 10426 | 52.257 | -10.847 | 22.399
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 9806 | 49.135 | -10.866 | 22.422
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 9243 | 46.28 | -10.851 | 22.371
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 8730 | 43.614 | -10.875 | 22.424
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 8239 | 41.095 | -10.861 | 22.38
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 7779 | 38.716 | -10.868 | 22.435
23 | ISLM ISSR 8 111613 | 7350 | 36.484 | -10.902 | 22.451
24 | B | 4170 | 58.992 | -4.536 | 19.742
24 | B | 4170 | 59.824 | -4.57 | 19.67
24 | B | 4166 | 59.829 | -4.574 | 19.62
24 | B | 4166 | 59.825 | -4.579 | 19.673
24 | B | 4164 | 59.83 | -4.572 | 19.671
24 | B | 1994 | 5.365 | -19.67 | 26.05
24 | B | 6553 | 32.297 | -19.294 | 25.201
24 | B | 6150 | 30.228 | -19.332 | 25.198
24 | B | 5796 | 28.454 | -19.309 | 25.201
24 | B | 5468 | 26.791 | -19.338 | 25.157
24 | B | 5158 | 25.251 | -19.369 | 25.16
24 | B | 4868 | 23.793 | -19.334 | 25.163
24 | B | 4594 | 22.409 | -19.358 | 25.205
24 | B | 4345 | 21.134 | -19.415 | 25.136
24 | B | 4101 | 19.916 | -19.363 | 25.078
24 | B | 3884 | 18.798 | -19.361 | 25.112
25 | ISST Ind 1 111613 | 4174 | 59.069 | -4.545 | 19.826
25 | ISST Ind 1 111613 | 4170 | 59.869 | -4.57 | 19.67
25 | ISST Ind 1 111613 | 4169 | 59.874 | -4.561 | 19.683
25 | ISST Ind 1 111613 | 4170 | 59.866 | -4.545 | 19.734
25 | ISST Ind 1 111613 | 4171 | 59.909 | -4.574 | 19.717
25 | ISST Ind 1 111613 | 758 | 2.031 | -19.929 | 25.389
25 | ISST Ind 1 111613 | 4137 | 20.181 | -6.608 | 22.683
25 | ISST Ind 1 111613 | 3824 | 18.769 | -6.628 | 22.554
25 | ISST Ind 1 111613 | 3610 | 17.745 | -6.657 | 22.684
25 | ISST Ind 1 111613 | 3408 | 16.792 | -6.648 | 22.629
25 | ISST Ind 1 111613 | 3222 | 15.88 | -6.635 | 22.637
25 | ISST Ind 1 111613 | 3041 | 15.025 | -6.572 | 22.731
25 | ISST Ind 1 111613 | 2880 | 14.198 | -6.664 | 22.65
25 | ISST Ind 1 111613 | 2724 | 13.437 | -6.663 | 22.582
25 | ISST Ind 1 111613 | 2581 | 12.705 | -6.669 | 22.633
25 | ISST Ind 1 111613 | 2447 | 12.012 | -6.706 | 22.707
26 | ISST Dir 2 111613 | 4167 | 58.935 | -4.522 | 19.761
26 | ISST Dir 2 111613 | 4166 | 59.784 | -4.57 | 19.67
26 | ISST Dir 2 111613 | 4165 | 59.821 | -4.579 | 19.624
26 | ISST Dir 2 111613 | 4164 | 59.794 | -4.573 | 19.662
26 | ISST Dir 2 111613 | 4165 | 59.805 | -4.6 | 19.666
26 | ISST Dir 2 111613 | 520 | 1.382 | -6.983 | 23.996
26 | ISST Dir 2 111613 | 5238 | 25.723 | -9.791 | 22.601
26 | ISST Dir 2 111613 | 4871 | 23.917 | -9.826 | 22.52
26 | ISST Dir 2 111613 | 4602 | 22.567 | -9.826 | 22.488
26 | ISST Dir 2 111613 | 4355 | 21.323 | -9.873 | 22.5
26 | ISST Dir 2 111613 | 4121 | 20.159 | -9.829 | 22.462
26 | ISST Dir 2 111613 | 3904 | 19.064 | -9.883 | 22.515
26 | ISST Dir 2 111613 | 3697 | 18.019 | -9.873 | 22.572
26 | ISST Dir 2 111613 | 3504 | 17.046 | -9.859 | 22.538
26 | ISST Dir 2 111613 | 3321 | 16.132 | -9.861 | 22.512
26 | ISST Dir 2 111613 | 3150 | 15.254 | -9.859 | 22.456
27 | ISSR 4 1 111613 | 4169 | 59.031 | -4.557 | 19.777
27 | ISSR 4 1 111613 | 4166 | 59.824 | -4.57 | 19.67
27 | ISSR 4 1 111613 | 4167 | 59.828 | -4.578 | 19.641
27 | ISSR 4 1 111613 | 4163 | 59.825 | -4.571 | 19.687
27 | ISSR 4 1 111613 | 4166 | 59.848 | -4.584 | 19.677
27 | ISSR 4 1 111613 | 635 | 1.688 | -10.451 | 23.326
27 | ISSR 4 1 111613 | 5962 | 29.064 | -10.325 | 22.999
27 | ISSR 4 1 111613 | 5527 | 27.051 | -10.364 | 22.863
27 | ISSR 4 1 111613 | 5218 | 25.604 | -10.359 | 22.956
27 | ISSR 4 1 111613 | 4926 | 24.247 | -10.375 | 22.911
27 | ISSR 4 1 111613 | 4642 | 22.91 | -10.355 | 22.919
27 | ISSR 4 1 111613 | 4382 | 21.662 | -10.339 | 22.928
27 | ISSR 4 1 111613 | 4135 | 20.47 | -10.389 | 22.937
27 | ISSR 4 1 111613 | 3906 | 19.34 | -10.378 | 22.896
27 | ISSR 4 1 111613 | 3697 | 18.282 | -10.392 | 22.925
27 | ISSR 4 1 111613 | 3497 | 17.284 | -10.364 | 22.869
28 | ISSR 8 2 111613 | 4174 | 58.976 | -4.531 | 19.783
28 | ISSR 8 2 111613 | 4165 | 59.828 | -4.57 | 19.67
28 | ISSR 8 2 111613 | 4170 | 59.87 | -4.563 | 19.7
28 | ISSR 8 2 111613 | 4169 | 59.85 | -4.572 | 19.673
28 | ISSR 8 2 111613 | 4167 | 59.882 | -4.561 | 19.649
28 | ISSR 8 2 111613 | 712 | 1.896 | -11.12 | 23.582
28 | ISSR 8 2 111613 | 4676 | 22.992 | -9.49 | 22.265
28 | ISSR 8 2 111613 | 4361 | 21.436 | -9.543 | 22.162
28 | ISSR 8 2 111613 | 4134 | 20.291 | -9.585 | 22.174
28 | ISSR 8 2 111613 | 3926 | 19.24 | -9.574 | 22.17
28 | ISSR 8 2 111613 | 3731 | 18.248 | -9.563 | 22.166
28 | ISSR 8 2 111613 | 3541 | 17.288 | -9.532 | 22.175
28 | ISSR 8 2 111613 | 3362 | 16.395 | -9.528 | 22.168
28 | ISSR 8 2 111613 | 3193 | 15.544 | -9.523 | 22.172
28 | ISSR 8 2 111613 | 3032 | 14.74 | -9.515 | 22.131
28 | ISSR 8 2 111613 | 2880 | 13.982 | -9.529 | 22.266
29 | ISST Ind 2 111613 | 4172 | 59.051 | -4.507 | 19.8
29 | ISST Ind 2 111613 | 4171 | 59.873 | -4.57 | 19.67
29 | ISST Ind 2 111613 | 4171 | 59.87 | -4.559 | 19.743
29 | ISST Ind 2 111613 | 4167 | 59.848 | -4.582 | 19.73
29 | ISST Ind 2 111613 | 4170 | 59.894 | -4.559 | 19.715
29 | ISST Ind 2 111613 | 590 | 1.566 | -10.068 | 23.117
29 | ISST Ind 2 111613 | 4041 | 19.537 | -6.765 | 22.462
29 | ISST Ind 2 111613 | 3747 | 18.154 | -6.829 | 22.386
29 | ISST Ind 2 111613 | 3540 | 17.165 | -6.838 | 22.333
29 | ISST Ind 2 111613 | 3341 | 16.246 | -6.834 | 22.382
29 | ISST Ind 2 111613 | 3155 | 15.393 | -6.831 | 22.35
29 | ISST Ind 2 111613 | 2980 | 14.569 | -6.857 | 22.386
29 | ISST Ind 2 111613 | 2812 | 13.785 | -6.811 | 22.374
29 | ISST Ind 2 111613 | 2653 | 13.034 | -6.779 | 22.33
29 | ISST Ind 2 111613 | 2505 | 12.336 | -6.829 | 22.382
29 | ISST Ind 2 111613 | 2369 | 11.66 | -6.787 | 22.35
30 | ISST Dir 1 111613 | 4168 | 58.965 | -4.569 | 19.78
30 | ISST Dir 1 111613 | 4167 | 59.824 | -4.57 | 19.67
30 | ISST Dir 1 111613 | 4167 | 59.826 | -4.574 | 19.677
30 | ISST Dir 1 111613 | 4167 | 59.849 | -4.566 | 19.671
30 | ISST Dir 1 111613 | 4166 | 59.842 | -4.554 | 19.722
30 | ISST Dir 1 111613 | 1422 | 3.802 | -10.335 | 22.943
30 | ISST Dir 1 111613 | 4630 | 22.812 | -9.816 | 22.532
30 | ISST Dir 1 111613 | 4330 | 21.319 | -9.874 | 22.39
30 | ISST Dir 1 111613 | 4113 | 20.228 | -9.854 | 22.388
30 | ISST Dir 1 111613 | 3904 | 19.159 | -9.893 | 22.279
30 | ISST Dir 1 111613 | 3715 | 18.185 | -9.87 | 22.332
30 | ISST Dir 1 111613 | 3529 | 17.238 | -9.849 | 22.405
30 | ISST Dir 1 111613 | 3347 | 16.333 | -9.817 | 22.44
30 | ISST Dir 1 111613 | 3180 | 15.489 | -9.864 | 22.364
30 | ISST Dir 1 111613 | 3018 | 14.686 | -9.865 | 22.418
30 | ISST Dir 1 111613 | 2863 | 13.898 | -9.865 | 22.46
31 | ISSR 7 2 111613 | 4177 | 59.087 | -4.531 | 19.777
31 | ISSR 7 2 111613 | 4169 | 59.889 | -4.57 | 19.67
31 | ISSR 7 2 111613 | 4171 | 59.916 | -4.595 | 19.667
31 | ISSR 7 2 111613 | 4173 | 59.914 | -4.589 | 19.703
31 | ISSR 7 2 111613 | 4170 | 59.897 | -4.575 | 19.68
31 | ISSR 7 2 111613 | 1239 | 3.293 | -10.61 | 25.253
31 | ISSR 7 2 111613 | 3988 | 19.311 | -10.222 | 22.95
31 | ISSR 7 2 111613 | 3733 | 18.051 | -10.241 | 22.929
31 | ISSR 7 2 111613 | 3540 | 17.136 | -10.246 | 22.943
31 | ISSR 7 2 111613 | 3355 | 16.249 | -10.228 | 22.9
31 | ISSR 7 2 111613 | 3171 | 15.399 | -10.255 | 22.928
31 | ISSR 7 2 111613 | 3000 | 14.597 | -10.204 | 22.841
31 | ISSR 7 2 111613 | 2836 | 13.848 | -10.283 | 22.913
31 | ISSR 7 2 111613 | 2679 | 13.117 | -10.272 | 22.903
31 | ISSR 7 2 111613 | 2533 | 12.423 | -10.247 | 22.969
31 | ISSR 7 2 111613 | 2394 | 11.764 | -10.272 | 22.984
32 | ISCD Ind 2 111613 | 4172 | 58.967 | -4.567 | 19.774
32 | ISCD Ind 2 111613 | 4168 | 59.827 | -4.57 | 19.67
32 | ISCD Ind 2 111613 | 4169 | 59.871 | -4.568 | 19.677
32 | ISCD Ind 2 111613 | 4171 | 59.875 | -4.583 | 19.686
32 | ISCD Ind 2 111613 | 4170 | 59.874 | -4.58 | 19.686
32 | ISCD Ind 2 111613 | 993 | 2.654 | -10.664 | 23.58
32 | ISCD Ind 2 111613 | 3358 | 16.492 | -10.174 | 22.699
32 | ISCD Ind 2 111613 | 3136 | 15.384 | -10.169 | 22.631
32 | ISCD Ind 2 111613 | 2975 | 14.583 | -10.189 | 22.601
32 | ISCD Ind 2 111613 | 2821 | 13.806 | -10.178 | 22.65
32 | ISCD Ind 2 111613 | 2676 | 13.074 | -10.166 | 22.665
32 | ISCD Ind 2 111613 | 2537 | 12.378 | -10.158 | 22.656
32 | ISCD Ind 2 111613 | 2406 | 11.727 | -10.109 | 22.664
32 | ISCD Ind 2 111613 | 2286 | 11.112 | -10.129 | 22.709
32 | ISCD Ind 2 111613 | 2167 | 10.526 | -10.171 | 22.656
32 | ISCD Ind 2 111613 | 2051 | 9.948 | -10.21 | 22.723
33 | B | 4178 | 58.997 | -4.573 | 19.753
33 | B | 4171 | 59.896 | -4.57 | 19.67
33 | B | 4175 | 59.953 | -4.57 | 19.687
33 | B | 4173 | 59.905 | -4.583 | 19.664
33 | B | 4173 | 59.935 | -4.576 | 19.665
33 | B | 2070 | 5.557 | -19.609 | 25.943
33 | B | 6443 | 31.471 | -19.275 | 25.186
33 | B | 6065 | 29.51 | -19.309 | 25.193
33 | B | 5740 | 27.887 | -19.265 | 25.125
33 | B | 5434 | 26.376 | -19.281 | 25.133
33 | B | 5122 | 24.903 | -19.303 | 25.137
33 | B | 4838 | 23.549 | -19.32 | 25.153
33 | B | 4559 | 22.25 | -19.283 | 25.189
33 | B | 4295 | 21.016 | -19.333 | 25.123
33 | B | 4043 | 19.857 | -19.313 | 25.159
33 | B | 3808 | 18.733 | -19.261 | 25.107
34 | ISCD Dir 1 111613 | 4174 | 59.014 | -4.571 | 19.742
34 | ISCD Dir 1 111613 | 4172 | 59.852 | -4.57 | 19.67
34 | ISCD Dir 1 111613 | 4173 | 59.926 | -4.578 | 19.633
34 | ISCD Dir 1 111613 | 4172 | 59.901 | -4.599 | 19.656
34 | ISCD Dir 1 111613 | 4169 | 59.868 | -4.591 | 19.655
34 | ISCD Dir 1 111613 | 735 | 1.961 | -19.852 | 25.619
34 | ISCD Dir 1 111613 | 3541 | 17.408 | -10.445 | 22.831
34 | ISCD Dir 1 111613 | 3279 | 16.143 | -10.489 | 22.622
34 | ISCD Dir 1 111613 | 3107 | 15.285 | -10.472 | 22.716
34 | ISCD Dir 1 111613 | 2947 | 14.456 | -10.535 | 22.662
34 | ISCD Dir 1 111613 | 2792 | 13.684 | -10.525 | 22.581
34 | ISCD Dir 1 111613 | 2651 | 12.966 | -10.508 | 22.632
34 | ISCD Dir 1 111613 | 2516 | 12.285 | -10.542 | 22.676
34 | ISCD Dir 1 111613 | 2386 | 11.644 | -10.492 | 22.612
34 | ISCD Dir 1 111613 | 2265 | 11.031 | -10.516 | 22.593
34 | ISCD Dir 1 111613 | 2150 | 10.45 | -10.522 | 22.658
35 | ISSR 7 1 111613 | 4178 | 59.127 | -4.569 | 19.759
35 | ISSR 7 1 111613 | 4171 | 59.885 | -4.57 | 19.67
35 | ISSR 7 1 111613 | 4174 | 59.945 | -4.59 | 19.642
35 | ISSR 7 1 111613 | 4177 | 59.97 | -4.559 | 19.694
35 | ISSR 7 1 111613 | 4174 | 59.953 | -4.58 | 19.678
35 | ISSR 7 1 111613 | 436 | 1.156 | -11.145 | 23.963
35 | ISSR 7 1 111613 | 4060 | 19.727 | -10.2 | 22.618
35 | ISSR 7 1 111613 | 3783 | 18.352 | -10.234 | 22.494
35 | ISSR 7 1 111613 | 3592 | 17.382 | -10.29 | 22.525
35 | ISSR 7 1 111613 | 3408 | 16.458 | -10.274 | 22.514
35 | ISSR 7 1 111613 | 3236 | 15.599 | -10.251 | 22.481
35 | ISSR 7 1 111613 | 3065 | 14.777 | -10.271 | 22.524
35 | ISSR 7 1 111613 | 2901 | 14.008 | -10.199 | 22.498
35 | ISSR 7 1 111613 | 2746 | 13.285 | -10.252 | 22.528
35 | ISSR 7 1 111613 | 2597 | 12.587 | -10.264 | 22.463
35 | ISSR 7 1 111613 | 2452 | 11.919 | -10.204 | 22.42
36 | Toti 1 | 4174 | 59.024 | -4.489 | 19.743
36 | Toti 1 | 4171 | 59.883 | -4.57 | 19.67
36 | Toti 1 | 4170 | 59.893 | -4.567 | 19.644
36 | Toti 1 | 4172 | 59.913 | -4.582 | 19.655
36 | Toti 1 | 4169 | 59.925 | -4.541 | 19.669
36 | Toti 1 | 556 | 1.484 | -9.31 | 25.603
36 | Toti 1 | 4598 | 22.746 | -4.911 | 25.861
36 | Toti 1 | 4331 | 21.428 | -4.879 | 25.908
36 | Toti 1 | 4115 | 20.341 | -4.888 | 25.9
36 | Toti 1 | 3914 | 19.314 | -4.875 | 25.896
36 | Toti 1 | 3721 | 18.318 | -4.856 | 25.918
36 | Toti 1 | 3533 | 17.372 | -4.917 | 25.918
36 | Toti 1 | 3358 | 16.465 | -4.884 | 25.876
36 | Toti 1 | 3186 | 15.605 | -4.882 | 25.924
36 | Toti 1 | 3029 | 14.794 | -4.875 | 25.96
36 | Toti 1 | 2873 | 14.019 | -4.914 | 25.893
37 | Toti 2 | 4177 | 59.124 | -4.509 | 19.741
37 | Toti 2 | 4172 | 59.906 | -4.57 | 19.67
37 | Toti 2 | 4173 | 59.94 | -4.576 | 19.636
37 | Toti 2 | 4174 | 59.923 | -4.556 | 19.691
37 | Toti 2 | 4175 | 59.954 | -4.574 | 19.665
37 | Toti 2 | 584 | 1.558 | -5.679 | 26.251
37 | Toti 2 | 2096 | 10.123 | -4.846 | 27.909
37 | Toti 2 | 1966 | 9.492 | -4.827 | 27.903
37 | Toti 2 | 1868 | 9.005 | -4.905 | 27.862
37 | Toti 2 | 1778 | 8.557 | -4.929 | 27.913
37 | Toti 2 | 1693 | 8.132 | -4.871 | 27.873
37 | Toti 2 | 1613 | 7.743 | -4.914 | 27.73
37 | Toti 2 | 1535 | 7.366 | -4.913 | 27.893
37 | Toti 2 | 1457 | 7 | -4.87 | 27.808
37 | Toti 2 | 1385 | 6.658 | -4.878 | 28.009
37 | Toti 2 | 1313 | 6.335 | -4.931 | 27.888
38 | Toti 3 | 4172 | 59.001 | -4.509 | 19.794
38 | Toti 3 | 4171 | 59.853 | -4.57 | 19.67
38 | Toti 3 | 4168 | 59.879 | -4.579 | 19.728
38 | Toti 3 | 4169 | 59.864 | -4.568 | 19.726
38 | Toti 3 | 4170 | 59.874 | -4.582 | 19.687
38 | Toti 3 | 255 | 0.679 | -5.236 | 29.015
38 | Toti 3 | 1185 | 5.797 | -4.727 | 28.589
38 | Toti 3 | 1104 | 5.414 | -4.798 | 28.602
38 | Toti 3 | 1048 | 5.138 | -4.756 | 28.528
38 | Toti 3 | 997 | 4.883 | -4.752 | 28.65
38 | Toti 3 | 948 | 4.638 | -4.866 | 28.829
38 | Toti 3 | 901 | 4.404 | -4.714 | 28.672
38 | Toti 3 | 857 | 4.179 | -4.775 | 28.617
38 | Toti 3 | 814 | 3.969 | -4.75 | 28.46
38 | Toti 3 | 775 | 3.771 | -4.79 | 28.612
38 | Toti 3 | 736 | 3.578 | -4.832 | 28.725
39 | Toti 4 | 4173 | 59.091 | -4.561 | 19.755
39 | Toti 4 | 4172 | 59.863 | -4.57 | 19.67
39 | Toti 4 | 4171 | 59.898 | -4.588 | 19.666
39 | Toti 4 | 4172 | 59.906 | -4.569 | 19.712
39 | Toti 4 | 4173 | 59.949 | -4.575 | 19.685
39 | Toti 4 | 149 | 0.394 | -5.323 | 29.999
39 | Toti 4 | 1324 | 6.378 | -6.637 | 26.119
39 | Toti 4 | 1231 | 5.945 | -6.681 | 26.103
39 | Toti 4 | 1170 | 5.646 | -6.71 | 26.057
39 | Toti 4 | 1113 | 5.365 | -6.653 | 25.931
39 | Toti 4 | 1059 | 5.095 | -6.623 | 26.001
39 | Toti 4 | 1009 | 4.843 | -6.648 | 25.948
39 | Toti 4 | 960 | 4.603 | -6.753 | 26.008
39 | Toti 4 | 914 | 4.379 | -6.751 | 26.194
39 | Toti 4 | 870 | 4.164 | -6.577 | 26.124
39 | Toti 4 | 827 | 3.963 | -6.725 | 26.029
40 | Toti 5 | 4173 | 58.977 | -4.559 | 19.795
40 | Toti 5 | 4168 | 59.845 | -4.57 | 19.67
40 | Toti 5 | 4169 | 59.852 | -4.557 | 19.645
40 | Toti 5 | 4172 | 59.866 | -4.588 | 19.694
40 | Toti 5 | 4169 | 59.885 | -4.575 | 19.696
40 | Toti 5 | 161 | 0.43 | -7.01 | 27.48
40 | Toti 5 | 403 | 1.958 | -4.763 | 28.83
40 | Toti 5 | 370 | 1.806 | -4.469 | 29.059
40 | Toti 5 | 351 | 1.717 | -4.72 | 29.406
40 | Toti 5 | 334 | 1.633 | -4.621 | 29.585
40 | Toti 5 | 318 | 1.553 | -4.822 | 29.354
40 | Toti 5 | 303 | 1.478 | -4.819 | 29.285
40 | Toti 5 | 288 | 1.405 | -4.777 | 29.09
40 | Toti 5 | 274 | 1.336 | -4.609 | 29.515
40 | Toti 5 | 261 | 1.271 | -4.472 | 29.297
40 | Toti 5 | 249 | 1.209 | -4.749 | 29.157
41 | E | 4175 | 59.089 | -4.513 | 19.762
41 | E | 4173 | 59.902 | -4.57 | 19.67
41 | E | 4165 | 59.896 | -4.542 | 19.674
41 | E | 4173 | 59.899 | -4.545 | 19.673
41 | E | 4172 | 59.885 | -4.561 | 19.657
41 | E | 7505 | 21.347 | -19.427 | 25.201
41 | E | 24896 | 131.033 | -19.211 | 24.69
41 | E | 23568 | 123.009 | -19.236 | 24.691
41 | E | 22341 | 115.754 | -19.254 | 24.687
41 | E | 21147 | 109.015 | -19.26 | 24.718
41 | E | 20068 | 102.72 | -19.273 | 24.711
41 | E | 19025 | 96.816 | -19.269 | 24.734
41 | E | 18029 | 91.242 | -19.294 | 24.734
41 | E | 17106 | 86.068 | -19.276 | 24.721
41 | E | 16219 | 81.246 | -19.305 | 24.758
41 | E | 15367 | 76.687 | -19.302 | 24.741
42 | D | 4175 | 59.044 | -4.525 | 19.77
42 | D | 4171 | 59.867 | -4.57 | 19.67
42 | D | 4171 | 59.894 | -4.583 | 19.653
42 | D | 4172 | 59.906 | -4.584 | 19.706
42 | D | 4175 | 59.913 | -4.568 | 19.691
42 | D | 4064 | 11.123 | -19.666 | 25.635
42 | D | 13482 | 67.723 | -19.245 | 24.967
42 | D | 12614 | 63.378 | -19.3 | 24.89
42 | D | 11867 | 59.614 | -19.281 | 24.926
42 | D | 11177 | 56.159 | -19.297 | 24.953
42 | D | 10516 | 52.809 | -19.295 | 24.926
42 | D | 9905 | 49.684 | -19.293 | 24.929
42 | D | 9343 | 46.734 | -19.313 | 24.989
42 | D | 8812 | 43.97 | -19.331 | 24.946
42 | D | 8308 | 41.392 | -19.305 | 24.949
42 | D | 7843 | 38.959 | -19.351 | 24.965
43 | C | 4178 | 59.139 | -4.503 | 19.741
43 | C | 4172 | 59.898 | -4.57 | 19.67
43 | C | 4172 | 59.905 | -4.574 | 19.649
43 | C | 4172 | 59.901 | -4.559 | 19.665
43 | C | 4173 | 59.936 | -4.567 | 19.685
43 | C | 3099 | 8.369 | -19.518 | 25.732
43 | C | 10117 | 50.238 | -19.28 | 24.954
43 | C | 9494 | 47.048 | -19.285 | 24.902
43 | C | 8980 | 44.406 | -19.303 | 24.918
43 | C | 8492 | 41.891 | -19.284 | 24.927
43 | C | 8016 | 39.479 | -19.286 | 24.918
43 | C | 7570 | 37.218 | -19.302 | 24.949
43 | C | 7145 | 35.064 | -19.328 | 24.937
43 | C | 6752 | 33.055 | -19.339 | 24.924
43 | C | 6385 | 31.176 | -19.343 | 24.98
43 | C | 6035 | 29.406 | -19.328 | 24.94
44 | B | 4175 | 59.048 | -4.578 | 19.752
44 | B | 4173 | 59.856 | -4.57 | 19.67
44 | B | 4171 | 59.899 | -4.554 | 19.676
44 | B | 4173 | 59.932 | -4.576 | 19.668
44 | B | 4171 | 59.911 | -4.569 | 19.681
44 | B | 2015 | 5.432 | -19.786 | 25.81
44 | B | 6619 | 32.477 | -19.352 | 24.919
44 | B | 6196 | 30.422 | -19.336 | 24.88
44 | B | 5817 | 28.679 | -19.302 | 24.868
44 | B | 5469 | 27.026 | -19.312 | 24.893
44 | B | 5145 | 25.46 | -19.349 | 24.937
44 | B | 4843 | 23.991 | -19.34 | 24.932
44 | B | 4562 | 22.598 | -19.308 | 24.893
44 | B | 4299 | 21.28 | -19.377 | 24.907
44 | B | 4054 | 20.065 | -19.36 | 24.882
44 | B | 3831 | 18.912 | -19.359 | 24.921
45 | F | 4179 | 59.149 | -4.572 | 19.781
45 | F | 4174 | 59.932 | -4.57 | 19.67
45 | F | 4176 | 59.968 | -4.569 | 19.655
45 | F | 4177 | 59.961 | -4.556 | 19.703
45 | F | 4177 | 59.949 | -4.557 | 19.699
45 | F | 1185 | 3.153 | -19.737 | 26.624
45 | F | 3853 | 18.894 | -19.226 | 25.06
45 | F | 3614 | 17.691 | -19.274 | 24.958
45 | F | 3412 | 16.667 | -19.288 | 24.956
45 | F | 3220 | 15.707 | -19.291 | 24.939
45 | F | 3039 | 14.8 | -19.268 | 24.997
45 | F | 2865 | 13.943 | -19.27 | 24.989
45 | F | 2706 | 13.139 | -19.246 | 24.988
45 | F | 2556 | 12.393 | -19.321 | 24.923
45 | F | 2413 | 11.685 | -19.347 | 24.937
45 | F | 2281 | 11.016 | -19.356 | 24.91
46 | A | 4179 | 59.141 | -4.518 | 19.772
46 | A | 4176 | 59.933 | -4.57 | 19.67
46 | A | 4178 | 59.98 | -4.55 | 19.646
46 | A | 4176 | 59.945 | -4.569 | 19.674
46 | A | 4177 | 59.992 | -4.576 | 19.683
46 | A | 735 | 1.957 | -19.159 | 27.278
46 | A | 2418 | 11.657 | -18.645 | 25.144
46 | A | 2260 | 10.913 | -18.669 | 25.167
46 | A | 2125 | 10.307 | -18.693 | 25.143
46 | A | 2002 | 9.729 | -18.686 | 25.136
46 | A | 1885 | 9.184 | -18.668 | 25.123
46 | A | 1773 | 8.659 | -18.668 | 25.141
46 | A | 1669 | 8.171 | -18.71 | 24.973
46 | A | 1572 | 7.708 | -18.693 | 25.119
46 | A | 1483 | 7.267 | -18.766 | 25.115
46 | A | 1397 | 6.855 | -18.668 | 25.008