## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 4.28.15
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.1
|  |  | Peaks used: | 9 | 10
|  |  | Blank Correction: | No (Auto)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 40.176 | 500 | 0.9565 | 11.4882 | 58.3624 | 19.8395 | -19.0991
|  |  | B | 47.716 | 250 | 2.272 | 27.2884 | 138.6309 | 48.3306 | -19.1639
|  |  | C | 83.884 | 250 | 3.9942 | 47.9727 | 243.711 | 81.661 | -18.6974
|  |  | D | 109.264 | 250 | 5.2026 | 62.4873 | 317.4484 | 109.2387 | -19.2625
|  |  | E | 200.392 | 250 | 9.5417 | 114.6028 | 582.2057
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | 1.7327 | 0.12264 |  | -0.0004079 | -0.0022104 | -0.34266
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | blank | 0 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | blank | 1 | 644 | 1.829 | -19.025 | 32.878 |  |  | 1.829 | -19.025 | -19.0243 | -19.022 | -19.3647 | 3.2917 | 16.7226
3 | blank | 1 | [11 empty] | 0.12264 | 0.62302
4 | blank | 1 | [11 empty] | 0.12264 | 0.62302
5 | A | 1 | 3770 | 19.807 | -19.133 | 30.312 | 0.018385 | 0.13859 | 19.807 | -19.133 | -19.1249 | -19.1161 | -19.4587 | 34.4418 | 174.9717
6 | A | 1 | 3889 | 19.964 | -19.1415 | 30.4045 | 0.006364 | 0.0091924 | 19.964 | -19.1415 | -19.1334 | -19.1223 | -19.465 | 34.7139 | 176.3536
7 | A | 1 | 3911 | 20.565 | -19.1415 | 30.4705 | 0.0021213 | 0.013435 | 20.565 | -19.1415 | -19.1331 | -19.1198 | -19.4625 | 35.7552 | 181.6439
8 | B | 1 | 9454 | 48.808 | -19.2665 | 30.433 | 0.040305 | 0.028284 | 48.808 | -19.2665 | -19.2466 | -19.2311 | -19.5738 | 84.6913 | 430.2493
9 | B | 1 | 9375 | 49.516 | -19.2545 | 30.378 | 0.024749 | 0.015556 | 49.516 | -19.2545 | -19.2343 | -19.2166 | -19.5593 | 85.918 | 436.4814
10 | B | 1 | 9445 | 48.653 | -19.286 | 30.2195 | 0.046669 | 0.0021213 | 48.653 | -19.286 | -19.2662 | -19.2463 | -19.5889 | 84.4227 | 428.885
11 | C | 1 | 15502 | 82.278 | -18.7665 | 30.238 | 0.02192 | 0.0084853 | 82.278 | -18.7665 | -18.7329 | -18.7108 | -19.0535 | 142.6841 | 724.8648
12 | C | 1 | 15673 | 81.385 | -18.776 | 30.0035 | 0.0056569 | 0.024749 | 81.385 | -18.776 | -18.7428 | -18.7185 | -19.0611 | 141.1368 | 717.0043
13 | C | 1 | 15322 | 81.32 | -18.7225 | 30.19 | 0.006364 | 0.057983 | 81.32 | -18.7225 | -18.6893 | -18.6628 | -19.0055 | 141.0242 | 716.4322
14 | D | 1 | 20966 | 109.602 | -19.4 | 30.225 | 0.0056569 | 0.029698 | 109.602 | -19.4 | -19.3553 | -19.3266 | -19.6692 | 190.0279 | 965.3809
15 | D | 1 | 20514 | 109.449 | -19.339 | 30.373 | 0 | 0.025456 | 109.449 | -19.339 | -19.2944 | -19.2634 | -19.6061 | 189.7628 | 964.0342
16 | D | 1 | 20608 | 107.704 | -19.398 | 30.059 | 0.028284 | 0.0084853 | 107.704 | -19.398 | -19.3541 | -19.3209 | -19.6636 | 186.7393 | 948.674
17 | E | 1 | 38374 | 209.744 | -19.2665 | 27.618 | 0.11809 | 3.1707 | 209.744 | -19.2665 | -19.1809 | -19.1456 | -19.4882 | 363.542 | 1846.8684
18 | E | 1 | 39176 | 211.598 | -19.056 | 21.982 | 0.25456 | 6.1829 | 211.598 | -19.056 | -18.9697 | -18.9321 | -19.2748 | 366.7544 | 1863.188
19 | E | 1 | 39299 | 215.011 | -19.1085 | 23.9355 | 0.26375 | 6.7861 | 215.011 | -19.1085 | -19.0208 | -18.981 | -19.3237 | 372.668 | 1893.2305
20 | 134-2 | 0.6 | 14240 | 73.709 | -12.2295 | 26.3085 | 0.00070711 | 0.027577 | 73.709 | -12.2295 | -12.1994 | -12.1574 | -12.5001 | 213.0613 | 1082.3955
21 | 134-2 | 0.6 | 14017 | 74.212 | -12.2065 | 26.496 | 0.017678 | 0.048083 | 74.212 | -12.2065 | -12.1762 | -12.132 | -12.4747 | 214.5139 | 1089.7748
22 | 135-2 | 0.6 | 13242 | 68.506 | -10.8495 | 27.612 | 0.0049497 | 0.033941 | 68.506 | -10.8495 | -10.8216 | -10.7751 | -11.1178 | 198.0361 | 1006.0642
23 | 135-2 | 0.6 | 13246 | 69.939 | -10.804 | 27.5205 | 0.019799 | 0.017678 | 69.939 | -10.804 | -10.7755 | -10.7268 | -11.0695 | 202.1743 | 1027.0872
24 | B | 1 | 9319 | 47.922 | -19.2295 | 30.393 | 0.0021213 | 0.055154 | 47.922 | -19.2295 | -19.21 | -19.1591 | -19.5018 | 83.1561 | 422.4504
25 | 136-2 | 0.6 | 5992 | 31.355 | -5.568 | 29.9525 | 0.0028284 | 0.070004 | 31.355 | -5.568 | -5.5552 | -5.5022 | -5.8448 | 90.7514 | 461.0358
26 | 136-2 | 0.6 | 5888 | 30.295 | -5.5505 | 29.9415 | 0.0035355 | 0.0021213 | 30.295 | -5.5505 | -5.5381 | -5.4829 | -5.8255 | 87.6903 | 445.485
27 | 137-2 | 0.6 | 5961 | 31.145 | -6.2025 | 29.8245 | 0.0049497 | 0.084146 | 31.145 | -6.2025 | -6.1898 | -6.1323 | -6.475 | 90.1449 | 457.955
28 | 137-2 | 0.6 | 6014 | 31 | -6.223 | 29.69 | 0.029698 | 0.050912 | 31 | -6.223 | -6.2104 | -6.1507 | -6.4933 | 89.7262 | 455.8277
29 | 139-1-O | 0.6 | 6814 | 35.612 | -3.3445 | 30.6935 | 0.02192 | 0.047376 | 35.612 | -3.3445 | -3.33 | -3.2681 | -3.6107 | 103.0448 | 523.4887
30 | 139-1-O | 0.6 | 7156 | 36.91 | -3.308 | 30.52 | 0.014142 | 0.02687 | 36.91 | -3.308 | -3.2929 | -3.2288 | -3.5715 | 106.7931 | 542.5311
31 | 143-FU-O | 0.6 | 8173 | 42.747 | -5.174 | 30.498 | 0.012728 | 0.050912 | 42.747 | -5.174 | -5.1566 | -5.0903 | -5.4329 | 123.6492 | 628.1636
32 | 143-FU-O | 0.6 | 8222 | 42.473 | -5.151 | 30.4395 | 0.015556 | 0.0077782 | 42.473 | -5.151 | -5.1337 | -5.0652 | -5.4078 | 122.858 | 624.1438
33 | B | 1 | 8833 | 46.187 | -19.2645 | 30.864 | 0.0077782 | 0.015556 | 46.187 | -19.2645 | -19.2457 | -19.1749 | -19.5176 | 80.1499 | 407.1783
34 | HALLWAY 15 | 0.4 | 6388 | 33.19 | -10.0665 | 25.2035 | 0.0035355 | 0.026163 | 33.19 | -10.0665 | -10.053 | -9.98 | -10.3227 | 144.0758 | 731.9346
35 | ISST | 0.4 | 4997 | 25.961 | -7.354 | 25.2295 | 0.015556 | 0.014849 | 25.961 | -7.354 | -7.3434 | -7.2683 | -7.6109 | 112.7619 | 572.8537
36 | B | 1 | 9143 | 47.672 | -19.244 | 30.1225 | 0.0070711 | 0.061518 | 47.672 | -19.244 | -19.2246 | -19.1472 | -19.4899 | 82.723 | 420.2498
37 | ISSR 4 | 0.4 | 9110 | 47.573 | -12.3665 | 24.953 | 0.027577 | 0.043841 | 47.573 | -12.3665 | -12.3471 | -12.2675 | -12.6102 | 206.3786 | 1048.446
38 | ISSR 8 | 0.4 | 7707 | 40.346 | -8.832 | 25.0185 | 0.0014142 | 0.060104 | 40.346 | -8.832 | -8.8155 | -8.7338 | -9.0764 | 175.0734 | 889.4091
39 | ISLM 1 | 0.4 | 7865 | 40.94 | -10.6565 | 25.1675 | 0.020506 | 0.026163 | 40.94 | -10.6565 | -10.6398 | -10.5558 | -10.8985 | 177.6464 | 902.4806
40 | ISSR 8 | 0.4 | 6900 | 36.059 | -9.122 | 25.2045 | 0.015556 | 0.0035355 | 36.059 | -9.122 | -9.1073 | -9.0211 | -9.3637 | 156.5034 | 795.0697
41 | ISSR 7 | 0.4 | 6299 | 32.702 | -9.808 | 24.863 | 0.0028284 | 0.0056569 | 32.702 | -9.808 | -9.7947 | -9.7062 | -10.0489 | 141.9619 | 721.1957
42 | ISSR 7 | 0.4 | 6049 | 31.703 | -10.1655 | 25.104 | 0.02192 | 0.0070711 | 31.703 | -10.1655 | -10.1526 | -10.0619 | -10.4046 | 137.6345 | 699.2118
43 | ISST 2 | 0.4 | 5291 | 27.348 | -7.6645 | 24.9475 | 0.0035355 | 0.038891 | 27.348 | -7.6645 | -7.6533 | -7.5605 | -7.9032 | 118.77 | 603.3759
44 | ISLM 2 | 0.4 | 9395 | 49.463 | -12.4175 | 24.7175 | 0.0035355 | 0.037477 | 49.463 | -12.4175 | -12.3973 | -12.3023 | -12.6449 | 214.5655 | 1090.0372
45 | ISSR 8 | 0.4 | 7124 | 36.975 | -9.2705 | 25.4255 | 0.033234 | 0.034648 | 36.975 | -9.2705 | -9.2554 | -9.1582 | -9.5008 | 160.4712 | 815.2271
46 | ISLM | 0.4 | 8022 | 42.169 | -11.0765 | 24.925 | 0.019092 | 0.045255 | 42.169 | -11.0765 | -11.0593 | -10.9598 | -11.3025 | 182.9701 | 929.5259
47 | ISSR 7 | 0.4 | 6230 | 32.243 | -9.5825 | 24.8855 | 0.051619 | 0.044548 | 32.243 | -9.5825 | -9.5693 | -9.4677 | -9.8103 | 139.9736 | 711.095
48 | B | 1 | 9316 | 48.977 | -19.226 | 30.3455 | 0.033941 | 0.051619 | 48.977 | -19.226 | -19.206 | -19.1021 | -19.4448 | 84.9841 | 431.7369
49 | ISSR 4 | 0.4 | 6867 | 35.526 | -10.706 | 25.3465 | 0.015556 | 0.062933 | 35.526 | -10.706 | -10.6915 | -10.5854 | -10.9281 | 154.1946 | 783.3405
50 | ISSR 4 | 0.4 | 5793 | 30.477 | -11.9655 | 25.549 | 0.006364 | 0.043841 | 30.477 | -11.9655 | -11.9531 | -11.8448 | -12.1874 | 132.3238 | 672.2325
51 | ISST 1 | 0.4 | 5570 | 28.74 | -7.395 | 25.0995 | 0.019799 | 0.061518 | 28.74 | -7.395 | -7.3833 | -7.2728 | -7.6154 | 124.7997 | 634.0082
52 | NBWS | 0.4 | 10324 | 54.62 | -13.1375 | 24.926 | 0.00070711 | 0.057983 | 54.62 | -13.1375 | -13.1152 | -13.0025 | -13.3452 | 236.9041 | 1203.5219
53 | NBCT | 0.4 | 5021 | 25.907 | -7.4095 | 25.5085 | 0.00070711 | 0.05869 | 25.907 | -7.4095 | -7.3989 | -7.284 | -7.6267 | 112.528 | 571.6654
54 | NBBC | 0.4 | 7513 | 39.605 | -8.5125 | 25.643 | 0.0021213 | 0.033941 | 39.605 | -8.5125 | -8.4963 | -8.3792 | -8.7219 | 171.8636 | 873.1027
55 | WC6 | 0.4 | 12509 | 65.163 | -10.4155 | 24.748 | 0.0077782 | 0.0070711 | 65.163 | -10.4155 | -10.3889 | -10.2696 | -10.6122 | 282.5732 | 1435.5305
56 | WC DI | 0.4 | [11 empty] | 0.30659 | 1.5576
57 | WC6 | 0.4 | 12218 | 63.547 | -10.3405 | 24.6755 | 0.0035355 | 0.020506 | 63.547 | -10.3405 | -10.3146 | -10.1908 | -10.5335 | 275.5732 | 1399.9689
58 | WC6 | 0.4 | 13385 | 70.992 | -10.333 | 24.8615 | 0.0028284 | 0.0035355 | 70.992 | -10.333 | -10.304 | -10.178 | -10.5207 | 307.8227 | 1563.8031
59 | WC D1 | 0.4 | [11 empty] | 0.30659 | 1.5576
60 | WC D1 | 0.4 | [11 empty] | 0.30659 | 1.5576
61 | A | 1 | 3693 | 19.022 | -19.1785 | 30.4855 | 0.010607 | 0.006364 | 19.022 | -19.1785 | -19.1707 | -19.0381 | -19.3808 | 33.0817 | 168.0618
62 | B | 1 | 9263 | 48.91 | -19.1885 | 30.6845 | 0.010607 | 0.060104 | 48.91 | -19.1885 | -19.1685 | -19.0337 | -19.3764 | 84.868 | 431.1472
63 | D | 1 | 20931 | 110.2 | -19.321 | 30.3985 | 0.0028284 | 0.034648 | 110.2 | -19.321 | -19.276 | -19.139 | -19.4817 | 191.064 | 970.6447
64 | E | 1 | 38879 | 212.951 | -19.216 | 26.47 | 0.20365 | 5.1661 | 212.951 | -19.216 | -19.1291 | -18.9899 | -19.3325 | 369.0987 | 1875.0976
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
2 | blank | 1 | 644 | 1.829 | -19.025 | 32.878 |  |  | 1.829 | -19.025 | -19.0243 | -19.022 | -19.3647 | 3.2917 | 16.7226
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
5 | A | 1 | 3770 | 19.807 | -19.133 | 30.312 | 0.018385 | 0.13859 | 19.807 | -19.133 | -19.1249 | -19.1161 | -19.4587 | 34.4418 | 174.9717
6 | A | 1 | 3889 | 19.964 | -19.1415 | 30.4045 | 0.006364 | 0.0091924 | 19.964 | -19.1415 | -19.1334 | -19.1223 | -19.465 | 34.7139 | 176.3536
7 | A | 1 | 3911 | 20.565 | -19.1415 | 30.4705 | 0.0021213 | 0.013435 | 20.565 | -19.1415 | -19.1331 | -19.1198 | -19.4625 | 35.7552 | 181.6439
61 | A | 1 | 3693 | 19.022 | -19.1785 | 30.4855 | 0.010607 | 0.006364 | 19.022 | -19.1785 | -19.1707 | -19.0381 | -19.3808 | 33.0817 | 168.0618
8 | B | 1 | 9454 | 48.808 | -19.2665 | 30.433 | 0.040305 | 0.028284 | 48.808 | -19.2665 | -19.2466 | -19.2311 | -19.5738 | 84.6913 | 430.2493
9 | B | 1 | 9375 | 49.516 | -19.2545 | 30.378 | 0.024749 | 0.015556 | 49.516 | -19.2545 | -19.2343 | -19.2166 | -19.5593 | 85.918 | 436.4814
10 | B | 1 | 9445 | 48.653 | -19.286 | 30.2195 | 0.046669 | 0.0021213 | 48.653 | -19.286 | -19.2662 | -19.2463 | -19.5889 | 84.4227 | 428.885
24 | B | 1 | 9319 | 47.922 | -19.2295 | 30.393 | 0.0021213 | 0.055154 | 47.922 | -19.2295 | -19.21 | -19.1591 | -19.5018 | 83.1561 | 422.4504
33 | B | 1 | 8833 | 46.187 | -19.2645 | 30.864 | 0.0077782 | 0.015556 | 46.187 | -19.2645 | -19.2457 | -19.1749 | -19.5176 | 80.1499 | 407.1783
36 | B | 1 | 9143 | 47.672 | -19.244 | 30.1225 | 0.0070711 | 0.061518 | 47.672 | -19.244 | -19.2246 | -19.1472 | -19.4899 | 82.723 | 420.2498
48 | B | 1 | 9316 | 48.977 | -19.226 | 30.3455 | 0.033941 | 0.051619 | 48.977 | -19.226 | -19.206 | -19.1021 | -19.4448 | 84.9841 | 431.7369
62 | B | 1 | 9263 | 48.91 | -19.1885 | 30.6845 | 0.010607 | 0.060104 | 48.91 | -19.1885 | -19.1685 | -19.0337 | -19.3764 | 84.868 | 431.1472
11 | C | 1 | 15502 | 82.278 | -18.7665 | 30.238 | 0.02192 | 0.0084853 | 82.278 | -18.7665 | -18.7329 | -18.7108 | -19.0535 | 142.6841 | 724.8648
12 | C | 1 | 15673 | 81.385 | -18.776 | 30.0035 | 0.0056569 | 0.024749 | 81.385 | -18.776 | -18.7428 | -18.7185 | -19.0611 | 141.1368 | 717.0043
13 | C | 1 | 15322 | 81.32 | -18.7225 | 30.19 | 0.006364 | 0.057983 | 81.32 | -18.7225 | -18.6893 | -18.6628 | -19.0055 | 141.0242 | 716.4322
14 | D | 1 | 20966 | 109.602 | -19.4 | 30.225 | 0.0056569 | 0.029698 | 109.602 | -19.4 | -19.3553 | -19.3266 | -19.6692 | 190.0279 | 965.3809
15 | D | 1 | 20514 | 109.449 | -19.339 | 30.373 | 0 | 0.025456 | 109.449 | -19.339 | -19.2944 | -19.2634 | -19.6061 | 189.7628 | 964.0342
16 | D | 1 | 20608 | 107.704 | -19.398 | 30.059 | 0.028284 | 0.0084853 | 107.704 | -19.398 | -19.3541 | -19.3209 | -19.6636 | 186.7393 | 948.674
63 | D | 1 | 20931 | 110.2 | -19.321 | 30.3985 | 0.0028284 | 0.034648 | 110.2 | -19.321 | -19.276 | -19.139 | -19.4817 | 191.064 | 970.6447

## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | d13C vpdb | d13C error | Analyst | Researcher | Reaction Temperature | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
134-2 | 4.28.15 | 20 | 134-2 | 0.6 |  | 73.709 | -12.5001 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
134-2 | 4.28.15 | 21 | 134-2 | 0.6 |  | 74.212 | -12.4747 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
135-2 | 4.28.15 | 22 | 135-2 | 0.6 |  | 68.506 | -11.1178 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
135-2 | 4.28.15 | 23 | 135-2 | 0.6 |  | 69.939 | -11.0695 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
136-2 | 4.28.15 | 25 | 136-2 | 0.6 |  | 31.355 | -5.8448 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
136-2 | 4.28.15 | 26 | 136-2 | 0.6 |  | 30.295 | -5.8255 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
137-2 | 4.28.15 | 27 | 137-2 | 0.6 |  | 31.145 | -6.475 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
137-2 | 4.28.15 | 28 | 137-2 | 0.6 |  | 31 | -6.4933 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
139-1-O | 4.28.15 | 29 | 139-1-O | 0.6 |  | 35.612 | -3.6107 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
139-1-O | 4.28.15 | 30 | 139-1-O | 0.6 |  | 36.91 | -3.5715 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
143-FU-O | 4.28.15 | 31 | 143-FU-O | 0.6 |  | 42.747 | -5.4329 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
143-FU-O | 4.28.15 | 32 | 143-FU-O | 0.6 |  | 42.473 | -5.4078 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr
HALLWAY 15 | 4.28.15 | 34 | HALLWAY 15 | 0.4 |  | 33.19 | -10.3227 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISST | 4.28.15 | 35 | ISST | 0.4 |  | 25.961 | -7.6109 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISSR 4 | 4.28.15 | 37 | ISSR 4 | 0.4 |  | 47.573 | -12.6102 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISSR 8 | 4.28.15 | 38 | ISSR 8 | 0.4 |  | 40.346 | -9.0764 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISLM 1 | 4.28.15 | 39 | ISLM 1 | 0.4 |  | 40.94 | -10.8985 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISSR 8 | 4.28.15 | 40 | ISSR 8 | 0.4 |  | 36.059 | -9.3637 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISSR 7 | 4.28.15 | 41 | ISSR 7 | 0.4 |  | 32.702 | -10.0489 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISSR 7 | 4.28.15 | 42 | ISSR 7 | 0.4 |  | 31.703 | -10.4046 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISST 2 | 4.28.15 | 43 | ISST 2 | 0.4 |  | 27.348 | -7.9032 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISLM 2 | 4.28.15 | 44 | ISLM 2 | 0.4 |  | 49.463 | -12.6449 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISSR 8 | 4.28.15 | 45 | ISSR 8 | 0.4 |  | 36.975 | -9.5008 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISLM | 4.28.15 | 46 | ISLM | 0.4 |  | 42.169 | -11.3025 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISSR 7 | 4.28.15 | 47 | ISSR 7 | 0.4 |  | 32.243 | -9.8103 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISSR 4 | 4.28.15 | 49 | ISSR 4 | 0.4 |  | 35.526 | -10.9281 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISSR 4 | 4.28.15 | 50 | ISSR 4 | 0.4 |  | 30.477 | -12.1874 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
ISST 1 | 4.28.15 | 51 | ISST 1 | 0.4 |  | 28.74 | -7.6154 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-17
NBWS | 4.28.15 | 52 | NBWS | 0.4 |  | 54.62 | -13.3452 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-24
NBCT | 4.28.15 | 53 | NBCT | 0.4 |  | 25.907 | -7.6267 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-24
NBBC | 4.28.15 | 54 | NBBC | 0.4 |  | 39.605 | -8.7219 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-24
WC6 | 4.28.15 | 55 | WC6 | 0.4 |  | 65.163 | -10.6122 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-25
WC DI | 4.28.15 | 56 | WC DI | 0.4 |  |  |  | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-25
WC6 | 4.28.15 | 57 | WC6 | 0.4 |  | 63.547 | -10.5335 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-25
WC6 | 4.28.15 | 58 | WC6 | 0.4 |  | 70.992 | -10.5207 | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-25
WC D1 | 4.28.15 | 59 | WC D1 | 0.4 |  |  |  | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-25
WC D1 | 4.28.15 | 60 | WC D1 | 0.4 |  |  |  | 0.070981 | Peter Carlson |  | 50 C | 2 hr | 2013-02-25

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O
1 | blank | 4044 | 57.741 | -4.55 | 19.731
1 | blank | 4043 | 58.107 | -4.57 | 19.67
1 | blank | 4045 | 58.149 | -4.573 | 19.702
1 | blank | 4048 | 58.189 | -4.577 | 19.675
1 | blank | 4045 | 58.19 | -4.585 | 19.663
2 | blank | 4055 | 57.817 | -4.519 | 19.723
2 | blank | 4051 | 58.261 | -4.57 | 19.67
2 | blank | 4053 | 58.25 | -4.543 | 19.665
2 | blank | 4051 | 58.278 | -4.572 | 19.643
2 | blank | 4053 | 58.278 | -4.583 | 19.656
2 | blank | 644 | 1.829 | -19.025 | 32.878
3 | blank | 4055 | 57.915 | -4.568 | 19.762
3 | blank | 4051 | 58.203 | -4.57 | 19.67
3 | blank | 4052 | 58.267 | -4.589 | 19.663
3 | blank | 4051 | 58.242 | -4.575 | 19.697
3 | blank | 4050 | 58.251 | -4.577 | 19.674
4 | blank | 4051 | 57.809 | -4.543 | 19.734
4 | blank | 4053 | 58.251 | -4.57 | 19.67
4 | blank | 4051 | 58.243 | -4.547 | 19.69
4 | blank | 4051 | 58.244 | -4.554 | 19.685
4 | blank | 4053 | 58.226 | -4.542 | 19.696
5 | A | 4061 | 57.984 | -4.575 | 19.705
5 | A | 4052 | 58.292 | -4.57 | 19.67
5 | A | 4053 | 58.267 | -4.592 | 19.703
5 | A | 4052 | 58.256 | -4.581 | 19.679
5 | A | 4046 | 58.217 | -4.573 | 19.667
5 | A | 5348 | 27.882 | -19.146 | 30.297
5 | A | 5096 | 26.667 | -19.148 | 30.245
5 | A | 4871 | 25.602 | -19.134 | 30.195
5 | A | 4657 | 24.554 | -19.116 | 30.232
5 | A | 4461 | 23.53 | -19.098 | 30.265
5 | A | 4273 | 22.544 | -19.142 | 30.181
5 | A | 4097 | 21.593 | -19.169 | 30.279
5 | A | 3932 | 20.691 | -19.116 | 30.22
5 | A | 3770 | 19.807 | -19.12 | 30.214
5 | A | 3616 | 18.948 | -19.146 | 30.41
6 | A | 4052 | 57.835 | -4.518 | 19.741
6 | A | 4049 | 58.224 | -4.57 | 19.67
6 | A | 4054 | 58.291 | -4.542 | 19.669
6 | A | 4050 | 58.28 | -4.518 | 19.705
6 | A | 4054 | 58.32 | -4.544 | 19.672
6 | A | 644 | 1.829 | -19.025 | 32.878
6 | A | 5186 | 26.908 | -19.13 | 30.368
6 | A | 4940 | 25.629 | -19.132 | 30.381
6 | A | 4737 | 24.572 | -19.108 | 30.362
6 | A | 4551 | 23.562 | -19.096 | 30.343
6 | A | 4372 | 22.598 | -19.156 | 30.295
6 | A | 4204 | 21.689 | -19.111 | 30.345
6 | A | 4036 | 20.782 | -19.134 | 30.402
6 | A | 3889 | 19.964 | -19.123 | 30.41
6 | A | 3749 | 19.198 | -19.146 | 30.398
6 | A | 3620 | 18.504 | -19.137 | 30.411
7 | A | 4060 | 57.977 | -4.563 | 19.687
7 | A | 4058 | 58.343 | -4.57 | 19.67
7 | A | 4056 | 58.344 | -4.565 | 19.655
7 | A | 4058 | 58.354 | -4.577 | 19.648
7 | A | 4056 | 58.322 | -4.581 | 19.65
7 | A | 610 | 1.739 | -19.682 | 31.375
7 | A | 5355 | 27.874 | -19.192 | 30.445
7 | A | 5083 | 26.643 | -19.196 | 30.416
7 | A | 4846 | 25.518 | -19.124 | 30.435
7 | A | 4630 | 24.43 | -19.181 | 30.428
7 | A | 4434 | 23.405 | -19.205 | 30.436
7 | A | 4244 | 22.416 | -19.184 | 30.395
7 | A | 4071 | 21.471 | -19.155 | 30.486
7 | A | 3911 | 20.565 | -19.193 | 30.429
7 | A | 3753 | 19.711 | -19.14 | 30.461
7 | A | 3603 | 18.885 | -19.143 | 30.48
8 | B | 4061 | 57.941 | -4.54 | 19.748
8 | B | 4053 | 58.302 | -4.57 | 19.67
8 | B | 4055 | 58.355 | -4.577 | 19.663
8 | B | 4056 | 58.329 | -4.594 | 19.706
8 | B | 4054 | 58.342 | -4.558 | 19.672
8 | B | 591 | 1.674 | -19.86 | 35.39
8 | B | 12599 | 66.004 | -19.235 | 30.331
8 | B | 12005 | 62.831 | -19.233 | 30.342
8 | B | 11531 | 60.233 | -19.22 | 30.333
8 | B | 11058 | 57.712 | -19.227 | 30.316
8 | B | 10619 | 55.296 | -19.226 | 30.372
8 | B | 10198 | 53.002 | -19.222 | 30.349
8 | B | 9811 | 50.787 | -19.231 | 30.373
8 | B | 9454 | 48.808 | -19.252 | 30.384
8 | B | 9123 | 46.97 | -19.238 | 30.413
8 | B | 8812 | 45.298 | -19.295 | 30.453
9 | B | 4054 | 57.952 | -4.557 | 19.714
9 | B | 4054 | 58.248 | -4.57 | 19.67
9 | B | 4057 | 58.348 | -4.566 | 19.682
9 | B | 4058 | 58.344 | -4.556 | 19.662
9 | B | 4054 | 58.315 | -4.574 | 19.666
9 | B | 1473 | 4.215 | -19.573 | 31.059
9 | B | 12902 | 67.882 | -19.23 | 30.296
9 | B | 12161 | 64.332 | -19.247 | 30.27
9 | B | 11615 | 61.588 | -19.23 | 30.292
9 | B | 11110 | 58.96 | -19.203 | 30.297
9 | B | 10627 | 56.452 | -19.221 | 30.295
9 | B | 10181 | 54.064 | -19.223 | 30.295
9 | B | 9773 | 51.723 | -19.216 | 30.301
9 | B | 9375 | 49.516 | -19.225 | 30.352
9 | B | 9001 | 47.448 | -19.237 | 30.367
9 | B | 8639 | 45.395 | -19.272 | 30.389
10 | B | 4055 | 57.884 | -4.555 | 19.705
10 | B | 4050 | 58.283 | -4.57 | 19.67
10 | B | 4054 | 58.319 | -4.575 | 19.68
10 | B | 4049 | 58.259 | -4.574 | 19.678
10 | B | 4052 | 58.273 | -4.584 | 19.677
10 | B | 1455 | 4.153 | -19.607 | 32.066
10 | B | 12596 | 65.842 | -19.242 | 30.159
10 | B | 11971 | 62.562 | -19.247 | 30.163
10 | B | 11491 | 59.913 | -19.216 | 30.186
10 | B | 11040 | 57.477 | -19.252 | 30.164
10 | B | 10589 | 55.036 | -19.224 | 30.176
10 | B | 10181 | 52.745 | -19.273 | 30.187
10 | B | 9800 | 50.627 | -19.279 | 30.22
10 | B | 9445 | 48.653 | -19.266 | 30.187
10 | B | 9126 | 46.9 | -19.253 | 30.218
10 | B | 8820 | 45.336 | -19.319 | 30.221
11 | C | 4060 | 57.985 | -4.583 | 19.71
11 | C | 4053 | 58.265 | -4.57 | 19.67
11 | C | 4054 | 58.301 | -4.577 | 19.663
11 | C | 4056 | 58.325 | -4.546 | 19.665
11 | C | 4057 | 58.329 | -4.57 | 19.616
11 | C | 1458 | 4.174 | -19.545 | 30.995
11 | C | 21286 | 113.351 | -18.748 | 30.112
11 | C | 20144 | 107.507 | -18.758 | 30.112
11 | C | 19235 | 102.877 | -18.768 | 30.1
11 | C | 18372 | 98.286 | -18.755 | 30.106
11 | C | 17616 | 94.125 | -18.737 | 30.144
11 | C | 16860 | 89.924 | -18.746 | 30.163
11 | C | 16166 | 86.007 | -18.765 | 30.18
11 | C | 15502 | 82.278 | -18.793 | 30.182
11 | C | 14875 | 78.748 | -18.751 | 30.232
11 | C | 14251 | 75.259 | -18.782 | 30.244
12 | C | 4058 | 57.952 | -4.538 | 19.686
12 | C | 4058 | 58.319 | -4.57 | 19.67
12 | C | 4063 | 58.389 | -4.542 | 19.685
12 | C | 4058 | 58.342 | -4.551 | 19.677
12 | C | 4058 | 58.384 | -4.553 | 19.662
12 | C | 2483 | 7.137 | -18.764 | 31.587
12 | C | 20781 | 109.679 | -18.746 | 29.904
12 | C | 19807 | 104.458 | -18.76 | 29.917
12 | C | 19011 | 100.052 | -18.761 | 29.92
12 | C | 18260 | 95.866 | -18.774 | 29.94
12 | C | 17528 | 91.785 | -18.757 | 29.942
12 | C | 16860 | 88.087 | -18.762 | 29.967
12 | C | 16249 | 84.54 | -18.777 | 29.992
12 | C | 15673 | 81.385 | -18.774 | 29.983
12 | C | 15142 | 78.482 | -18.78 | 29.986
12 | C | 14623 | 75.727 | -18.772 | 30.021
13 | C | 4063 | 58.018 | -4.571 | 19.689
13 | C | 4056 | 58.335 | -4.57 | 19.67
13 | C | 4060 | 58.368 | -4.588 | 19.665
13 | C | 4062 | 58.392 | -4.579 | 19.67
13 | C | 4060 | 58.401 | -4.575 | 19.622
13 | C | 2310 | 6.653 | -18.569 | 31.449
13 | C | 20825 | 111.08 | -18.753 | 30.058
13 | C | 19738 | 105.544 | -18.748 | 30.042
13 | C | 18877 | 101.067 | -18.752 | 30.075
13 | C | 18063 | 96.688 | -18.771 | 30.078
13 | C | 17324 | 92.619 | -18.742 | 30.101
13 | C | 16603 | 88.628 | -18.718 | 30.114
13 | C | 15954 | 84.862 | -18.75 | 30.143
13 | C | 15322 | 81.32 | -18.74 | 30.175
13 | C | 14711 | 77.87 | -18.718 | 30.149
13 | C | 14107 | 74.551 | -18.727 | 30.231
14 | D | 4059 | 57.911 | -4.593 | 19.739
14 | D | 4056 | 58.321 | -4.57 | 19.67
14 | D | 4057 | 58.339 | -4.592 | 19.714
14 | D | 4056 | 58.334 | -4.593 | 19.677
14 | D | 4056 | 58.356 | -4.565 | 19.657
14 | D | 2372 | 6.782 | -19.121 | 32.686
14 | D | 27584 | 147.19 | -19.321 | 30.102
14 | D | 26316 | 140.123 | -19.345 | 30.103
14 | D | 25304 | 134.342 | -19.338 | 30.123
14 | D | 24289 | 128.733 | -19.371 | 30.166
14 | D | 23354 | 123.341 | -19.37 | 30.163
14 | D | 22500 | 118.339 | -19.405 | 30.167
14 | D | 21687 | 113.726 | -19.399 | 30.198
14 | D | 20966 | 109.602 | -19.41 | 30.205
14 | D | 20262 | 105.813 | -19.396 | 30.204
14 | D | 19561 | 102.044 | -19.404 | 30.246
15 | D | 4064 | 58 | -4.567 | 19.72
15 | D | 4059 | 58.342 | -4.57 | 19.67
15 | D | 4059 | 58.357 | -4.585 | 19.7
15 | D | 4060 | 58.398 | -4.583 | 19.671
15 | D | 4057 | 58.339 | -4.586 | 19.664
15 | D | 3275 | 9.447 | -19.547 | 31.012
15 | D | 27870 | 150.123 | -19.329 | 30.245
15 | D | 26473 | 142.686 | -19.336 | 30.242
15 | D | 25330 | 136.578 | -19.337 | 30.258
15 | D | 24235 | 130.629 | -19.313 | 30.264
15 | D | 23242 | 124.959 | -19.327 | 30.284
15 | D | 22275 | 119.569 | -19.299 | 30.324
15 | D | 21359 | 114.376 | -19.319 | 30.34
15 | D | 20514 | 109.449 | -19.351 | 30.325
15 | D | 19687 | 104.771 | -19.339 | 30.355
15 | D | 18878 | 100.259 | -19.339 | 30.391
16 | D | 4058 | 57.95 | -4.571 | 19.766
16 | D | 4064 | 58.371 | -4.57 | 19.67
16 | D | 4065 | 58.373 | -4.576 | 19.679
16 | D | 4059 | 58.388 | -4.573 | 19.735
16 | D | 4060 | 58.412 | -4.573 | 19.694
16 | D | 3100 | 8.893 | -19.476 | 31.597
16 | D | 27223 | 145.103 | -19.346 | 29.959
16 | D | 25927 | 137.899 | -19.386 | 29.959
16 | D | 24898 | 132.089 | -19.355 | 29.965
16 | D | 23919 | 126.666 | -19.387 | 29.999
16 | D | 22982 | 121.234 | -19.38 | 30.016
16 | D | 22128 | 116.406 | -19.395 | 30.009
16 | D | 21349 | 111.854 | -19.361 | 30.051
16 | D | 20608 | 107.704 | -19.386 | 30.037
16 | D | 19917 | 103.898 | -19.378 | 30.053
16 | D | 19244 | 100.245 | -19.418 | 30.065
17 | E | 4062 | 58.06 | -4.56 | 19.728
17 | E | 4061 | 58.396 | -4.57 | 19.67
17 | E | 4060 | 58.424 | -4.596 | 19.702
17 | E | 4069 | 58.458 | -4.564 | 19.666
17 | E | 4062 | 58.429 | -4.59 | 19.705
17 | E | 3518 | 10.185 | -19.085 | 31.926
17 | E | 49867 | 288.332 | -80.233 | -114.102
17 | E | 49362 | 275.505 | -65.469 | -96.044
17 | E | 47256 | 263.191 | -48.403 | -75.111
17 | E | 45304 | 251.589 | -33.696 | -54.876
17 | E | 43437 | 240.371 | -22.265 | -35.547
17 | E | 41673 | 229.645 | -17.59 | -17.412
17 | E | 39959 | 219.313 | -18.205 | -0.543
17 | E | 38374 | 209.744 | -18.768 | 13.876
17 | E | 36784 | 200.493 | -19.183 | 25.376
17 | E | 35337 | 191.729 | -19.35 | 29.86
18 | E | 4064 | 58.004 | -4.562 | 19.677
18 | E | 4061 | 58.383 | -4.57 | 19.67
18 | E | 4060 | 58.41 | -4.55 | 19.662
18 | E | 4059 | 58.377 | -4.584 | 19.708
18 | E | 4060 | 58.431 | -4.575 | 19.669
18 | E | 6050 | 17.646 | -19.276 | 31.354
18 | E | 49859 | 285.993 | -78.277 | -110.13
18 | E | 48934 | 272.653 | -62.559 | -91.002
18 | E | 47027 | 260.809 | -47.174 | -71.736
18 | E | 45244 | 249.368 | -33.689 | -52.909
18 | E | 43484 | 238.615 | -23.086 | -35.374
18 | E | 41947 | 228.814 | -17.513 | -19.51
18 | E | 40499 | 219.689 | -18.024 | -5.206
18 | E | 39176 | 211.598 | -18.5 | 7.036
18 | E | 37932 | 204.11 | -18.876 | 17.61
18 | E | 36650 | 196.692 | -19.236 | 26.354
19 | E | 4062 | 58.052 | -4.548 | 19.717
19 | E | 4059 | 58.363 | -4.57 | 19.67
19 | E | 4059 | 58.353 | -4.588 | 19.707
19 | E | 4061 | 58.402 | -4.573 | 19.72
19 | E | 4061 | 58.404 | -4.563 | 19.65
19 | E | 6651 | 19.628 | -18.842 | 32.498
19 | E | 49869 | 295.356 | -86.275 | -122.088
19 | E | 49836 | 283.275 | -74.946 | -107.564
19 | E | 48555 | 271.02 | -58.935 | -88.322
19 | E | 46500 | 258.779 | -42.679 | -67.621
19 | E | 44599 | 247.108 | -29.008 | -47.566
19 | E | 42739 | 235.918 | -19.277 | -28.461
19 | E | 40965 | 225.216 | -17.828 | -10.451
19 | E | 39299 | 215.011 | -18.427 | 5.809
19 | E | 37711 | 205.662 | -18.922 | 19.137
19 | E | 36173 | 196.358 | -19.295 | 28.734
20 | 134-2 | 4059 | 57.966 | -4.57 | 19.704
20 | 134-2 | 4055 | 58.329 | -4.57 | 19.67
20 | 134-2 | 4056 | 58.349 | -4.581 | 19.643
20 | 134-2 | 4059 | 58.358 | -4.573 | 19.652
20 | 134-2 | 4062 | 58.416 | -4.582 | 19.676
20 | 134-2 | 5986 | 17.506 | -19.63 | 31.602
20 | 134-2 | 18605 | 97.7 | -12.288 | 26.2
20 | 134-2 | 17641 | 92.706 | -12.247 | 26.17
20 | 134-2 | 16969 | 88.948 | -12.245 | 26.208
20 | 134-2 | 16324 | 85.402 | -12.257 | 26.209
20 | 134-2 | 15746 | 82.106 | -12.261 | 26.25
20 | 134-2 | 15193 | 79.05 | -12.242 | 26.23
20 | 134-2 | 14703 | 76.223 | -12.264 | 26.27
20 | 134-2 | 14240 | 73.709 | -12.26 | 26.286
20 | 134-2 | 13753 | 71.152 | -12.229 | 26.289
20 | 134-2 | 13289 | 68.796 | -12.23 | 26.328
21 | 134-2 | 4061 | 58.032 | -4.557 | 19.723
21 | 134-2 | 4054 | 58.352 | -4.57 | 19.67
21 | 134-2 | 4058 | 58.353 | -4.547 | 19.706
21 | 134-2 | 4064 | 58.424 | -4.549 | 19.672
21 | 134-2 | 4060 | 58.421 | -4.548 | 19.676
21 | 134-2 | 2172 | 6.235 | -12.37 | 28.135
21 | 134-2 | 18803 | 100.302 | -12.2 | 26.373
21 | 134-2 | 17846 | 95.383 | -12.189 | 26.339
21 | 134-2 | 17091 | 91.44 | -12.165 | 26.359
21 | 134-2 | 16419 | 87.687 | -12.21 | 26.366
21 | 134-2 | 15767 | 84.088 | -12.165 | 26.399
21 | 134-2 | 15160 | 80.624 | -12.186 | 26.409
21 | 134-2 | 14570 | 77.337 | -12.173 | 26.44
21 | 134-2 | 14017 | 74.212 | -12.183 | 26.453
21 | 134-2 | 13484 | 71.206 | -12.194 | 26.462
21 | 134-2 | 12957 | 68.294 | -12.219 | 26.53
22 | 135-2 | 4061 | 57.989 | -4.568 | 19.703
22 | 135-2 | 4061 | 58.364 | -4.57 | 19.67
22 | 135-2 | 4059 | 58.407 | -4.593 | 19.687
22 | 135-2 | 4061 | 58.381 | -4.566 | 19.699
22 | 135-2 | 4061 | 58.427 | -4.571 | 19.71
22 | 135-2 | 2152 | 6.145 | -12.592 | 29.102
22 | 135-2 | 17287 | 90.677 | -10.808 | 27.528
22 | 135-2 | 16409 | 85.997 | -10.814 | 27.539
22 | 135-2 | 15771 | 82.577 | -10.846 | 27.565
22 | 135-2 | 15177 | 79.212 | -10.865 | 27.54
22 | 135-2 | 14633 | 76.16 | -10.839 | 27.569
22 | 135-2 | 14146 | 73.417 | -10.889 | 27.601
22 | 135-2 | 13689 | 70.877 | -10.872 | 27.587
22 | 135-2 | 13242 | 68.506 | -10.889 | 27.586
22 | 135-2 | 12799 | 66.219 | -10.846 | 27.588
22 | 135-2 | 12351 | 63.94 | -10.853 | 27.636
23 | 135-2 | 4063 | 58.072 | -4.565 | 19.681
23 | 135-2 | 4061 | 58.41 | -4.57 | 19.67
23 | 135-2 | 4065 | 58.47 | -4.581 | 19.661
23 | 135-2 | 4063 | 58.43 | -4.563 | 19.703
23 | 135-2 | 4066 | 58.478 | -4.577 | 19.683
23 | 135-2 | 1967 | 5.641 | -11.009 | 28.196
23 | 135-2 | 17809 | 94.893 | -10.778 | 27.449
23 | 135-2 | 16867 | 90.078 | -10.797 | 27.436
23 | 135-2 | 16160 | 86.304 | -10.787 | 27.425
23 | 135-2 | 15509 | 82.699 | -10.777 | 27.446
23 | 135-2 | 14915 | 79.355 | -10.809 | 27.455
23 | 135-2 | 14328 | 76.041 | -10.794 | 27.473
23 | 135-2 | 13769 | 72.908 | -10.813 | 27.443
23 | 135-2 | 13246 | 69.939 | -10.795 | 27.521
23 | 135-2 | 12735 | 67.141 | -10.818 | 27.508
23 | 135-2 | 12248 | 64.398 | -10.79 | 27.533
24 | B | 4073 | 58.103 | -4.52 | 19.739
24 | B | 4063 | 58.434 | -4.57 | 19.67
24 | B | 4065 | 58.468 | -4.539 | 19.732
24 | B | 4065 | 58.442 | -4.547 | 19.721
24 | B | 4062 | 58.431 | -4.545 | 19.703
24 | B | 2851 | 8.184 | -18.637 | 31.935
24 | B | 12185 | 63.493 | -19.179 | 30.311
24 | B | 11605 | 60.478 | -19.205 | 30.315
24 | B | 11156 | 57.953 | -19.238 | 30.319
24 | B | 10737 | 55.608 | -19.239 | 30.331
24 | B | 10346 | 53.482 | -19.244 | 30.35
24 | B | 9997 | 51.516 | -19.264 | 30.371
24 | B | 9655 | 49.653 | -19.296 | 30.356
24 | B | 9319 | 47.922 | -19.243 | 30.343
24 | B | 8986 | 46.304 | -19.231 | 30.354
24 | B | 8650 | 44.652 | -19.228 | 30.432
25 | 136-2 | 4070 | 58.118 | -4.546 | 19.788
25 | 136-2 | 4068 | 58.456 | -4.57 | 19.67
25 | 136-2 | 4069 | 58.51 | -4.535 | 19.691
25 | 136-2 | 4069 | 58.458 | -4.517 | 19.679
25 | 136-2 | 4067 | 58.496 | -4.537 | 19.706
25 | 136-2 | 1385 | 3.967 | -19.535 | 31.286
25 | 136-2 | 8110 | 42.761 | -5.575 | 29.867
25 | 136-2 | 7643 | 40.415 | -5.559 | 29.826
25 | 136-2 | 7330 | 38.74 | -5.543 | 29.863
25 | 136-2 | 7032 | 37.126 | -5.536 | 29.881
25 | 136-2 | 6754 | 35.576 | -5.579 | 29.863
25 | 136-2 | 6491 | 34.106 | -5.584 | 29.836
25 | 136-2 | 6239 | 32.709 | -5.502 | 29.896
25 | 136-2 | 5992 | 31.355 | -5.609 | 29.893
25 | 136-2 | 5759 | 30.081 | -5.566 | 29.903
25 | 136-2 | 5529 | 28.818 | -5.57 | 30.002
26 | 136-2 | 4070 | 58.081 | -4.58 | 19.722
26 | 136-2 | 4066 | 58.441 | -4.57 | 19.67
26 | 136-2 | 4068 | 58.525 | -4.592 | 19.68
26 | 136-2 | 4064 | 58.468 | -4.593 | 19.716
26 | 136-2 | 4071 | 58.532 | -4.586 | 19.692
26 | 136-2 | 938 | 2.674 | -5.977 | 32.061
26 | 136-2 | 7579 | 39.149 | -5.554 | 29.867
26 | 136-2 | 7237 | 37.404 | -5.537 | 29.999
26 | 136-2 | 6974 | 35.959 | -5.524 | 29.997
26 | 136-2 | 6734 | 34.658 | -5.502 | 29.992
26 | 136-2 | 6519 | 33.485 | -5.508 | 29.938
26 | 136-2 | 6309 | 32.401 | -5.567 | 29.918
26 | 136-2 | 6096 | 31.316 | -5.573 | 29.902
26 | 136-2 | 5888 | 30.295 | -5.532 | 29.942
26 | 136-2 | 5677 | 29.293 | -5.553 | 29.94
26 | 136-2 | 5461 | 28.257 | -5.548 | 29.943
27 | 137-2 | 4073 | 58.168 | -4.569 | 19.745
27 | 137-2 | 4073 | 58.538 | -4.57 | 19.67
27 | 137-2 | 4071 | 58.515 | -4.545 | 19.691
27 | 137-2 | 4070 | 58.54 | -4.566 | 19.673
27 | 137-2 | 4070 | 58.556 | -4.551 | 19.689
27 | 137-2 | 889 | 2.531 | -5.821 | 30.985
27 | 137-2 | 7950 | 41.991 | -6.17 | 29.757
27 | 137-2 | 7539 | 39.859 | -6.156 | 29.67
27 | 137-2 | 7245 | 38.247 | -6.205 | 29.729
27 | 137-2 | 6972 | 36.702 | -6.195 | 29.72
27 | 137-2 | 6696 | 35.204 | -6.14 | 29.735
27 | 137-2 | 6440 | 33.783 | -6.184 | 29.737
27 | 137-2 | 6198 | 32.446 | -6.218 | 29.752
27 | 137-2 | 5961 | 31.145 | -6.196 | 29.736
27 | 137-2 | 5735 | 29.908 | -6.206 | 29.765
27 | 137-2 | 5515 | 28.691 | -6.199 | 29.884
28 | 137-2 | 4068 | 58.059 | -4.531 | 19.712
28 | 137-2 | 4063 | 58.439 | -4.57 | 19.67
28 | 137-2 | 4064 | 58.44 | -4.57 | 19.629
28 | 137-2 | 4066 | 58.442 | -4.569 | 19.649
28 | 137-2 | 4069 | 58.514 | -4.553 | 19.674
28 | 137-2 | 943 | 2.679 | -6.649 | 31.781
28 | 137-2 | 7752 | 40.013 | -6.198 | 29.676
28 | 137-2 | 7371 | 38.016 | -6.196 | 29.639
28 | 137-2 | 7120 | 36.641 | -6.192 | 29.596
28 | 137-2 | 6879 | 35.346 | -6.197 | 29.65
28 | 137-2 | 6658 | 34.164 | -6.185 | 29.597
28 | 137-2 | 6447 | 33.05 | -6.233 | 29.638
28 | 137-2 | 6230 | 31.987 | -6.227 | 29.631
28 | 137-2 | 6014 | 31 | -6.171 | 29.674
28 | 137-2 | 5800 | 29.982 | -6.202 | 29.654
28 | 137-2 | 5574 | 28.919 | -6.244 | 29.726
29 | 139-1-O | 4070 | 58.137 | -4.564 | 19.76
29 | 139-1-O | 4068 | 58.478 | -4.57 | 19.67
29 | 139-1-O | 4071 | 58.547 | -4.59 | 19.669
29 | 139-1-O | 4072 | 58.535 | -4.574 | 19.725
29 | 139-1-O | 4073 | 58.575 | -4.585 | 19.684
29 | 139-1-O | 880 | 2.509 | -6.569 | 30.292
29 | 139-1-O | 9087 | 47.99 | -3.312 | 30.582
29 | 139-1-O | 8644 | 45.7 | -3.359 | 30.607
29 | 139-1-O | 8300 | 43.826 | -3.333 | 30.579
29 | 139-1-O | 7972 | 42.012 | -3.351 | 30.595
29 | 139-1-O | 7675 | 40.322 | -3.294 | 30.643
29 | 139-1-O | 7372 | 38.691 | -3.317 | 30.626
29 | 139-1-O | 7089 | 37.113 | -3.34 | 30.621
29 | 139-1-O | 6814 | 35.612 | -3.348 | 30.663
29 | 139-1-O | 6549 | 34.155 | -3.329 | 30.66
29 | 139-1-O | 6296 | 32.753 | -3.36 | 30.727
30 | 139-1-O | 4070 | 58.091 | -4.545 | 19.733
30 | 139-1-O | 4067 | 58.448 | -4.57 | 19.67
30 | 139-1-O | 4068 | 58.466 | -4.59 | 19.678
30 | 139-1-O | 4069 | 58.508 | -4.603 | 19.672
30 | 139-1-O | 4069 | 58.54 | -4.575 | 19.649
30 | 139-1-O | 1067 | 3.041 | -3.917 | 31.979
30 | 139-1-O | 9262 | 47.854 | -3.338 | 30.478
30 | 139-1-O | 8836 | 45.603 | -3.316 | 30.517
30 | 139-1-O | 8521 | 43.92 | -3.329 | 30.491
30 | 139-1-O | 8246 | 42.41 | -3.395 | 30.482
30 | 139-1-O | 7970 | 40.982 | -3.379 | 30.487
30 | 139-1-O | 7701 | 39.61 | -3.334 | 30.478
30 | 139-1-O | 7431 | 38.254 | -3.358 | 30.483
30 | 139-1-O | 7156 | 36.91 | -3.337 | 30.49
30 | 139-1-O | 6883 | 35.662 | -3.298 | 30.501
30 | 139-1-O | 6610 | 34.411 | -3.318 | 30.539
31 | 143-FU-O | 4069 | 58.174 | -4.553 | 19.711
31 | 143-FU-O | 4072 | 58.492 | -4.57 | 19.67
31 | 143-FU-O | 4068 | 58.53 | -4.581 | 19.66
31 | 143-FU-O | 4070 | 58.553 | -4.593 | 19.633
31 | 143-FU-O | 4074 | 58.59 | -4.615 | 19.65
31 | 143-FU-O | 1042 | 2.96 | -3.665 | 31.31
31 | 143-FU-O | 10876 | 57.517 | -5.147 | 30.401
31 | 143-FU-O | 10354 | 54.799 | -5.172 | 30.388
31 | 143-FU-O | 9953 | 52.615 | -5.171 | 30.395
31 | 143-FU-O | 9564 | 50.468 | -5.147 | 30.41
31 | 143-FU-O | 9186 | 48.38 | -5.167 | 30.424
31 | 143-FU-O | 8837 | 46.412 | -5.173 | 30.437
31 | 143-FU-O | 8491 | 44.541 | -5.186 | 30.448
31 | 143-FU-O | 8173 | 42.747 | -5.146 | 30.464
31 | 143-FU-O | 7857 | 41.034 | -5.165 | 30.462
31 | 143-FU-O | 7550 | 39.347 | -5.183 | 30.534
32 | 143-FU-O | 4074 | 58.131 | -4.542 | 19.75
32 | 143-FU-O | 4071 | 58.515 | -4.57 | 19.67
32 | 143-FU-O | 4073 | 58.546 | -4.569 | 19.664
32 | 143-FU-O | 4068 | 58.522 | -4.545 | 19.686
32 | 143-FU-O | 4068 | 58.531 | -4.559 | 19.674
32 | 143-FU-O | 1287 | 3.672 | -5.628 | 31.59
32 | 143-FU-O | 10548 | 54.632 | -5.174 | 30.422
32 | 143-FU-O | 10092 | 52.178 | -5.205 | 30.432
32 | 143-FU-O | 9740 | 50.264 | -5.203 | 30.411
32 | 143-FU-O | 9432 | 48.576 | -5.169 | 30.41
32 | 143-FU-O | 9128 | 46.952 | -5.174 | 30.408
32 | 143-FU-O | 8830 | 45.433 | -5.203 | 30.428
32 | 143-FU-O | 8535 | 43.966 | -5.214 | 30.458
32 | 143-FU-O | 8222 | 42.473 | -5.182 | 30.448
32 | 143-FU-O | 7918 | 41.078 | -5.14 | 30.434
32 | 143-FU-O | 7603 | 39.652 | -5.162 | 30.445
33 | B | 4069 | 58.108 | -4.529 | 19.733
33 | B | 4068 | 58.455 | -4.57 | 19.67
33 | B | 4070 | 58.545 | -4.567 | 19.713
33 | B | 4071 | 58.493 | -4.548 | 19.713
33 | B | 4073 | 58.561 | -4.561 | 19.714
33 | B | 1237 | 3.519 | -5.344 | 31.038
33 | B | 11800 | 62.563 | -19.229 | 30.827
33 | B | 11218 | 59.418 | -19.244 | 30.756
33 | B | 10785 | 56.973 | -19.253 | 30.809
33 | B | 10364 | 54.625 | -19.263 | 30.79
33 | B | 9960 | 52.412 | -19.271 | 30.79
33 | B | 9566 | 50.227 | -19.238 | 30.793
33 | B | 9197 | 48.153 | -19.247 | 30.818
33 | B | 8833 | 46.187 | -19.243 | 30.889
33 | B | 8493 | 44.341 | -19.259 | 30.853
33 | B | 8169 | 42.525 | -19.27 | 30.875
34 | HALLWAY 15 | 4070 | 58.105 | -4.55 | 19.761
34 | HALLWAY 15 | 4070 | 58.496 | -4.57 | 19.67
34 | HALLWAY 15 | 4068 | 58.497 | -4.58 | 19.622
34 | HALLWAY 15 | 4068 | 58.465 | -4.586 | 19.688
34 | HALLWAY 15 | 4068 | 58.533 | -4.585 | 19.684
34 | HALLWAY 15 | 1351 | 3.848 | -19.846 | 33.006
34 | HALLWAY 15 | 7608 | 38.113 | -12.778 | 27.184
34 | HALLWAY 15 | 8080 | 41.572 | -10.091 | 25.179
34 | HALLWAY 15 | 7826 | 40.2 | -10.088 | 25.185
34 | HALLWAY 15 | 7582 | 38.921 | -10.093 | 25.187
34 | HALLWAY 15 | 7346 | 37.707 | -10.119 | 25.171
34 | HALLWAY 15 | 7103 | 36.54 | -10.071 | 25.184
34 | HALLWAY 15 | 6867 | 35.416 | -10.079 | 25.157
34 | HALLWAY 15 | 6628 | 34.326 | -10.079 | 25.188
34 | HALLWAY 15 | 6388 | 33.19 | -10.069 | 25.185
34 | HALLWAY 15 | 6132 | 31.981 | -10.064 | 25.222
35 | ISST | 4071 | 58.129 | -4.545 | 19.689
35 | ISST | 4065 | 58.495 | -4.57 | 19.67
35 | ISST | 4065 | 58.484 | -4.574 | 19.677
35 | ISST | 4068 | 58.492 | -4.588 | 19.673
35 | ISST | 4066 | 58.48 | -4.555 | 19.674
35 | ISST | 973 | 2.796 | -10.213 | 34.395
35 | ISST | 4422 | 23.128 | -10.018 | 24.985
35 | ISST | 6484 | 34.141 | -7.341 | 25.201
35 | ISST | 6281 | 32.964 | -7.317 | 25.176
35 | ISST | 6041 | 31.67 | -7.305 | 25.18
35 | ISST | 5814 | 30.427 | -7.359 | 25.193
35 | ISST | 5597 | 29.242 | -7.329 | 25.161
35 | ISST | 5392 | 28.097 | -7.371 | 25.193
35 | ISST | 5195 | 27.024 | -7.355 | 25.21
35 | ISST | 4997 | 25.961 | -7.343 | 25.219
35 | ISST | 4809 | 24.948 | -7.365 | 25.24
36 | B | 4072 | 58.171 | -4.535 | 19.721
36 | B | 4069 | 58.483 | -4.57 | 19.67
36 | B | 4069 | 58.523 | -4.567 | 19.626
36 | B | 4070 | 58.503 | -4.57 | 19.666
36 | B | 4068 | 58.484 | -4.573 | 19.644
36 | B | 2672 | 7.664 | -18.901 | 31.904
36 | B | 11932 | 61.696 | -19.287 | 30.052
36 | B | 11457 | 59.161 | -19.261 | 30.061
36 | B | 11059 | 57.024 | -19.292 | 30.069
36 | B | 10671 | 55.02 | -19.267 | 30.048
36 | B | 10285 | 53.13 | -19.275 | 30.081
36 | B | 9898 | 51.221 | -19.292 | 30.083
36 | B | 9528 | 49.433 | -19.277 | 30.089
36 | B | 9143 | 47.672 | -19.241 | 30.121
36 | B | 8752 | 45.782 | -19.249 | 30.079
36 | B | 8369 | 43.925 | -19.239 | 30.166
37 | ISSR 4 | 4072 | 58.134 | -4.546 | 19.756
37 | ISSR 4 | 4066 | 58.43 | -4.57 | 19.67
37 | ISSR 4 | 4068 | 58.548 | -4.539 | 19.686
37 | ISSR 4 | 4066 | 58.461 | -4.533 | 19.704
37 | ISSR 4 | 4067 | 58.491 | -4.57 | 19.738
37 | ISSR 4 | 1352 | 3.843 | -19.556 | 31.205
37 | ISSR 4 | 12118 | 63.845 | -12.379 | 24.932
37 | ISSR 4 | 11465 | 60.554 | -12.312 | 24.873
37 | ISSR 4 | 11037 | 58.159 | -12.37 | 24.885
37 | ISSR 4 | 10617 | 55.845 | -12.361 | 24.893
37 | ISSR 4 | 10223 | 53.663 | -12.365 | 24.918
37 | ISSR 4 | 9844 | 51.569 | -12.337 | 24.912
37 | ISSR 4 | 9467 | 49.501 | -12.358 | 24.919
37 | ISSR 4 | 9110 | 47.573 | -12.366 | 24.943
37 | ISSR 4 | 8769 | 45.711 | -12.386 | 24.922
37 | ISSR 4 | 8433 | 43.882 | -12.347 | 24.984
38 | ISSR 8 | 4065 | 58.044 | -4.559 | 19.729
38 | ISSR 8 | 4065 | 58.411 | -4.57 | 19.67
38 | ISSR 8 | 4062 | 58.448 | -4.571 | 19.659
38 | ISSR 8 | 4067 | 58.466 | -4.575 | 19.669
38 | ISSR 8 | 4068 | 58.468 | -4.561 | 19.686
38 | ISSR 8 | 1464 | 4.155 | -12.849 | 27.925
38 | ISSR 8 | 8305 | 41.848 | -10.123 | 25.284
38 | ISSR 8 | 9920 | 51.126 | -8.861 | 24.982
38 | ISSR 8 | 9604 | 49.492 | -8.878 | 24.968
38 | ISSR 8 | 9286 | 47.896 | -8.853 | 24.998
38 | ISSR 8 | 8976 | 46.349 | -8.889 | 24.967
38 | ISSR 8 | 8654 | 44.838 | -8.829 | 24.969
38 | ISSR 8 | 8338 | 43.31 | -8.877 | 24.98
38 | ISSR 8 | 8026 | 41.883 | -8.847 | 25.001
38 | ISSR 8 | 7707 | 40.346 | -8.833 | 24.976
38 | ISSR 8 | 7389 | 38.809 | -8.831 | 25.061
39 | ISLM 1 | 4059 | 57.996 | -4.542 | 19.697
39 | ISLM 1 | 4065 | 58.374 | -4.57 | 19.67
39 | ISLM 1 | 4057 | 58.363 | -4.572 | 19.684
39 | ISLM 1 | 4058 | 58.343 | -4.575 | 19.694
39 | ISLM 1 | 4060 | 58.42 | -4.557 | 19.687
39 | ISLM 1 | 1223 | 3.473 | -9.183 | 25.577
39 | ISLM 1 | 10431 | 54.814 | -10.612 | 25.116
39 | ISLM 1 | 9896 | 52.021 | -10.623 | 25.081
39 | ISLM 1 | 9512 | 49.947 | -10.621 | 25.093
39 | ISLM 1 | 9151 | 47.991 | -10.599 | 25.104
39 | ISLM 1 | 8811 | 46.107 | -10.623 | 25.084
39 | ISLM 1 | 8487 | 44.353 | -10.646 | 25.128
39 | ISLM 1 | 8170 | 42.589 | -10.642 | 25.124
39 | ISLM 1 | 7865 | 40.94 | -10.627 | 25.131
39 | ISLM 1 | 7570 | 39.352 | -10.671 | 25.149
39 | ISLM 1 | 7288 | 37.827 | -10.642 | 25.186
40 | ISSR 8 | 4064 | 57.983 | -4.573 | 19.719
40 | ISSR 8 | 4065 | 58.4 | -4.57 | 19.67
40 | ISSR 8 | 4060 | 58.414 | -4.583 | 19.667
40 | ISSR 8 | 4059 | 58.38 | -4.584 | 19.693
40 | ISSR 8 | 4060 | 58.403 | -4.559 | 19.675
40 | ISSR 8 | 2019 | 5.765 | -9.678 | 26.211
40 | ISSR 8 | 8831 | 45.411 | -9.166 | 25.129
40 | ISSR 8 | 8509 | 43.758 | -9.173 | 25.139
40 | ISSR 8 | 8254 | 42.449 | -9.189 | 25.145
40 | ISSR 8 | 7983 | 41.124 | -9.163 | 25.081
40 | ISSR 8 | 7716 | 39.843 | -9.185 | 25.123
40 | ISSR 8 | 7442 | 38.552 | -9.164 | 25.158
40 | ISSR 8 | 7170 | 37.36 | -9.207 | 25.133
40 | ISSR 8 | 6900 | 36.059 | -9.155 | 25.171
40 | ISSR 8 | 6633 | 34.771 | -9.111 | 25.207
40 | ISSR 8 | 6356 | 33.399 | -9.133 | 25.202
41 | ISSR 7 | 4062 | 58.027 | -4.522 | 19.733
41 | ISSR 7 | 4061 | 58.394 | -4.57 | 19.67
41 | ISSR 7 | 4062 | 58.415 | -4.555 | 19.708
41 | ISSR 7 | 4061 | 58.417 | -4.551 | 19.708
41 | ISSR 7 | 4061 | 58.41 | -4.562 | 19.705
41 | ISSR 7 | 1052 | 2.982 | -9.514 | 26.251
41 | ISSR 7 | 8278 | 43.43 | -9.809 | 24.768
41 | ISSR 7 | 7913 | 41.525 | -9.773 | 24.784
41 | ISSR 7 | 7612 | 39.879 | -9.805 | 24.827
41 | ISSR 7 | 7322 | 38.333 | -9.767 | 24.819
41 | ISSR 7 | 7052 | 36.826 | -9.813 | 24.807
41 | ISSR 7 | 6790 | 35.401 | -9.824 | 24.872
41 | ISSR 7 | 6539 | 34.002 | -9.826 | 24.84
41 | ISSR 7 | 6299 | 32.702 | -9.797 | 24.898
41 | ISSR 7 | 6064 | 31.432 | -9.806 | 24.859
41 | ISSR 7 | 5836 | 30.197 | -9.81 | 24.867
42 | ISSR 7 | 4064 | 58.024 | -4.563 | 19.73
42 | ISSR 7 | 4060 | 58.362 | -4.57 | 19.67
42 | ISSR 7 | 4059 | 58.373 | -4.588 | 19.715
42 | ISSR 7 | 4062 | 58.403 | -4.59 | 19.702
42 | ISSR 7 | 4063 | 58.435 | -4.579 | 19.708
42 | ISSR 7 | 1018 | 2.884 | -10.3 | 26.083
42 | ISSR 7 | 6997 | 33.7 | -9.967 | 25.241
42 | ISSR 7 | 7859 | 40.266 | -10.207 | 25.052
42 | ISSR 7 | 7602 | 39.026 | -10.248 | 25.014
42 | ISSR 7 | 7349 | 37.799 | -10.234 | 25.034
42 | ISSR 7 | 7096 | 36.608 | -10.235 | 25.092
42 | ISSR 7 | 6831 | 35.405 | -10.215 | 25.07
42 | ISSR 7 | 6566 | 34.185 | -10.206 | 25.076
42 | ISSR 7 | 6305 | 32.939 | -10.196 | 25.079
42 | ISSR 7 | 6049 | 31.703 | -10.15 | 25.099
42 | ISSR 7 | 5791 | 30.46 | -10.181 | 25.109
43 | ISST 2 | 4065 | 58.131 | -4.553 | 19.699
43 | ISST 2 | 4062 | 58.399 | -4.57 | 19.67
43 | ISST 2 | 4065 | 58.467 | -4.565 | 19.68
43 | ISST 2 | 4060 | 58.378 | -4.554 | 19.679
43 | ISST 2 | 4061 | 58.386 | -4.565 | 19.68
43 | ISST 2 | 966 | 2.74 | -10.507 | 25.949
43 | ISST 2 | 7031 | 35.23 | -7.793 | 25.005
43 | ISST 2 | 6970 | 36.464 | -7.667 | 24.872
43 | ISST 2 | 6694 | 35.014 | -7.661 | 24.846
43 | ISST 2 | 6434 | 33.587 | -7.669 | 24.829
43 | ISST 2 | 6190 | 32.241 | -7.692 | 24.873
43 | ISST 2 | 5950 | 30.964 | -7.648 | 24.86
43 | ISST 2 | 5721 | 29.695 | -7.65 | 24.886
43 | ISST 2 | 5500 | 28.506 | -7.665 | 24.945
43 | ISST 2 | 5291 | 27.348 | -7.667 | 24.92
43 | ISST 2 | 5084 | 26.266 | -7.662 | 24.975
44 | ISLM 2 | 4062 | 57.969 | -4.566 | 19.702
44 | ISLM 2 | 4059 | 58.353 | -4.57 | 19.67
44 | ISLM 2 | 4060 | 58.351 | -4.564 | 19.671
44 | ISLM 2 | 4060 | 58.397 | -4.568 | 19.667
44 | ISLM 2 | 4055 | 58.335 | -4.56 | 19.68
44 | ISLM 2 | 879 | 2.497 | -8.167 | 29.193
44 | ISLM 2 | 3778 | 19.195 | -7.686 | 24.937
44 | ISLM 2 | 12296 | 63.397 | -12.464 | 24.64
44 | ISLM 2 | 11870 | 61.361 | -12.442 | 24.675
44 | ISLM 2 | 11454 | 59.375 | -12.424 | 24.696
44 | ISLM 2 | 11059 | 57.496 | -12.411 | 24.668
44 | ISLM 2 | 10648 | 55.56 | -12.446 | 24.677
44 | ISLM 2 | 10229 | 53.474 | -12.438 | 24.677
44 | ISLM 2 | 9805 | 51.478 | -12.409 | 24.706
44 | ISLM 2 | 9395 | 49.463 | -12.415 | 24.691
44 | ISLM 2 | 8997 | 47.485 | -12.42 | 24.744
45 | ISSR 8 | 4062 | 57.981 | -4.516 | 19.697
45 | ISSR 8 | 4058 | 58.324 | -4.57 | 19.67
45 | ISSR 8 | 4054 | 58.35 | -4.558 | 19.685
45 | ISSR 8 | 4054 | 58.323 | -4.565 | 19.704
45 | ISSR 8 | 4058 | 58.359 | -4.546 | 19.657
45 | ISSR 8 | 1500 | 4.261 | -12.714 | 25.68
45 | ISSR 8 | 9407 | 49.384 | -9.237 | 25.363
45 | ISSR 8 | 8946 | 46.919 | -9.221 | 25.357
45 | ISSR 8 | 8604 | 45.047 | -9.208 | 25.321
45 | ISSR 8 | 8281 | 43.289 | -9.225 | 25.359
45 | ISSR 8 | 7975 | 41.611 | -9.27 | 25.363
45 | ISSR 8 | 7681 | 39.985 | -9.248 | 25.4
45 | ISSR 8 | 7394 | 38.448 | -9.28 | 25.35
45 | ISSR 8 | 7124 | 36.975 | -9.205 | 25.363
45 | ISSR 8 | 6862 | 35.554 | -9.247 | 25.401
45 | ISSR 8 | 6609 | 34.184 | -9.294 | 25.45
46 | ISLM | 4055 | 57.917 | -4.543 | 19.678
46 | ISLM | 4056 | 58.306 | -4.57 | 19.67
46 | ISLM | 4055 | 58.279 | -4.556 | 19.684
46 | ISLM | 4056 | 58.309 | -4.553 | 19.675
46 | ISLM | 4054 | 58.348 | -4.561 | 19.701
46 | ISLM | 1133 | 3.212 | -9.847 | 28.513
46 | ISLM | 8351 | 40.121 | -10.388 | 25.261
46 | ISLM | 10389 | 53.431 | -11.117 | 24.88
46 | ISLM | 10055 | 51.779 | -11.107 | 24.864
46 | ISLM | 9713 | 50.172 | -11.095 | 24.868
46 | ISLM | 9392 | 48.697 | -11.099 | 24.851
46 | ISLM | 9053 | 47.082 | -11.116 | 24.876
46 | ISLM | 8710 | 45.443 | -11.075 | 24.844
46 | ISLM | 8365 | 43.831 | -11.064 | 24.855
46 | ISLM | 8022 | 42.169 | -11.063 | 24.893
46 | ISLM | 7682 | 40.5 | -11.09 | 24.957
47 | ISSR 7 | 4055 | 57.911 | -4.546 | 19.719
47 | ISSR 7 | 4054 | 58.299 | -4.57 | 19.67
47 | ISSR 7 | 4055 | 58.314 | -4.559 | 19.698
47 | ISSR 7 | 4052 | 58.283 | -4.552 | 19.704
47 | ISSR 7 | 4053 | 58.304 | -4.553 | 19.663
47 | ISSR 7 | 68 | 0.282 | 56.998 | 2083.676
47 | ISSR 7 | 1302 | 3.685 | -11.097 | 26.083
47 | ISSR 7 | 5832 | 31.104 | -10.473 | 25.363
47 | ISSR 7 | 8125 | 42.495 | -9.559 | 24.798
47 | ISSR 7 | 7813 | 40.846 | -9.591 | 24.794
47 | ISSR 7 | 7520 | 39.262 | -9.566 | 24.853
47 | ISSR 7 | 7244 | 37.75 | -9.576 | 24.836
47 | ISSR 7 | 6979 | 36.284 | -9.61 | 24.816
47 | ISSR 7 | 6719 | 34.887 | -9.579 | 24.803
47 | ISSR 7 | 6473 | 33.547 | -9.551 | 24.872
47 | ISSR 7 | 6230 | 32.243 | -9.546 | 24.854
47 | ISSR 7 | 6003 | 31.007 | -9.619 | 24.917
48 | B | 4059 | 57.932 | -4.539 | 19.709
48 | B | 4055 | 58.329 | -4.57 | 19.67
48 | B | 4057 | 58.317 | -4.577 | 19.667
48 | B | 4057 | 58.363 | -4.555 | 19.661
48 | B | 4057 | 58.343 | -4.559 | 19.646
48 | B | 1057 | 3 | -10.074 | 27.365
48 | B | 12417 | 63.934 | -19.204 | 30.296
48 | B | 11918 | 61.497 | -19.202 | 30.273
48 | B | 11483 | 59.38 | -19.213 | 30.298
48 | B | 11046 | 57.25 | -19.257 | 30.256
48 | B | 10613 | 55.17 | -19.199 | 30.306
48 | B | 10170 | 53.068 | -19.202 | 30.319
48 | B | 9744 | 51.098 | -19.181 | 30.293
48 | B | 9316 | 48.977 | -19.177 | 30.306
48 | B | 8902 | 46.85 | -19.202 | 30.309
48 | B | 8502 | 44.827 | -19.25 | 30.382
49 | ISSR 4 | 4060 | 57.974 | -4.557 | 19.692
49 | ISSR 4 | 4057 | 58.301 | -4.57 | 19.67
49 | ISSR 4 | 4058 | 58.357 | -4.554 | 19.627
49 | ISSR 4 | 4057 | 58.345 | -4.527 | 19.687
49 | ISSR 4 | 4056 | 58.329 | -4.555 | 19.68
49 | ISSR 4 | 1337 | 3.828 | -19.304 | 38.509
49 | ISSR 4 | 6113 | 31.742 | -19.141 | 30.207
49 | ISSR 4 | 8751 | 45.322 | -11.396 | 25.677
49 | ISSR 4 | 8627 | 45.047 | -10.729 | 25.22
49 | ISSR 4 | 8304 | 43.329 | -10.706 | 25.208
49 | ISSR 4 | 7998 | 41.629 | -10.708 | 25.223
49 | ISSR 4 | 7694 | 40.018 | -10.724 | 25.213
49 | ISSR 4 | 7410 | 38.437 | -10.723 | 25.273
49 | ISSR 4 | 7131 | 36.945 | -10.729 | 25.252
49 | ISSR 4 | 6867 | 35.526 | -10.695 | 25.302
49 | ISSR 4 | 6613 | 34.156 | -10.717 | 25.391
50 | ISSR 4 | 4064 | 57.996 | -4.583 | 19.688
50 | ISSR 4 | 4057 | 58.337 | -4.57 | 19.67
50 | ISSR 4 | 4056 | 58.348 | -4.577 | 19.633
50 | ISSR 4 | 4059 | 58.369 | -4.582 | 19.625
50 | ISSR 4 | 4063 | 58.401 | -4.615 | 19.629
50 | ISSR 4 | 1149 | 3.267 | -11.381 | 29.295
50 | ISSR 4 | 4979 | 25.305 | -10.774 | 25.321
50 | ISSR 4 | 7459 | 37.793 | -11.958 | 25.477
50 | ISSR 4 | 7397 | 38.094 | -11.991 | 25.476
50 | ISSR 4 | 7130 | 36.868 | -12.009 | 25.515
50 | ISSR 4 | 6857 | 35.653 | -11.985 | 25.475
50 | ISSR 4 | 6589 | 34.375 | -11.983 | 25.486
50 | ISSR 4 | 6321 | 33.099 | -11.99 | 25.514
50 | ISSR 4 | 6056 | 31.757 | -11.951 | 25.514
50 | ISSR 4 | 5793 | 30.477 | -11.961 | 25.518
50 | ISSR 4 | 5555 | 29.247 | -11.97 | 25.58
51 | ISST 1 | 4060 | 58.037 | -4.555 | 19.712
51 | ISST 1 | 4057 | 58.344 | -4.57 | 19.67
51 | ISST 1 | 4060 | 58.387 | -4.568 | 19.672
51 | ISST 1 | 4059 | 58.374 | -4.549 | 19.696
51 | ISST 1 | 4058 | 58.399 | -4.579 | 19.662
51 | ISST 1 | 904 | 2.595 | -12.049 | 44.2
51 | ISST 1 | 4063 | 21.029 | -11.889 | 25.293
51 | ISST 1 | 7210 | 37.499 | -7.455 | 24.993
51 | ISST 1 | 7031 | 36.646 | -7.363 | 24.984
51 | ISST 1 | 6765 | 35.195 | -7.362 | 25.032
51 | ISST 1 | 6504 | 33.796 | -7.368 | 24.986
51 | ISST 1 | 6258 | 32.454 | -7.336 | 25.027
51 | ISST 1 | 6018 | 31.154 | -7.365 | 25.054
51 | ISST 1 | 5792 | 29.918 | -7.396 | 25.093
51 | ISST 1 | 5570 | 28.74 | -7.381 | 25.056
51 | ISST 1 | 5354 | 27.564 | -7.409 | 25.143
52 | NBWS | 4060 | 57.953 | -4.545 | 19.717
52 | NBWS | 4064 | 58.435 | -4.57 | 19.67
52 | NBWS | 4062 | 58.382 | -4.567 | 19.664
52 | NBWS | 4062 | 58.411 | -4.559 | 19.72
52 | NBWS | 4065 | 58.437 | -4.591 | 19.684
52 | NBWS | 929 | 2.648 | -7.987 | 30.062
52 | NBWS | 3997 | 20.228 | -7.33 | 25.137
52 | NBWS | 11681 | 55.648 | -12.535 | 24.857
52 | NBWS | 13172 | 68.536 | -13.216 | 24.842
52 | NBWS | 12687 | 66.225 | -13.228 | 24.83
52 | NBWS | 12193 | 63.895 | -13.148 | 24.867
52 | NBWS | 11717 | 61.647 | -13.164 | 24.853
52 | NBWS | 11225 | 59.247 | -13.161 | 24.886
52 | NBWS | 10761 | 56.874 | -13.171 | 24.878
52 | NBWS | 10324 | 54.62 | -13.138 | 24.885
52 | NBWS | 9892 | 52.34 | -13.137 | 24.967
53 | NBCT | 4063 | 58.062 | -4.573 | 19.709
53 | NBCT | 4060 | 58.397 | -4.57 | 19.67
53 | NBCT | 4058 | 58.363 | -4.587 | 19.688
53 | NBCT | 4065 | 58.407 | -4.614 | 19.724
53 | NBCT | 4057 | 58.396 | -4.599 | 19.674
53 | NBCT | 1624 | 4.669 | -13.411 | 37.126
53 | NBCT | 7252 | 37.628 | -13.134 | 24.758
53 | NBCT | 6397 | 33.563 | -7.956 | 25.494
53 | NBCT | 6067 | 31.538 | -7.385 | 25.409
53 | NBCT | 5840 | 30.317 | -7.385 | 25.401
53 | NBCT | 5620 | 29.159 | -7.395 | 25.474
53 | NBCT | 5414 | 28.027 | -7.361 | 25.501
53 | NBCT | 5207 | 26.939 | -7.389 | 25.492
53 | NBCT | 5021 | 25.907 | -7.38 | 25.466
53 | NBCT | 4839 | 24.943 | -7.409 | 25.467
53 | NBCT | 4659 | 23.964 | -7.41 | 25.55
54 | NBBC | 4067 | 58.017 | -4.589 | 19.732
54 | NBBC | 4062 | 58.361 | -4.57 | 19.67
54 | NBBC | 4063 | 58.386 | -4.604 | 19.644
54 | NBBC | 4060 | 58.401 | -4.605 | 19.654
54 | NBBC | 4065 | 58.436 | -4.614 | 19.643
54 | NBBC | 799 | 2.264 | -7.857 | 27.692
54 | NBBC | 9973 | 51.184 | -8.56 | 25.568
54 | NBBC | 9548 | 49.266 | -8.549 | 25.624
54 | NBBC | 9202 | 47.679 | -8.534 | 25.609
54 | NBBC | 8855 | 46.138 | -8.524 | 25.566
54 | NBBC | 8509 | 44.47 | -8.492 | 25.588
54 | NBBC | 8167 | 42.829 | -8.467 | 25.642
54 | NBBC | 7833 | 41.215 | -8.523 | 25.598
54 | NBBC | 7513 | 39.605 | -8.478 | 25.606
54 | NBBC | 7210 | 38.01 | -8.514 | 25.619
54 | NBBC | 6928 | 36.486 | -8.511 | 25.667
55 | WC6 | 4068 | 58.117 | -4.541 | 19.72
55 | WC6 | 4064 | 58.426 | -4.57 | 19.67
55 | WC6 | 4065 | 58.448 | -4.57 | 19.7
55 | WC6 | 4068 | 58.467 | -4.536 | 19.722
55 | WC6 | 4066 | 58.496 | -4.586 | 19.718
55 | WC6 | 1175 | 3.327 | -8.726 | 26.353
55 | WC6 | 16552 | 87.151 | -10.404 | 24.692
55 | WC6 | 15793 | 83.097 | -10.402 | 24.688
55 | WC6 | 15187 | 79.799 | -10.446 | 24.671
55 | WC6 | 14609 | 76.66 | -10.414 | 24.685
55 | WC6 | 14063 | 73.61 | -10.409 | 24.706
55 | WC6 | 13532 | 70.726 | -10.418 | 24.724
55 | WC6 | 13013 | 67.885 | -10.415 | 24.751
55 | WC6 | 12509 | 65.163 | -10.422 | 24.716
55 | WC6 | 12040 | 62.611 | -10.421 | 24.753
55 | WC6 | 11579 | 60.064 | -10.41 | 24.743
56 | WC DI | 4067 | 58.074 | -4.534 | 19.709
56 | WC DI | 4066 | 58.42 | -4.57 | 19.67
56 | WC DI | 4067 | 58.507 | -4.566 | 19.679
56 | WC DI | 4066 | 58.478 | -4.545 | 19.728
56 | WC DI | 4067 | 58.501 | -4.566 | 19.68
56 | WC DI | 75 | 0.378 | -12.86 | 26.845
56 | WC DI | 65 | 0.326 | -12.034 | 27.846
56 | WC DI | 61 | 0.308 | -11.769 | 27.63
56 | WC DI | 58 | 0.295 | -12.33 | 27.978
56 | WC DI | 56 | 0.284 | -11.788 | 27.51
56 | WC DI | 53 | 0.272 | -12.202 | 27.725
56 | WC DI | 51 | 0.263 | -12.506 | 27.735
57 | WC6 | 4072 | 58.171 | -4.548 | 19.705
57 | WC6 | 4066 | 58.496 | -4.57 | 19.67
57 | WC6 | 4071 | 58.49 | -4.586 | 19.652
57 | WC6 | 4068 | 58.506 | -4.573 | 19.687
57 | WC6 | 4068 | 58.503 | -4.583 | 19.699
57 | WC6 | 16875 | 88.809 | -10.302 | 24.687
57 | WC6 | 15959 | 83.979 | -10.339 | 24.619
57 | WC6 | 15357 | 80.73 | -10.374 | 24.631
57 | WC6 | 14774 | 77.615 | -10.369 | 24.61
57 | WC6 | 14223 | 74.526 | -10.353 | 24.622
57 | WC6 | 13697 | 71.651 | -10.355 | 24.655
57 | WC6 | 13181 | 68.776 | -10.361 | 24.677
57 | WC6 | 12688 | 66.106 | -10.357 | 24.669
57 | WC6 | 12218 | 63.547 | -10.338 | 24.661
57 | WC6 | 11760 | 61.018 | -10.343 | 24.69
58 | WC6 | 4071 | 58.131 | -4.56 | 19.729
58 | WC6 | 4068 | 58.472 | -4.57 | 19.67
58 | WC6 | 4065 | 58.39 | -4.559 | 19.685
58 | WC6 | 4069 | 58.472 | -4.551 | 19.666
58 | WC6 | 4072 | 58.558 | -4.55 | 19.719
58 | WC6 | 2018 | 5.755 | -10.725 | 25.987
58 | WC6 | 17678 | 91.617 | -10.366 | 24.729
58 | WC6 | 17021 | 88.574 | -10.372 | 24.784
58 | WC6 | 16418 | 85.732 | -10.344 | 24.781
58 | WC6 | 15815 | 82.819 | -10.372 | 24.759
58 | WC6 | 15181 | 79.782 | -10.341 | 24.81
58 | WC6 | 14584 | 76.972 | -10.345 | 24.8
58 | WC6 | 13961 | 73.919 | -10.339 | 24.842
58 | WC6 | 13385 | 70.992 | -10.334 | 24.843
58 | WC6 | 12850 | 68.161 | -10.335 | 24.859
58 | WC6 | 12312 | 65.329 | -10.331 | 24.864
59 | WC D1 | 4073 | 58.169 | -4.549 | 19.742
59 | WC D1 | 4068 | 58.517 | -4.57 | 19.67
59 | WC D1 | 4068 | 58.506 | -4.591 | 19.666
59 | WC D1 | 4071 | 58.525 | -4.563 | 19.713
59 | WC D1 | 4072 | 58.498 | -4.574 | 19.724
59 | WC D1 | 2065 | 5.886 | -10.673 | 26.124
59 | WC D1 | 145 | 0.74 | -13.257 | 23.71
59 | WC D1 | 89 | 0.458 | -13.064 | 27.22
59 | WC D1 | 82 | 0.419 | -12.513 | 26.499
59 | WC D1 | 78 | 0.397 | -12.658 | 26.701
59 | WC D1 | 74 | 0.38 | -12.348 | 25.984
59 | WC D1 | 71 | 0.363 | -12.708 | 27.278
59 | WC D1 | 69 | 0.349 | -12.671 | 27.782
59 | WC D1 | 66 | 0.336 | -12.551 | 27.023
59 | WC D1 | 64 | 0.323 | -12.647 | 26.973
59 | WC D1 | 61 | 0.31 | -13.597 | 29.807
60 | WC D1 | 4070 | 58.12 | -4.566 | 19.726
60 | WC D1 | 4062 | 58.427 | -4.57 | 19.67
60 | WC D1 | 4063 | 58.453 | -4.601 | 19.687
60 | WC D1 | 4066 | 58.48 | -4.562 | 19.688
60 | WC D1 | 4065 | 58.474 | -4.588 | 19.659
60 | WC D1 | 85 | 0.425 | -12.752 | 29.238
60 | WC D1 | 80 | 0.402 | -13.036 | 28.049
60 | WC D1 | 77 | 0.389 | -12.627 | 28.639
60 | WC D1 | 74 | 0.376 | -12.759 | 28.612
60 | WC D1 | 71 | 0.364 | -12.396 | 27.825
60 | WC D1 | 69 | 0.352 | -11.53 | 28.253
60 | WC D1 | 66 | 0.339 | -11.702 | 26.558
60 | WC D1 | 63 | 0.327 | -13.295 | 27.168
60 | WC D1 | 61 | 0.314 | -12.613 | 27.553
60 | WC D1 | 58 | 0.3 | -11.98 | 30.222
61 | A | 4075 | 58.104 | -4.537 | 19.743
61 | A | 4070 | 58.51 | -4.57 | 19.67
61 | A | 4073 | 58.549 | -4.555 | 19.674
61 | A | 4069 | 58.506 | -4.558 | 19.693
61 | A | 4071 | 58.578 | -4.572 | 19.7
61 | A | 5167 | 26.947 | -19.138 | 30.432
61 | A | 4927 | 25.654 | -19.102 | 30.41
61 | A | 4725 | 24.557 | -19.123 | 30.394
61 | A | 4532 | 23.533 | -19.12 | 30.449
61 | A | 4352 | 22.546 | -19.131 | 30.425
61 | A | 4172 | 21.597 | -19.175 | 30.481
61 | A | 4008 | 20.701 | -19.146 | 30.491
61 | A | 3845 | 19.833 | -19.142 | 30.454
61 | A | 3693 | 19.022 | -19.171 | 30.481
61 | A | 3543 | 18.223 | -19.186 | 30.49
62 | B | 4075 | 58.227 | -4.558 | 19.786
62 | B | 4071 | 58.526 | -4.57 | 19.67
62 | B | 4073 | 58.567 | -4.568 | 19.666
62 | B | 4076 | 58.551 | -4.568 | 19.709
62 | B | 4073 | 58.598 | -4.574 | 19.718
62 | B | 613 | 1.74 | -19.61 | 34.109
62 | B | 12502 | 64.446 | -19.186 | 30.647
62 | B | 11994 | 62.076 | -19.209 | 30.665
62 | B | 11526 | 59.873 | -19.216 | 30.652
62 | B | 11065 | 57.658 | -19.223 | 30.636
62 | B | 10598 | 55.463 | -19.208 | 30.692
62 | B | 10153 | 53.34 | -19.167 | 30.639
62 | B | 9702 | 51.092 | -19.179 | 30.681
62 | B | 9263 | 48.91 | -19.206 | 30.681
62 | B | 8865 | 46.809 | -19.181 | 30.642
62 | B | 8485 | 44.8 | -19.196 | 30.727
63 | D | 4080 | 57.879 | -4.551 | 19.707
63 | D | 4075 | 58.588 | -4.57 | 19.67
63 | D | 4076 | 58.601 | -4.568 | 19.644
63 | D | 4075 | 58.555 | -4.556 | 19.704
63 | D | 4076 | 58.57 | -4.555 | 19.669
63 | D | 1505 | 4.275 | -19.306 | 32.047
63 | D | 28071 | 150.419 | -19.293 | 30.295
63 | D | 26773 | 143.122 | -19.297 | 30.269
63 | D | 25712 | 137.044 | -19.303 | 30.296
63 | D | 24680 | 131.16 | -19.326 | 30.3
63 | D | 23694 | 125.61 | -19.336 | 30.32
63 | D | 22705 | 120.178 | -19.327 | 30.348
63 | D | 21796 | 115.092 | -19.338 | 30.354
63 | D | 20931 | 110.2 | -19.331 | 30.365
63 | D | 20078 | 105.522 | -19.319 | 30.374
63 | D | 19250 | 100.906 | -19.323 | 30.423
64 | E | 4081 | 58.256 | -4.561 | 19.738
64 | E | 4074 | 58.596 | -4.57 | 19.67
64 | E | 4077 | 58.64 | -4.568 | 19.652
64 | E | 4078 | 58.62 | -4.556 | 19.704
64 | E | 4076 | 58.612 | -4.574 | 19.655
64 | E | 11453 | 34.509 | -19.516 | 31.556
64 | E | 49863 | 285.372 | -80.179 | -112.484
64 | E | 49663 | 274.472 | -68.459 | -98.229
64 | E | 47950 | 264.34 | -54.176 | -81.226
64 | E | 46192 | 254.134 | -40.236 | -63.348
64 | E | 44316 | 243.518 | -27.415 | -44.448
64 | E | 42505 | 233.319 | -18.425 | -25.638
64 | E | 40663 | 222.879 | -17.967 | -7.121
64 | E | 38879 | 212.951 | -18.571 | 9.459
64 | E | 37202 | 203.308 | -19.072 | 22.817
64 | E | 35612 | 194.053 | -19.36 | 30.123

## Run Log
A_S_ | sampleID | V_ml_ | Var4 | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9 | Var10 | Var11 | Var12
1 | flush blank | 0
2 | DIC blank | 1
3 | DIC blank | 1
4 | DIC blank | 1
5 | A | 1
6 | A | 1
7 | A | 1
8 | B | 1
9 | B | 1
10 | B | 1
11 | C | 1
12 | C | 1
13 | C | 1
14 | D | 1
15 | D | 1
16 | D | 1
17 | E | 1
18 | E | 1
19 | E | 1
20 | 134-2 | 0.6
21 | 134-2 | 0.6
22 | 135-2 | 0.6
23 | 135-2 | 0.6 | Var11: mg NaHCO3; Var12: mL h2o
24 | B | 1 | Var10: A; Var11: 40.176; Var12: 500
25 | 136-2 | 0.6 | Var10: B; Var11: 47.716; Var12: 250
26 | 136-2 | 0.6 | Var10: C; Var11: 83.884; Var12: 250
27 | 137-2 | 0.6 | Var10: D; Var11: 109.264; Var12: 250
28 | 137-2 | 0.6 | Var10: E; Var11: 200.392; Var12: 250
29 | 139-1-O | 0.6
30 | 139-1-O | 0.6
31 | 143-FU-O | 0.6
32 | 143-FU-O | 0.6
33 | B | 1
34 | HALLWAY 15 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
35 | ISST | 0.4 | Var4: 2013-02-17
36 | B | 1
37 | ISSR 4 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
38 | ISSR 8 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
39 | ISLM 1 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
40 | ISSR 8 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
41 | ISSR 7 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
42 | ISSR 7 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
43 | ISST 2 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
44 | ISLM 2 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
45 | ISSR 8 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
46 | ISLM | 0.4 | Var4: 2013-02-17
47 | ISSR 7 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
48 | B | 1
49 | ISSR 4 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
50 | ISSR 4 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
51 | ISST 1 | 0.4 | Var4: 2013-02-17
52 | NBWS | 0.4 | Var4: 2013-02-24
53 | NBCT | 0.4 | Var4: 2013-02-24
54 | NBBC | 0.4 | Var4: 2013-02-24
55 | WC6 | 0.4 | Var4: 2013-02-25
56 | WC DI | 0.4 | Var4: 2013-02-25
57 | WC6 | 0.4 | Var4: 2013-02-25
58 | WC6 | 0.4 | Var4: 2013-02-25
59 | WC D1 | 0.4 | Var4: 2013-02-25
60 | WC D1 | 0.4 | Var4: 2013-02-25
61 | A | 1
62 | B | 1
63 | D | 1
64 | E | 1
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96