## Calibration
Gas Bench DIC Calibration
|  |  | Date: | 2014-05-06
|  |  | Operator: | Peter Carlson
Calibration Notes
|  |  | d13C max stdev: | 0.2
|  |  | Peaks used: | Last Two
|  |  | Blank Correction: | No (No Peaks)
|  |  | Linearity Correction: | Yes (Auto)
|  |  | Drift Correction: | Yes (Auto)
Standard
|  |  | Name | mg NaHCO3 | mL H2O | mmol/L NaHCO3 | mg/L C | mg/L HCO3 | µg C | Area 44 | δ13C
|  |  | A | 20.172 | 250 | 0.9605 | 11.5362 | 58.6064 | 8.0754 | 4.645 | -18.7304
|  |  | B | 48.332 | 250 | 2.3013 | 27.6407 | 140.4206 | 19.3485 | 12.6745 | -19.4894
|  |  | C | 82.948 | 250 | 3.9496 | 47.4374 | 240.9917 | 33.2062 | 16.4875 | -13.8833
|  |  | D | 97.304 | 250 | 4.6332 | 55.6475 | 282.7006 | 38.9532 | 8.3165 | -7.7489
|  |  | E | 194.122 | 250 | 9.2432 | 111.017 | 563.9893 | 77.7119 | 11.681 | -7.3907
|  |  | F | 30.568 | 250 | 1.4555 | 17.4816 | 88.8103 | 12.2371 | 7.1275 | -19.098
|  |  | Calibration | slope | intercept |  | linearity | drift | standard
|  |  | carbon | 2.4475 | 6.7337 |  | -0.049023 | 0.058247 | -4.3214
ALL | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | STD-Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C |  | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
1 | Blank | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | A | 0.7 | 911 | 4.612 | -18.6825 | 28.1905 | 0.11102 | 0.014849 | 4.612 | -18.6825 |  | -18.4564 | -18.5147 | -22.8361 | 25.745 | 130.7897
3 | A | 0.7 | 928 | 4.678 | -19.059 | 27.8345 | 0.016971 | 0.089803 | 4.678 | -19.059 |  | -18.8297 | -18.9462 | -23.2676 | 25.9757 | 131.9621
4 | F | 0.7 | 1440 | 7.233 | -19.196 | 27.867 | 0.10324 | 0.073539 | 7.233 | -19.196 |  | -18.8414 | -19.0162 | -23.3376 | 34.9091 | 177.3452
5 | F | 0.7 | 1387 | 7.022 | -19.291 | 28.1555 | 0.0014142 | 0.082731 | 7.022 | -19.291 |  | -18.9468 | -19.1797 | -23.5012 | 34.1713 | 173.5973
6 | B | 0.7 | 2456 | 12.377 | -19.248 | 27.5715 | 0.066468 | 0.013435 | 12.377 | -19.248 |  | -18.6412 | -18.9325 | -23.2539 | 52.8946 | 268.7155
7 | B | 0.7 | 3006 | 15.19 | -19.2595 | 27.8885 | 0.040305 | 0.0077782 | 15.19 | -19.2595 |  | -18.5148 | -18.8643 | -23.1857 | 62.73 | 318.6813
8 | C | 0.7 | 4098 | 20.846 | -19.2745 | 27.8 | 0.014849 | 0.019799 | 20.846 | -19.2745 |  | -18.2526 | -18.6603 | -22.9817 | 82.5057 | 419.146
9 | C | 0.7 | 2405 | 12.129 | -9.235 | 22.5465 | 0.0056569 | 0.016263 | 12.129 | -9.235 |  | -8.6404 | -9.1064 | -13.4278 | 52.0275 | 264.3104
10 | D | 0.7 | 1408 | 7.141 | -7.4755 | 22.5785 | 0.017678 | 0.024749 | 7.141 | -7.4755 |  | -7.1254 | -7.6496 | -11.9711 | 34.5874 | 175.7111
11 | D | 0.7 | 1877 | 9.492 | -7.731 | 22.4835 | 0.021213 | 0.050205 | 9.492 | -7.731 |  | -7.2657 | -7.8481 | -12.1696 | 42.8074 | 217.4707
12 | E | 0.7 | 2333 | 11.745 | -7.0855 | 22.0175 | 0.030406 | 0.0021213 | 11.745 | -7.0855 |  | -6.5097 | -7.1504 | -11.4718 | 50.6849 | 257.4896
13 | E | 0.7 | 2286 | 11.617 | -7.5015 | 22.6705 | 0.028991 | 0.020506 | 11.617 | -7.5015 |  | -6.932 | -7.631 | -11.9524 | 50.2373 | 255.216
14 | ISLM 1 6.23.14 | 0.4 | 2101 | 10.625 | -5.3315 | 22.8695 | 0.05869 | 0.014849 | 10.625 | -5.3315 |  | -4.8106 | -5.5678 | -9.8892 | 81.8455 | 415.7923
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 0.4 | 1515 | 7.645 | -8.0465 | 22.6235 | 0.044548 | 0.043134 | 7.645 | -8.0465 |  | -7.6717 | -8.4872 | -12.8086 | 63.6118 | 323.1609
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 0.4 | 1571 | 7.954 | -7.698 | 22.8495 | 0.019799 | 0.020506 | 7.954 | -7.698 |  | -7.3081 | -8.1818 | -12.5032 | 65.5024 | 332.766
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 0.4 | 1126 | 5.661 | -7.026 | 21.9125 | 0.02687 | 0.072832 | 5.661 | -7.026 |  | -6.7485 | -7.6804 | -12.0018 | 51.4722 | 261.4895
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 0.4 | 1121 | 5.696 | -7.5125 | 22.2305 | 0.078489 | 0.051619 | 5.696 | -7.5125 |  | -7.2333 | -8.2235 | -12.5449 | 51.6864 | 262.5775
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 0.4 | 1013 | 5.113 | -5.2625 | 22.8025 | 0.054447 | 0.043134 | 5.113 | -5.2625 |  | -5.0118 | -6.0603 | -10.3817 | 48.1192 | 244.4553
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 0.4 | 736 | 3.692 | -7.85 | 22.6185 | 0.0028284 | 0.014849 | 3.692 | -7.85 |  | -7.669 | -8.7757 | -13.0971 | 39.4245 | 200.2844
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 0.4 | 764 | 3.872 | -7.688 | 22.813 | 0.018385 | 0.041012 | 3.872 | -7.688 |  | -7.4982 | -8.6631 | -12.9845 | 40.5258 | 205.8796
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 0.4 | 2259 | 11.42 | -7.1665 | 22.6245 | 0.023335 | 0.088388 | 11.42 | -7.1665 |  | -6.6067 | -7.8298 | -12.1512 | 86.7099 | 440.5043
23 | B | 0.7 | 2392 | 12.064 | -19.1175 | 27.8325 | 0.0035355 | 0.02192 | 12.064 | -19.1175 |  | -18.5261 | -19.8075 | -24.1289 | 51.8002 | 263.1558
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 0.4 | 1976 | 10.017 | -7.204 | 22.564 | 0.0042426 | 0.03677 | 10.017 | -7.204 |  | -6.7129 | -8.0526 | -12.374 | 78.1254 | 396.893
25 | ISLM 2 6.23.14 | 0.4 | 3052 | 15.44 | -8.983 | 22.3905 | 0 | 0.0021213 | 15.44 | -8.983 |  | -8.2261 | -9.624 | -13.9454 | 111.3072 | 565.4634
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 0.4 | 2080 | 10.504 | -7.907 | 22.839 | 0.025456 | 0.086267 | 10.504 | -7.907 |  | -7.3921 | -8.8482 | -13.1696 | 81.1052 | 412.0311
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 0.4 | 2278 | 11.226 | -7.751 | 22.6035 | 0.022627 | 0.024749 | 11.226 | -7.751 |  | -7.2007 | -8.7151 | -13.0365 | 85.5229 | 434.474
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 0.4 | 3233 | 15.894 | -8.4915 | 22.7975 | 0.019092 | 0.019092 | 15.894 | -8.4915 |  | -7.7123 | -9.285 | -13.6064 | 114.0851 | 579.5757
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 0.4 | 1569 | 7.728 | -7.5295 | 22.8685 | 0.0049497 | 0.053033 | 7.728 | -7.5295 |  | -7.1507 | -8.7816 | -13.103 | 64.1196 | 325.7409
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 0.4 | 2324 | 11.431 | -5.871 | 22.6625 | 0.029698 | 0.00070711 | 11.431 | -5.871 |  | -5.3106 | -6.9998 | -11.3212 | 86.7772 | 440.8463
31 | B | 0.7 | 2265 | 11.067 | -19.1485 | 27.869 | 0.006364 | 0.08061 | 11.067 | -19.1485 |  | -18.606 | -20.3534 | -24.6748 | 48.3143 | 245.4466
32 | WC 3 1 6.20.14 | 0.4 | 3151 | 15.569 | -8.9715 | 22.808 | 0.013435 | 0.0084853 | 15.569 | -8.9715 |  | -8.2083 | -10.0139 | -14.3353 | 112.0965 | 569.4733
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 0.4 | 2666 | 13.089 | -9.555 | 22.3395 | 0 | 0.045962 | 13.089 | -9.555 |  | -8.9133 | -10.7772 | -15.0986 | 96.9221 | 492.3841
34 | WC 6 1 6.20.14 | 0.4 | 2772 | 13.576 | -8.3875 | 22.1505 | 0.045962 | 0.010607 | 13.576 | -8.3875 |  | -7.722 | -9.6441 | -13.9655 | 99.9019 | 507.5222
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 0.4 | 3510 | 17.323 | -9.393 | 22.5135 | 0.02687 | 0.026163 | 17.323 | -9.393 |  | -8.5438 | -10.5242 | -14.8456 | 122.8287 | 623.9953
BLANKS | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C |  | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
Used Standards | [8 empty] | Blank Correction |  |  | Linearity Correction | Drift Correction | Corrected
Row | Identifier 1 | Vol Acid (mL) | Ampl 44 | Area 44 | d 13C/12C | d 18O/16O | stdev d13C | stdev d18O | Area 44 | d13C |  | d13C | d13C | d13C (PDB) | mg/L C | mg/L HCO3
2 | A | 0.7 | 911 | 4.612 | -18.6825 | 28.1905 | 0.11102 | 0.014849 | 4.612 | -18.6825 |  | -18.4564 | -18.5147 | -22.8361 | 25.745 | 130.7897
3 | A | 0.7 | 928 | 4.678 | -19.059 | 27.8345 | 0.016971 | 0.089803 | 4.678 | -19.059 |  | -18.8297 | -18.9462 | -23.2676 | 25.9757 | 131.9621
6 | B | 0.7 | 2456 | 12.377 | -19.248 | 27.5715 | 0.066468 | 0.013435 | 12.377 | -19.248 |  | -18.6412 | -18.9325 | -23.2539 | 52.8946 | 268.7155
7 | B | 0.7 | 3006 | 15.19 | -19.2595 | 27.8885 | 0.040305 | 0.0077782 | 15.19 | -19.2595 |  | -18.5148 | -18.8643 | -23.1857 | 62.73 | 318.6813
23 | B | 0.7 | 2392 | 12.064 | -19.1175 | 27.8325 | 0.0035355 | 0.02192 | 12.064 | -19.1175 |  | -18.5261 | -19.8075 | -24.1289 | 51.8002 | 263.1558
31 | B | 0.7 | 2265 | 11.067 | -19.1485 | 27.869 | 0.006364 | 0.08061 | 11.067 | -19.1485 |  | -18.606 | -20.3534 | -24.6748 | 48.3143 | 245.4466
8 | C | 0.7 | 4098 | 20.846 | -19.2745 | 27.8 | 0.014849 | 0.019799 | 20.846 | -19.2745 |  | -18.2526 | -18.6603 | -22.9817 | 82.5057 | 419.146
9 | C | 0.7 | 2405 | 12.129 | -9.235 | 22.5465 | 0.0056569 | 0.016263 | 12.129 | -9.235 |  | -8.6404 | -9.1064 | -13.4278 | 52.0275 | 264.3104
10 | D | 0.7 | 1408 | 7.141 | -7.4755 | 22.5785 | 0.017678 | 0.024749 | 7.141 | -7.4755 |  | -7.1254 | -7.6496 | -11.9711 | 34.5874 | 175.7111
11 | D | 0.7 | 1877 | 9.492 | -7.731 | 22.4835 | 0.021213 | 0.050205 | 9.492 | -7.731 |  | -7.2657 | -7.8481 | -12.1696 | 42.8074 | 217.4707
12 | E | 0.7 | 2333 | 11.745 | -7.0855 | 22.0175 | 0.030406 | 0.0021213 | 11.745 | -7.0855 |  | -6.5097 | -7.1504 | -11.4718 | 50.6849 | 257.4896
13 | E | 0.7 | 2286 | 11.617 | -7.5015 | 22.6705 | 0.028991 | 0.020506 | 11.617 | -7.5015 |  | -6.932 | -7.631 | -11.9524 | 50.2373 | 255.216
4 | F | 0.7 | 1440 | 7.233 | -19.196 | 27.867 | 0.10324 | 0.073539 | 7.233 | -19.196 |  | -18.8414 | -19.0162 | -23.3376 | 34.9091 | 177.3452
5 | F | 0.7 | 1387 | 7.022 | -19.291 | 28.1555 | 0.0014142 | 0.082731 | 7.022 | -19.291 |  | -18.9468 | -19.1797 | -23.5012 | 34.1713 | 173.5973

## Data Export
ID | Date Analyzed | Run # | Sample ID | Volume | Type | peak area | d13C vpdb | d13C error | Analyst | Researcher | Reaction Temperature | Reaction Time (hours) | Notes | Notes II
Blank | 2014-05-06 | 1 | Blank | 0 |  |  |  | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
A | 2014-05-06 | 2 | A | 0.7 |  | 4.612 | -22.8361 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
A | 2014-05-06 | 3 | A | 0.7 |  | 4.678 | -23.2676 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
F | 2014-05-06 | 4 | F | 0.7 |  | 7.233 | -23.3376 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
F | 2014-05-06 | 5 | F | 0.7 |  | 7.022 | -23.5012 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
B | 2014-05-06 | 6 | B | 0.7 |  | 12.377 | -23.2539 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
B | 2014-05-06 | 7 | B | 0.7 |  | 15.19 | -23.1857 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
C | 2014-05-06 | 8 | C | 0.7 |  | 20.846 | -22.9817 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
C | 2014-05-06 | 9 | C | 0.7 |  | 12.129 | -13.4278 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
D | 2014-05-06 | 10 | D | 0.7 |  | 7.141 | -11.9711 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
D | 2014-05-06 | 11 | D | 0.7 |  | 9.492 | -12.1696 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
E | 2014-05-06 | 12 | E | 0.7 |  | 11.745 | -11.4718 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
E | 2014-05-06 | 13 | E | 0.7 |  | 11.617 | -11.9524 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
ISLM 1 6.23.14 | 2014-05-06 | 14 | ISLM 1 6.23.14 | 0.4 |  | 10.625 | -9.8892 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISCD DIR 1 6.23.14 | 2014-05-06 | 15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 0.4 |  | 7.645 | -12.8086 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISCD IND 1 6.23.14 | 2014-05-06 | 16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 0.4 |  | 7.954 | -12.5032 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISSR 8 1 6.23.14 | 2014-05-06 | 17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 0.4 |  | 5.661 | -12.0018 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISST DIR 1 6.23.14 | 2014-05-06 | 18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 0.4 |  | 5.696 | -12.5449 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISST IND 1 6.23.14 | 2014-05-06 | 19 | ISST IND 1 6.23.14 | 0.4 |  | 5.113 | -10.3817 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISCD DIR 2 6.23.14 | 2014-05-06 | 20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 0.4 |  | 3.692 | -13.0971 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISCD IND 2 6.23.14 | 2014-05-06 | 21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 0.4 |  | 3.872 | -12.9845 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISST DIR 2 6.23.14 | 2014-05-06 | 22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 0.4 |  | 11.42 | -12.1512 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
B | 2014-05-06 | 23 | B | 0.7 |  | 12.064 | -24.1289 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
ISSR 8 2 6.23.14 | 2014-05-06 | 24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 0.4 |  | 10.017 | -12.374 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISLM 2 6.23.14 | 2014-05-06 | 25 | ISLM 2 6.23.14 | 0.4 |  | 15.44 | -13.9454 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISSR 3 1 6.23.14 | 2014-05-06 | 26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 0.4 |  | 10.504 | -13.1696 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISSR 7 1 6.23.14 | 2014-05-06 | 27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 0.4 |  | 11.226 | -13.0365 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISSR 3 2 6.23.14 | 2014-05-06 | 28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 0.4 |  | 15.894 | -13.6064 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISSR 7 2 6.23.14 | 2014-05-06 | 29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 0.4 |  | 7.728 | -13.103 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
ISST IND 2 6.23.14 | 2014-05-06 | 30 | ISST IND 2 6.23.14 | 0.4 |  | 11.431 | -11.3212 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
B | 2014-05-06 | 31 | B | 0.7 |  | 11.067 | -24.6748 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( | 
WC 3 1 6.20.14 | 2014-05-06 | 32 | WC 3 1 6.20.14 | 0.4 |  | 15.569 | -14.3353 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
WC Spring 1 6.20.14) | 2014-05-06 | 33 | WC Spring 1 6.20.14) | 0.4 |  | 13.089 | -15.0986 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed
WC 6 1 6.20.14 | 2014-05-06 | 34 | WC 6 1 6.20.14 | 0.4 |  | 13.576 | -13.9655 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed-reference gas increased here
WC Spring 2 6.20.14 | 2014-05-06 | 35 | WC Spring 2 6.20.14 | 0.4 |  | 17.323 | -14.8456 | 0.71845 | Peter Carlson |  | ( |  | reflushed

## gasbenchCO2template.wke
Row | Identifier1 | Ampl44 | Area44 | d13C_12C | d18O_16O | Time
1 | Blank | 529 | 7.479 | -4.612 | 19.797 | 8:46
1 | Blank | 527 | 7.578 | -4.57 | 19.67 | 8:46
1 | Blank | 527 | 7.576 | -4.612 | 19.548 | 8:46
1 | Blank | 527 | 7.573 | -4.476 | 19.539 | 8:46
1 | Blank | 527 | 7.575 | -4.552 | 19.808 | 8:46
2 | A | 527 | 7.448 | -4.314 | 19.978 | 8:59
2 | A | 525 | 7.545 | -4.57 | 19.67 | 8:59
2 | A | 524 | 7.543 | -4.227 | 19.756 | 8:59
2 | A | 525 | 7.54 | -4.407 | 20.089 | 8:59
2 | A | 525 | 7.542 | -4.283 | 20.021 | 8:59
2 | A | 409 | 1.112 | -18.884 | 27.689 | 8:59
2 | A | 1356 | 7.206 | -18.633 | 28.255 | 8:59
2 | A | 1287 | 6.631 | -18.73 | 28.268 | 8:59
2 | A | 1230 | 6.262 | -18.738 | 28.276 | 8:59
2 | A | 1171 | 5.933 | -18.624 | 28.152 | 8:59
2 | A | 1113 | 5.633 | -18.74 | 28.213 | 8:59
2 | A | 1059 | 5.355 | -18.662 | 28.135 | 8:59
2 | A | 1005 | 5.091 | -18.69 | 28.149 | 8:59
2 | A | 958 | 4.848 | -18.735 | 28.05 | 8:59
2 | A | 911 | 4.612 | -18.761 | 28.201 | 8:59
2 | A | 868 | 4.391 | -18.604 | 28.18 | 8:59
3 | A | 525 | 7.43 | -4.535 | 19.644 | 9:12
3 | A | 524 | 7.529 | -4.57 | 19.67 | 9:12
3 | A | 525 | 7.536 | -4.555 | 19.51 | 9:12
3 | A | 525 | 7.531 | -4.568 | 19.572 | 9:12
3 | A | 525 | 7.538 | -4.707 | 19.759 | 9:12
3 | A | 414 | 1.122 | -19.046 | 27.254 | 9:12
3 | A | 1371 | 7.218 | -18.982 | 27.885 | 9:12
3 | A | 1303 | 6.707 | -18.976 | 27.895 | 9:12
3 | A | 1242 | 6.327 | -18.945 | 27.796 | 9:12
3 | A | 1183 | 5.997 | -19.046 | 27.835 | 9:12
3 | A | 1126 | 5.697 | -18.998 | 27.893 | 9:12
3 | A | 1073 | 5.421 | -18.938 | 27.763 | 9:12
3 | A | 1022 | 5.155 | -19.013 | 27.806 | 9:12
3 | A | 974 | 4.91 | -19.134 | 28.023 | 9:12
3 | A | 928 | 4.678 | -19.047 | 27.771 | 9:12
3 | A | 883 | 4.453 | -19.071 | 27.898 | 9:12
4 | F | 526 | 7.426 | -4.555 | 19.872 | 9:25
4 | F | 525 | 7.527 | -4.57 | 19.67 | 9:25
4 | F | 525 | 7.525 | -4.635 | 19.717 | 9:25
4 | F | 524 | 7.533 | -4.503 | 19.896 | 9:25
4 | F | 524 | 7.529 | -4.491 | 19.779 | 9:25
4 | F | 656 | 1.792 | -19.6 | 27.519 | 9:25
4 | F | 2143 | 11.413 | -19.21 | 28.029 | 9:25
4 | F | 2033 | 10.493 | -19.166 | 28 | 9:25
4 | F | 1937 | 9.861 | -19.194 | 27.907 | 9:25
4 | F | 1845 | 9.331 | -19.211 | 27.927 | 9:25
4 | F | 1755 | 8.85 | -19.151 | 27.979 | 9:25
4 | F | 1669 | 8.4 | -19.161 | 27.869 | 9:25
4 | F | 1590 | 7.986 | -19.207 | 27.887 | 9:25
4 | F | 1512 | 7.597 | -19.189 | 27.951 | 9:25
4 | F | 1440 | 7.233 | -19.269 | 27.815 | 9:25
4 | F | 1369 | 6.879 | -19.123 | 27.919 | 9:25
5 | F | 526 | 7.435 | -4.757 | 19.794 | 9:39
5 | F | 525 | 7.533 | -4.57 | 19.67 | 9:39
5 | F | 524 | 7.525 | -4.682 | 19.942 | 9:39
5 | F | 525 | 7.536 | -4.651 | 19.91 | 9:39
5 | F | 525 | 7.538 | -4.635 | 19.812 | 9:39
5 | F | 621 | 1.688 | -19.731 | 27.749 | 9:39
5 | F | 2055 | 10.936 | -19.274 | 28.257 | 9:39
5 | F | 1946 | 10.088 | -19.323 | 28.192 | 9:39
5 | F | 1853 | 9.497 | -19.35 | 28.136 | 9:39
5 | F | 1766 | 9.003 | -19.3 | 28.08 | 9:39
5 | F | 1683 | 8.558 | -19.306 | 28.073 | 9:39
5 | F | 1603 | 8.138 | -19.274 | 28.08 | 9:39
5 | F | 1528 | 7.748 | -19.269 | 28.193 | 9:39
5 | F | 1455 | 7.374 | -19.306 | 28.272 | 9:39
5 | F | 1387 | 7.022 | -19.292 | 28.097 | 9:39
5 | F | 1321 | 6.691 | -19.29 | 28.214 | 9:39
6 | B | 524 | 7.424 | -4.56 | 19.414 | 9:52
6 | B | 526 | 7.531 | -4.57 | 19.67 | 9:52
6 | B | 525 | 7.535 | -4.591 | 19.528 | 9:52
6 | B | 525 | 7.527 | -4.584 | 19.626 | 9:52
6 | B | 525 | 7.535 | -4.723 | 19.563 | 9:52
6 | B | 1056 | 2.883 | -19.527 | 27.331 | 9:52
6 | B | 3489 | 18.436 | -19.227 | 27.648 | 9:52
6 | B | 3322 | 17.128 | -19.261 | 27.631 | 9:52
6 | B | 3180 | 16.232 | -19.227 | 27.606 | 9:52
6 | B | 3050 | 15.469 | -19.315 | 27.577 | 9:52
6 | B | 2922 | 14.78 | -19.264 | 27.672 | 9:52
6 | B | 2798 | 14.126 | -19.254 | 27.536 | 9:52
6 | B | 2679 | 13.512 | -19.263 | 27.616 | 9:52
6 | B | 2567 | 12.943 | -19.261 | 27.523 | 9:52
6 | B | 2456 | 12.377 | -19.201 | 27.581 | 9:52
6 | B | 2346 | 11.817 | -19.295 | 27.562 | 9:52
7 | B | 526 | 7.438 | -4.568 | 19.694 | 10:05
7 | B | 525 | 7.534 | -4.57 | 19.67 | 10:05
7 | B | 524 | 7.538 | -4.663 | 19.769 | 10:05
7 | B | 524 | 7.536 | -4.581 | 19.804 | 10:05
7 | B | 525 | 7.536 | -4.525 | 19.878 | 10:05
7 | B | 1298 | 3.549 | -19.364 | 28.052 | 10:05
7 | B | 4298 | 22.661 | -19.239 | 27.97 | 10:05
7 | B | 4077 | 20.948 | -19.28 | 27.865 | 10:05
7 | B | 3911 | 19.874 | -19.255 | 27.837 | 10:05
7 | B | 3742 | 18.919 | -19.284 | 27.835 | 10:05
7 | B | 3590 | 18.097 | -19.256 | 27.916 | 10:05
7 | B | 3437 | 17.329 | -19.279 | 27.909 | 10:05
7 | B | 3289 | 16.585 | -19.257 | 27.947 | 10:05
7 | B | 3150 | 15.875 | -19.227 | 27.825 | 10:05
7 | B | 3006 | 15.19 | -19.288 | 27.894 | 10:05
7 | B | 2867 | 14.51 | -19.231 | 27.883 | 10:05
8 | C | 528 | 7.467 | -4.659 | 19.957 | 10:18
8 | C | 526 | 7.564 | -4.57 | 19.67 | 10:18
8 | C | 526 | 7.567 | -4.608 | 19.719 | 10:18
8 | C | 528 | 7.561 | -4.555 | 19.631 | 10:18
8 | C | 527 | 7.572 | -4.665 | 19.7 | 10:18
8 | C | 1857 | 5.12 | -19.403 | 27.58 | 10:18
8 | C | 6076 | 33.358 | -19.227 | 27.859 | 10:18
8 | C | 5756 | 30.357 | -19.232 | 27.828 | 10:18
8 | C | 5479 | 28.393 | -19.241 | 27.849 | 10:18
8 | C | 5220 | 26.812 | -19.311 | 27.84 | 10:18
8 | C | 4967 | 25.434 | -19.271 | 27.79 | 10:18
8 | C | 4740 | 24.19 | -19.288 | 27.844 | 10:18
8 | C | 4514 | 23.004 | -19.282 | 27.814 | 10:18
8 | C | 4301 | 21.893 | -19.278 | 27.789 | 10:18
8 | C | 4098 | 20.846 | -19.285 | 27.786 | 10:18
8 | C | 3907 | 19.854 | -19.264 | 27.814 | 10:18
9 | C | 529 | 7.493 | -4.547 | 20.063 | 10:31
9 | C | 528 | 7.597 | -4.57 | 19.67 | 10:31
9 | C | 529 | 7.603 | -4.644 | 19.894 | 10:31
9 | C | 528 | 7.593 | -4.651 | 19.864 | 10:31
9 | C | 529 | 7.603 | -4.676 | 19.767 | 10:31
9 | C | 1061 | 2.891 | -9.429 | 22.77 | 10:31
9 | C | 3475 | 17.934 | -9.178 | 22.685 | 10:31
9 | C | 3284 | 16.786 | -9.256 | 22.627 | 10:31
9 | C | 3144 | 15.977 | -9.233 | 22.58 | 10:31
9 | C | 3014 | 15.263 | -9.197 | 22.569 | 10:31
9 | C | 2885 | 14.581 | -9.233 | 22.532 | 10:31
9 | C | 2761 | 13.947 | -9.258 | 22.599 | 10:31
9 | C | 2636 | 13.309 | -9.266 | 22.57 | 10:31
9 | C | 2517 | 12.7 | -9.261 | 22.498 | 10:31
9 | C | 2405 | 12.129 | -9.239 | 22.535 | 10:31
9 | C | 2295 | 11.581 | -9.231 | 22.558 | 10:31
10 | D | 530 | 7.502 | -4.429 | 19.747 | 10:44
10 | D | 530 | 7.607 | -4.57 | 19.67 | 10:44
10 | D | 530 | 7.614 | -4.471 | 19.849 | 10:44
10 | D | 530 | 7.606 | -4.569 | 19.758 | 10:44
10 | D | 530 | 7.616 | -4.506 | 19.679 | 10:44
10 | D | 642 | 1.744 | -7.682 | 22.126 | 10:44
10 | D | 2099 | 11.015 | -7.44 | 22.632 | 10:44
10 | D | 1983 | 10.183 | -7.448 | 22.483 | 10:44
10 | D | 1888 | 9.614 | -7.47 | 22.466 | 10:44
10 | D | 1798 | 9.12 | -7.459 | 22.477 | 10:44
10 | D | 1712 | 8.674 | -7.462 | 22.427 | 10:44
10 | D | 1630 | 8.255 | -7.495 | 22.587 | 10:44
10 | D | 1552 | 7.859 | -7.51 | 22.501 | 10:44
10 | D | 1478 | 7.487 | -7.471 | 22.426 | 10:44
10 | D | 1408 | 7.141 | -7.488 | 22.596 | 10:44
10 | D | 1342 | 6.801 | -7.463 | 22.561 | 10:44
11 | D | 532 | 7.526 | -4.456 | 19.661 | 10:58
11 | D | 530 | 7.617 | -4.57 | 19.67 | 10:58
11 | D | 531 | 7.628 | -4.65 | 19.674 | 10:58
11 | D | 532 | 7.634 | -4.528 | 19.493 | 10:58
11 | D | 532 | 7.639 | -4.609 | 19.746 | 10:58
11 | D | 279 | 0.755 | -7.789 | 20.543 | 10:58
11 | D | 2763 | 13.938 | -7.671 | 22.6 | 10:58
11 | D | 2580 | 13.07 | -7.742 | 22.41 | 10:58
11 | D | 2466 | 12.493 | -7.674 | 22.435 | 10:58
11 | D | 2357 | 11.95 | -7.709 | 22.466 | 10:58
11 | D | 2251 | 11.416 | -7.723 | 22.527 | 10:58
11 | D | 2152 | 10.909 | -7.674 | 22.418 | 10:58
11 | D | 2055 | 10.408 | -7.698 | 22.535 | 10:58
11 | D | 1965 | 9.943 | -7.695 | 22.483 | 10:58
11 | D | 1877 | 9.492 | -7.746 | 22.519 | 10:58
11 | D | 1793 | 9.069 | -7.716 | 22.448 | 10:58
12 | E | 532 | 7.537 | -4.495 | 19.797 | 11:11
12 | E | 531 | 7.64 | -4.57 | 19.67 | 11:11
12 | E | 532 | 7.638 | -4.484 | 19.534 | 11:11
12 | E | 533 | 7.649 | -4.568 | 19.667 | 11:11
12 | E | 532 | 7.651 | -4.498 | 19.636 | 11:11
12 | E | 1043 | 2.848 | -7.273 | 22.042 | 11:11
12 | E | 3428 | 17.844 | -7.101 | 22.037 | 11:11
12 | E | 3251 | 16.63 | -7.097 | 22.063 | 11:11
12 | E | 3091 | 15.724 | -7.097 | 21.975 | 11:11
12 | E | 2949 | 14.927 | -7.126 | 22.018 | 11:11
12 | E | 2813 | 14.209 | -7.087 | 22.056 | 11:11
12 | E | 2683 | 13.54 | -7.115 | 22.028 | 11:11
12 | E | 2560 | 12.903 | -7.039 | 22.072 | 11:11
12 | E | 2445 | 12.304 | -7.11 | 22.05 | 11:11
12 | E | 2333 | 11.745 | -7.064 | 22.019 | 11:11
12 | E | 2229 | 11.222 | -7.107 | 22.016 | 11:11
13 | E | 532 | 7.544 | -4.569 | 19.782 | 11:24
13 | E | 532 | 7.646 | -4.57 | 19.67 | 11:24
13 | E | 534 | 7.656 | -4.617 | 19.78 | 11:24
13 | E | 533 | 7.642 | -4.634 | 19.713 | 11:24
13 | E | 532 | 7.645 | -4.592 | 19.947 | 11:24
13 | E | 998 | 2.725 | -7.798 | 22.718 | 11:24
13 | E | 3342 | 17.484 | -7.479 | 22.755 | 11:24
13 | E | 3172 | 16.382 | -7.458 | 22.632 | 11:24
13 | E | 3024 | 15.521 | -7.456 | 22.656 | 11:24
13 | E | 2886 | 14.759 | -7.499 | 22.709 | 11:24
13 | E | 2755 | 14.053 | -7.483 | 22.667 | 11:24
13 | E | 2631 | 13.408 | -7.49 | 22.72 | 11:24
13 | E | 2512 | 12.78 | -7.554 | 22.738 | 11:24
13 | E | 2398 | 12.198 | -7.558 | 22.708 | 11:24
13 | E | 2286 | 11.617 | -7.522 | 22.685 | 11:24
13 | E | 2185 | 11.09 | -7.481 | 22.656 | 11:24
14 | ISLM 1 6.23.14 | 533 | 7.539 | -4.505 | 19.795 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 532 | 7.648 | -4.57 | 19.67 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 531 | 7.641 | -4.547 | 19.751 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 532 | 7.652 | -4.565 | 19.675 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 532 | 7.644 | -4.45 | 19.626 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 917 | 2.492 | -5.621 | 22.788 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 3102 | 15.854 | -5.223 | 23.046 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 2938 | 14.966 | -5.339 | 22.903 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 2800 | 14.239 | -5.333 | 22.863 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 2668 | 13.543 | -5.289 | 22.924 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 2543 | 12.895 | -5.284 | 22.931 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 2429 | 12.291 | -5.332 | 22.881 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 2313 | 11.706 | -5.31 | 22.847 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 2206 | 11.152 | -5.337 | 22.803 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 2101 | 10.625 | -5.373 | 22.859 | 11:37
14 | ISLM 1 6.23.14 | 2004 | 10.122 | -5.29 | 22.88 | 11:37
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 534 | 7.556 | -4.57 | 19.642 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 533 | 7.663 | -4.57 | 19.67 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 534 | 7.662 | -4.692 | 19.698 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 533 | 7.664 | -4.654 | 19.6 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 533 | 7.662 | -4.588 | 19.598 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 663 | 1.8 | -8.213 | 22.742 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 2231 | 11.54 | -7.95 | 22.667 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 2117 | 10.796 | -7.992 | 22.648 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 2020 | 10.245 | -8.037 | 22.614 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 1925 | 9.714 | -8.017 | 22.673 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 1837 | 9.255 | -8.053 | 22.629 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 1750 | 8.819 | -7.956 | 22.678 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 1671 | 8.414 | -8.001 | 22.579 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 1592 | 8.019 | -8.07 | 22.582 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 1515 | 7.645 | -8.015 | 22.593 | 11:50
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 1443 | 7.291 | -8.078 | 22.654 | 11:50
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 535 | 7.566 | -4.666 | 19.875 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 534 | 7.668 | -4.57 | 19.67 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 533 | 7.661 | -4.584 | 19.715 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 534 | 7.66 | -4.636 | 19.505 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 534 | 7.669 | -4.631 | 19.696 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 696 | 1.891 | -7.799 | 22.925 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 2280 | 11.893 | -7.64 | 22.849 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 2161 | 11.115 | -7.682 | 22.868 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 2066 | 10.553 | -7.726 | 22.873 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 1970 | 10.038 | -7.68 | 22.811 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 1882 | 9.571 | -7.684 | 22.872 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 1796 | 9.117 | -7.74 | 22.646 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 1717 | 8.701 | -7.707 | 22.906 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 1643 | 8.321 | -7.653 | 22.888 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 1571 | 7.954 | -7.684 | 22.864 | 12:03
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 1499 | 7.594 | -7.712 | 22.835 | 12:03
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 535 | 7.572 | -4.406 | 19.538 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 536 | 7.683 | -4.57 | 19.67 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 535 | 7.687 | -4.348 | 19.573 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 534 | 7.682 | -4.383 | 19.541 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 535 | 7.688 | -4.386 | 19.595 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 504 | 1.369 | -7.1 | 22.073 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 1643 | 8.582 | -7.102 | 21.891 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 1554 | 7.969 | -7.066 | 21.88 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 1482 | 7.536 | -7.047 | 21.912 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 1414 | 7.162 | -7.052 | 21.983 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 1350 | 6.815 | -7.083 | 22.005 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 1290 | 6.502 | -6.988 | 22.024 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 1235 | 6.224 | -7.092 | 21.926 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 1180 | 5.94 | -7.089 | 21.95 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 1126 | 5.661 | -7.045 | 21.964 | 12:17
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 1073 | 5.395 | -7.007 | 21.861 | 12:17
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 536 | 7.578 | -4.464 | 19.547 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 535 | 7.686 | -4.57 | 19.67 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 535 | 7.691 | -4.636 | 19.464 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 535 | 7.689 | -4.662 | 19.532 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 536 | 7.695 | -4.539 | 19.409 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 500 | 1.358 | -7.614 | 22.293 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 1637 | 8.518 | -7.51 | 22.322 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 1556 | 7.958 | -7.481 | 22.251 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 1489 | 7.562 | -7.541 | 22.41 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 1424 | 7.208 | -7.511 | 22.423 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 1357 | 6.867 | -7.481 | 22.328 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 1293 | 6.55 | -7.499 | 22.302 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 1233 | 6.25 | -7.547 | 22.394 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 1177 | 5.967 | -7.576 | 22.368 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 1121 | 5.696 | -7.457 | 22.194 | 12:30
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 1070 | 5.439 | -7.568 | 22.267 | 12:30
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 537 | 7.594 | -4.576 | 19.824 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 535 | 7.694 | -4.57 | 19.67 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 535 | 7.696 | -4.538 | 19.718 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 535 | 7.679 | -4.48 | 19.585 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 536 | 7.701 | -4.552 | 19.737 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 448 | 1.218 | -5.459 | 22.688 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 1467 | 7.688 | -5.409 | 22.83 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 1391 | 7.153 | -5.277 | 22.775 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 1328 | 6.773 | -5.307 | 22.833 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 1269 | 6.438 | -5.356 | 22.825 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 1213 | 6.141 | -5.323 | 22.834 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 1159 | 5.864 | -5.403 | 22.882 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 1108 | 5.597 | -5.372 | 23.001 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 1059 | 5.348 | -5.283 | 22.767 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 1013 | 5.113 | -5.224 | 22.833 | 12:43
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 968 | 4.885 | -5.301 | 22.772 | 12:43
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 535 | 7.58 | -4.473 | 19.602 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 535 | 7.699 | -4.57 | 19.67 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 537 | 7.705 | -4.489 | 19.613 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 537 | 7.698 | -4.582 | 19.724 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 536 | 7.706 | -4.561 | 19.755 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 326 | 0.888 | -7.935 | 22.677 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 1061 | 5.528 | -7.88 | 22.958 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 1005 | 5.141 | -7.878 | 22.614 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 960 | 4.871 | -7.813 | 22.709 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 918 | 4.634 | -7.923 | 22.593 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 877 | 4.414 | -7.847 | 22.573 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 838 | 4.21 | -7.898 | 22.592 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 802 | 4.026 | -7.941 | 22.565 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 769 | 3.856 | -7.843 | 22.716 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 736 | 3.692 | -7.848 | 22.608 | 12:56
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 704 | 3.528 | -7.852 | 22.629 | 12:56
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 537 | 7.605 | -4.329 | 19.923 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 536 | 7.706 | -4.57 | 19.67 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 536 | 7.704 | -4.556 | 19.671 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 536 | 7.71 | -4.468 | 19.836 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 535 | 7.7 | -4.58 | 19.718 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 335 | 0.907 | -7.789 | 22.661 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 1109 | 5.831 | -7.679 | 22.862 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 1051 | 5.413 | -7.603 | 22.89 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 1000 | 5.116 | -7.519 | 22.848 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 958 | 4.879 | -7.59 | 22.718 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 916 | 4.653 | -7.682 | 22.823 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 875 | 4.441 | -7.656 | 23.006 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 837 | 4.241 | -7.566 | 22.744 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 800 | 4.051 | -7.459 | 22.868 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 764 | 3.872 | -7.675 | 22.842 | 13:10
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 731 | 3.699 | -7.701 | 22.784 | 13:10
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 534 | 7.568 | -4.499 | 19.736 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 535 | 7.686 | -4.57 | 19.67 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 534 | 7.675 | -4.561 | 19.489 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 535 | 7.68 | -4.682 | 19.366 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 534 | 7.678 | -4.412 | 19.687 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 990 | 2.702 | -7.269 | 22.825 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 3243 | 16.956 | -7.157 | 22.685 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 3085 | 15.865 | -7.17 | 22.698 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 2953 | 15.064 | -7.128 | 22.6 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 2825 | 14.355 | -7.131 | 22.649 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 2700 | 13.699 | -7.116 | 22.641 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 2581 | 13.076 | -7.13 | 22.691 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 2468 | 12.494 | -7.132 | 22.645 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 2361 | 11.944 | -7.124 | 22.625 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 2259 | 11.42 | -7.15 | 22.562 | 13:22
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 2158 | 10.916 | -7.183 | 22.687 | 13:22
23 | B | 534 | 7.562 | -4.517 | 19.826 | 13:36
23 | B | 533 | 7.661 | -4.57 | 19.67 | 13:36
23 | B | 533 | 7.663 | -4.518 | 19.824 | 13:36
23 | B | 533 | 7.654 | -4.439 | 19.865 | 13:36
23 | B | 533 | 7.662 | -4.533 | 19.644 | 13:36
23 | B | 1058 | 2.887 | -19.291 | 27.906 | 13:36
23 | B | 3486 | 18.467 | -19.14 | 27.899 | 13:36
23 | B | 3307 | 17.064 | -19.121 | 27.876 | 13:36
23 | B | 3162 | 16.109 | -19.121 | 27.934 | 13:36
23 | B | 3018 | 15.294 | -19.137 | 27.918 | 13:36
23 | B | 2883 | 14.569 | -19.107 | 27.924 | 13:36
23 | B | 2754 | 13.88 | -19.102 | 27.909 | 13:36
23 | B | 2626 | 13.24 | -19.098 | 27.871 | 13:36
23 | B | 2506 | 12.635 | -19.115 | 27.887 | 13:36
23 | B | 2392 | 12.064 | -19.115 | 27.817 | 13:36
23 | B | 2280 | 11.519 | -19.12 | 27.848 | 13:36
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 532 | 7.539 | -4.747 | 19.724 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 532 | 7.643 | -4.57 | 19.67 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 532 | 7.649 | -4.666 | 19.66 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 532 | 7.648 | -4.868 | 19.45 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 532 | 7.645 | -4.84 | 19.541 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 858 | 2.34 | -7.512 | 22.616 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 2835 | 14.827 | -7.249 | 22.582 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 2700 | 13.92 | -7.226 | 22.58 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 2580 | 13.212 | -7.229 | 22.574 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 2465 | 12.577 | -7.274 | 22.631 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 2359 | 12.014 | -7.217 | 22.566 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 2258 | 11.474 | -7.238 | 22.62 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 2160 | 10.967 | -7.203 | 22.703 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 2067 | 10.478 | -7.193 | 22.655 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 1976 | 10.017 | -7.207 | 22.59 | 13:49
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 1890 | 9.582 | -7.201 | 22.538 | 13:49
25 | ISLM 2 6.23.14 | 532 | 7.537 | -4.51 | 19.591 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 531 | 7.632 | -4.57 | 19.67 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 531 | 7.632 | -4.484 | 19.648 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 531 | 7.637 | -4.509 | 19.676 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 531 | 7.633 | -4.477 | 19.626 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 387 | 1.045 | -7.007 | 21.423 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 1782 | 9.349 | -7.692 | 23.132 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 4159 | 21.039 | -8.954 | 22.491 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 3977 | 20.119 | -8.947 | 22.474 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 3802 | 19.281 | -8.967 | 22.475 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 3643 | 18.474 | -8.943 | 22.396 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 3485 | 17.677 | -8.968 | 22.384 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 3334 | 16.893 | -8.985 | 22.497 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 3190 | 16.148 | -8.957 | 22.43 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 3052 | 15.44 | -8.983 | 22.392 | 14:02
25 | ISLM 2 6.23.14 | 2917 | 14.753 | -8.983 | 22.389 | 14:02
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 532 | 7.522 | -4.425 | 19.794 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 531 | 7.637 | -4.57 | 19.67 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 531 | 7.626 | -4.456 | 19.715 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 532 | 7.642 | -4.436 | 19.895 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 532 | 7.64 | -4.367 | 19.768 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 899 | 2.455 | -7.979 | 22.992 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 2946 | 15.303 | -7.896 | 22.845 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 2807 | 14.314 | -7.946 | 22.915 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 2694 | 13.648 | -7.93 | 22.932 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 2583 | 13.037 | -7.955 | 22.886 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 2470 | 12.467 | -7.911 | 22.953 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 2370 | 11.945 | -7.891 | 22.879 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 2270 | 11.442 | -7.927 | 22.887 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 2169 | 10.953 | -7.957 | 22.867 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 2080 | 10.504 | -7.889 | 22.778 | 14:15
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 1987 | 10.002 | -7.925 | 22.9 | 14:15
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 528 | 7.485 | -4.513 | 19.775 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 528 | 7.587 | -4.57 | 19.67 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 528 | 7.591 | -4.621 | 19.627 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 528 | 7.573 | -4.606 | 19.839 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 528 | 7.59 | -4.561 | 19.725 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 418 | 1.128 | -8.391 | 22.681 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 3360 | 16.787 | -7.699 | 22.863 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 3112 | 15.649 | -7.723 | 22.726 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 2973 | 14.98 | -7.767 | 22.645 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 2839 | 14.065 | -7.706 | 22.568 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 2717 | 13.447 | -7.676 | 22.608 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 2596 | 12.854 | -7.75 | 22.55 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 2486 | 12.29 | -7.746 | 22.666 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 2381 | 11.748 | -7.751 | 22.665 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 2278 | 11.226 | -7.767 | 22.586 | 14:29
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 2177 | 10.715 | -7.735 | 22.621 | 14:29
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 518 | 7.339 | -4.472 | 19.443 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 518 | 7.445 | -4.57 | 19.67 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 519 | 7.449 | -4.632 | 19.66 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 518 | 7.445 | -4.582 | 19.456 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 519 | 7.446 | -4.564 | 19.562 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 469 | 1.236 | -7.77 | 17.532 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 4584 | 22.725 | -8.477 | 22.838 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 4329 | 21.449 | -8.511 | 22.759 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 4145 | 20.543 | -8.495 | 22.756 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 3981 | 19.687 | -8.507 | 22.795 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 3820 | 18.866 | -8.511 | 22.733 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 3665 | 18.072 | -8.51 | 22.77 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 3513 | 17.301 | -8.484 | 22.794 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 3370 | 16.569 | -8.5 | 22.782 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 3233 | 15.894 | -8.478 | 22.784 | 14:42
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 3102 | 15.242 | -8.505 | 22.811 | 14:42
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 517 | 7.323 | -4.56 | 19.683 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 518 | 7.43 | -4.57 | 19.67 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 517 | 7.431 | -4.55 | 19.72 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 517 | 7.423 | -4.644 | 19.719 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 517 | 7.431 | -4.556 | 19.614 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 702 | 1.859 | -7.533 | 22.636 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 2244 | 11.244 | -7.538 | 22.864 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 2133 | 10.583 | -7.498 | 22.868 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 2038 | 10.065 | -7.562 | 22.889 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 1952 | 9.627 | -7.512 | 22.776 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 1868 | 9.203 | -7.526 | 22.763 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 1787 | 8.796 | -7.525 | 22.876 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 1712 | 8.427 | -7.577 | 22.817 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 1640 | 8.072 | -7.521 | 22.865 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 1569 | 7.728 | -7.533 | 22.831 | 14:55
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 1496 | 7.377 | -7.526 | 22.906 | 14:55
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 516 | 7.312 | -4.668 | 19.715 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 515 | 7.405 | -4.57 | 19.67 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 516 | 7.41 | -4.614 | 19.565 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 516 | 7.414 | -4.508 | 19.547 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 515 | 7.41 | -4.746 | 19.762 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 322 | 0.851 | -7.67 | 22.083 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 3452 | 16.958 | -5.787 | 22.791 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 3227 | 15.899 | -5.813 | 22.737 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 3081 | 15.174 | -5.878 | 22.655 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 2938 | 14.483 | -5.772 | 22.665 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 2807 | 13.809 | -5.834 | 22.643 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 2678 | 13.169 | -5.835 | 22.68 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 2555 | 12.556 | -5.841 | 22.614 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 2439 | 11.984 | -5.813 | 22.579 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 2324 | 11.431 | -5.85 | 22.663 | 15:08
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 2221 | 10.895 | -5.892 | 22.662 | 15:08
31 | B | 515 | 7.279 | -4.633 | 19.866 | 15:21
31 | B | 514 | 7.385 | -4.57 | 19.67 | 15:21
31 | B | 515 | 7.392 | -4.61 | 19.841 | 15:21
31 | B | 514 | 7.388 | -4.464 | 19.926 | 15:21
31 | B | 514 | 7.389 | -4.547 | 19.904 | 15:21
31 | B | 1063 | 2.828 | -19.326 | 27.607 | 15:21
31 | B | 3343 | 17.317 | -19.139 | 27.916 | 15:21
31 | B | 3176 | 15.968 | -19.179 | 27.902 | 15:21
31 | B | 3023 | 15.004 | -19.152 | 27.867 | 15:21
31 | B | 2881 | 14.197 | -19.171 | 27.888 | 15:21
31 | B | 2743 | 13.482 | -19.22 | 27.935 | 15:21
31 | B | 2616 | 12.828 | -19.198 | 27.831 | 15:21
31 | B | 2493 | 12.2 | -19.134 | 27.84 | 15:21
31 | B | 2378 | 11.617 | -19.155 | 27.801 | 15:21
31 | B | 2265 | 11.067 | -19.153 | 27.812 | 15:21
31 | B | 2157 | 10.546 | -19.144 | 27.926 | 15:21
32 | WC 3 1 6.20.14 | 512 | 7.265 | -4.567 | 19.788 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 513 | 7.374 | -4.57 | 19.67 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 513 | 7.367 | -4.596 | 19.567 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 512 | 7.366 | -4.557 | 19.726 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 513 | 7.369 | -4.584 | 19.674 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 457 | 1.208 | -19.43 | 26.807 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 4697 | 23.038 | -8.983 | 22.877 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 4379 | 21.602 | -8.981 | 22.834 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 4164 | 20.597 | -9.012 | 22.855 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 3976 | 19.684 | -8.959 | 22.778 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 3794 | 18.776 | -8.969 | 22.791 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 3622 | 17.902 | -9.03 | 22.787 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 3461 | 17.101 | -9.034 | 22.838 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 3302 | 16.317 | -8.982 | 22.812 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 3151 | 15.569 | -8.962 | 22.814 | 15:34
32 | WC 3 1 6.20.14 | 3010 | 14.84 | -8.981 | 22.802 | 15:34
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 513 | 7.26 | -4.479 | 19.768 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 512 | 7.362 | -4.57 | 19.67 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 512 | 7.352 | -4.52 | 19.598 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 512 | 7.357 | -4.446 | 19.613 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 512 | 7.368 | -4.58 | 19.532 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 1187 | 3.158 | -9.667 | 22.682 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 3840 | 19.339 | -9.532 | 22.467 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 3646 | 18.151 | -9.555 | 22.443 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 3479 | 17.239 | -9.572 | 22.454 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 3326 | 16.432 | -9.532 | 22.473 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 3180 | 15.679 | -9.541 | 22.404 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 3045 | 14.986 | -9.497 | 22.399 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 2911 | 14.315 | -9.491 | 22.407 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 2788 | 13.684 | -9.515 | 22.401 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 2666 | 13.089 | -9.555 | 22.372 | 15:47
33 | WC Spring 1 6.20.14) | 2545 | 12.507 | -9.555 | 22.307 | 15:47
34 | WC 6 1 6.20.14 | 514 | 7.276 | -4.589 | 19.354 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 513 | 7.373 | -4.57 | 19.67 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 513 | 7.375 | -4.574 | 19.523 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 513 | 7.376 | -4.644 | 19.571 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 514 | 7.377 | -4.645 | 19.538 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 1296 | 3.474 | -8.563 | 22.317 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 4056 | 20.311 | -8.37 | 22.195 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 3839 | 19.034 | -8.399 | 22.108 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 3662 | 18.062 | -8.411 | 22.131 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 3500 | 17.194 | -8.444 | 22.155 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 3343 | 16.387 | -8.42 | 22.148 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 3191 | 15.626 | -8.397 | 22.101 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 3046 | 14.908 | -8.436 | 22.152 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 2907 | 14.223 | -8.443 | 22.093 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 2772 | 13.576 | -8.42 | 22.143 | 16:01
34 | WC 6 1 6.20.14 | 2650 | 12.968 | -8.355 | 22.158 | 16:01
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 289 | 4.076 | -4.614 | 19.769 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 276 | 3.948 | -4.57 | 19.67 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 263 | 3.768 | -4.429 | 19.705 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 252 | 3.598 | -4.514 | 19.636 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 5073 | 73.051 | -4.538 | 19.642 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 1564 | 4.188 | -9.533 | 22.772 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 5001 | 25.13 | -9.4 | 22.494 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 4745 | 23.675 | -9.478 | 22.423 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 4548 | 22.599 | -9.446 | 22.477 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 4345 | 21.537 | -9.474 | 22.467 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 4154 | 20.577 | -9.507 | 22.456 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 3974 | 19.682 | -9.489 | 22.437 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 3838 | 18.978 | -9.431 | 22.497 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 3670 | 18.137 | -9.428 | 22.429 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 3510 | 17.323 | -9.374 | 22.495 | 16:14
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 3352 | 16.56 | -9.412 | 22.532 | 16:14

## Run Log
Row | name | Volume | Notes | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | Var9 | Var10 | Var11 | Var12 | Var13
1 | Blank | 0
2 | A | 0.7
3 | A | 0.7
4 | F | 0.7
5 | F | 0.7
6 | B | 0.7
7 | B | 0.7
8 | C | 0.7
9 | C | 0.7
10 | D | 0.7
11 | D | 0.7
12 | E | 0.7 |  | Var11: Standards; Var12: mass; Var13: Volume
13 | E | 0.7 |  | Var11: A; Var12: 20.172; Var13: 250
14 | ISLM 1 6.23.14 | 0.4 | reflushed | Var11: B; Var12: 48.332; Var13: 250
15 | ISCD DIR 1 6.23.14 | 0.4 | reflushed | Var11: C; Var12: 82.948; Var13: 250
16 | ISCD IND 1 6.23.14 | 0.4 | reflushed | Var11: D; Var12: 97.304; Var13: 250
17 | ISSR 8 1 6.23.14 | 0.4 | reflushed | Var11: E; Var12: 194.122; Var13: 250
18 | ISST DIR 1 6.23.14 | 0.4 | reflushed | Var11: F; Var12: 30.568; Var13: 250
19 | ISST IND 1 6.23.14 | 0.4 | reflushed
20 | ISCD DIR 2 6.23.14 | 0.4 | reflushed
21 | ISCD IND 2 6.23.14 | 0.4 | reflushed
22 | ISST DIR 2 6.23.14 | 0.4 | reflushed
23 | B | 0.7
24 | ISSR 8 2 6.23.14 | 0.4 | reflushed
25 | ISLM 2 6.23.14 | 0.4 | reflushed
26 | ISSR 3 1 6.23.14 | 0.4 | reflushed
27 | ISSR 7 1 6.23.14 | 0.4 | reflushed
28 | ISSR 3 2 6.23.14 | 0.4 | reflushed
29 | ISSR 7 2 6.23.14 | 0.4 | reflushed
30 | ISST IND 2 6.23.14 | 0.4 | reflushed
31 | B | 0.7
32 | WC 3 1 6.20.14 | 0.4 | reflushed
33 | WC Spring 1 6.20.14] | 0.4 | reflushed
34 | WC 6 1 6.20.14 | 0.4 | reflushed-reference gas increased here
35 | WC Spring 2 6.20.14 | 0.4 | reflushed